TECHNICKÉ POŽADAVKY

na komunikační systém sestra-klient

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ

- komunikační systém sestra-klient typu IP (Internet Protocol)

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (minimálně 10“ LCD color touch-screen monitor)

- variabilní umístění hlavního terminálu na stole či na stěně

- mechanický kloubový spoj držáku umožňující naklánění hlavního terminálu dle umístění a aktuální

potřeby personálu

- denní a noční režim systému

- rozšířený záznam historie volání (čas aktivace, vybavení volání, způsob jakým bylo volání vyřízeno)

- centrální hlášení do všech místností osazených prvky s reproduktory

- služební hovorové spojení mezi terminály personálu a hlavním terminálem

- zápis a zobrazení jména klienta na hlavním terminálu pro jednoznačnou identifikaci volajícího

- hlasové navigační hlášení na hlavním terminálu (hlasová informace o volajícím: číslo pokoje a číslo lůžka)

- nouzové volání z pokoje – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované z WC nebo  koupelny  pomocí tlačítek a táhel, zrušení nouzového volání pouze v místě vzniku volání

- obousměrný hlasitý a diskrétní hovor u každého lůžka klienta (reproduktor u lůžka pro hlasitý hovor umožňující hovorové spojení bez držení sluchátka)

- gyroskop ve sluchátku klienta, který zajišťuje funkci přepínání hlasitého a diskrétního

- noční podsvícení tlačítka pro aktivaci volání na klientském terminálu

- hlasové navigační hlášení na všech prvcích s možností registrace přítomnosti personálu (hlasová informace o volajícím: číslo pokoje a číslo lůžka), včetně tónového a světelného návěstí.

- IP kamera, která zajišťuje přenos obrazu na hlavní terminál, v době hovorového spojení s konkrétním koncovým prvkem

- zálohování historie veškerých volání a upgrade softwaru

- databázový SQL server pro zálohování historie volání

- prohlížení a export historie volání z SQL serveru na jakémkoliv PC v datové síti provozovatele

- možnost upgrade a rozšíření zařízení o další pokoje a volací místa

- automatická diagnostika systému - hlídání funkčnosti koncových prvků. Systém informuje služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku (např. sluchátka u lůžka, tlačítek a táhel nouzového volání na toaletě nebo koupelně) z důvodu přerušení vodičů, vypojení prvku ze zásuvky (např. při krádeži)

# UTP kabelové rozvody realizované v souladu s použitou technologií ETHERNET

# kompatibilita se stávajícím systémem sestra-klient HCC-07.2

# DECT telefon pro přesnou identifikaci volání, včetně duplexního hovorového spojení

# identifikace volání klienta včetně duplexního hovorového spojení na stávajících DECT telefonech

# kabelové rozvody realizované centralizovaně t.z. přímé spojení rack-koncový prvek

# propojení hlavní budovy s budovou Podzámčí optickým kabelem

# komunikační systém v souladu s normou VDE 0834

# možnost rozšíření o systém EPS čidel

# zajištění automatického volání do systému (hl. terminál, všechny terminály personálu a DECT telefony) při nechtěném přechodu klienta přes hlavní bránu domova (náramky s hlídáním průchodu)

# centralizované umístění kompletní ETHERNET technologie (SWITCH + POE) ve společném datovém rozvaděči typu 19“ RACK

- možnost vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do databáze historie volání (soulad s GPDR)

- 2 nezávislé audio vstupy, které umožňují poslech dvou zvukových pořadů na teminálu klienta (diskrétně nebo přes reproduktor).