PŘÍLOHA 1C – SPECIFIKACE TECHNICKÝCH, JAKOSTNÍCH A FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – DÍLČÍ PLNĚNÍ C

DÍLČÍ PLNĚNÍ C – ENDOSKOPICKÉ STAPLERY / ENDOKATRY

Lineární endoskopické katry jsou spolehlivé instrumenty, které současně sešívají a řežou tkáň. Instrument poskytuje tři řady (u starších typů dvě řady) střídavě uspořádaných titanových svorek na obou stranách řezné linie. Instrument může být vícekrát nabit a 8-krát odpálen. Nové  náboje do instrumentu se mohou doplňovat pouze během jednoho zákroku, aby byla zachována dokonalá sterilita.

Další vlastnosti:

- Snadná manipulovatelnost instrumentů - plně automatický instrument, ovládání jednou rukou;

- Bezpečnost – instrument je opatřen blokovacím mechanismem bránícím tomu, aby byl použitý náboj znovu odpálen a došlo tak k nechtěnému přeříznutí tkáně bez jejího současného sešití;

- dvě velikosti - 45 mm a 60 mm (délka linie svorek); u všech velikostí je možno zvolit flexibilní verzi instrumentu s ohybem v kloubu +/- 45°

- Tři délky instrumentu, na otevřenou operativu , laparoskopický a prodloužený laparoskopický

- Zajištění pre-komprese tkáně před samotným odpalem

- Široké rozevření čelistí („branží“)

- Nůž a čelisti (branže) jsou součástí instrumentu; pro maximální spolehlivost a rigiditu při odpalu

- Paralelní sevření čelistí pro konsistentní formování svorek po celé délce sutury;

- Rotační tělo instrumentu pro snazší dostupnost těžko přístupných míst;

- Rysky pro rozpoznání svorkové a řezné linie na branžích stapleru;

- Zásobníky pro mezenterickou tkáň (výška svorky po odpalu 0,75 mm), tenkou tkáň (výška svorky po odpalu 1,0 mm), standardní tkáň (výška svorky po odpalu 1,5 mm), univerzální (výška svorky po odpalu 1,8 mm), silnou tkáň (výška svorky po odpalu 2,0 mm) a velmi silnou tkáň (výška svorky po odpalu 2,3 mm) - ve stejné délce vzájemně zaměnitelné.

- Možnost použití zásobníků se zdrsněným povrchem, pro minimalizaci pohybu tkáně v branži během odpalu.

- Třída míry rizika IIB