Příloha č. 1 - Specifikace požadavků na přístrojové vybavení

| Specifikace požadavku zadavatele | KS | Absolutní požadavek (A) | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- | --- |
| Mycí a dezinfekční automat pro centrální sterilizaci | 2 |  |  |
| Dva prokládací mycí a dezinfekční automaty (dvoudveřové), certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s elektro ohřevem (max. celkový příkon 10kW) |  | A |  |
| Dopředu výklopné dveře |  | A |  |
| Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické + min. u jednoho přístroje speciální program pro mytí silně znečištěného instrumentaria s použitím peroxidu vodíku |  | A |  |
| Přístroje umožňují termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhlášce 306/2012 Sb. |  | A |  |
| Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  | A |  |
| 3-násobná filtrace mycího roztoku |  | A |  |
| Mycí prostory vybavené nerezovými mycími rameny |  | A |  |
| Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  | A |  |
| Během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  | A |  |
| Prokládací mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě 10 mycích DIN sít standardní velikosti |  | A |  |
| Možnost použití automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů |  | A |  |
| Dvě výkonná oběhová čerpadla (v každém přístroji) o výkonu 300 a 400 l/min (Qmax 300 l/min pro vnější mytí, Qmax 400 l/min pro injektorové mytí) |  | A |  |
| Elektronická, mikroprocesorově volně programovatelná řídící jednotka (min. 64 programů) |  | A |  |
| Komunikace na displeji v českém jazyce |  | A |  |
| Výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring) Tento SW musí být plně kompatibilní se stávající mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS Nemocnice Vyškov |  | A |  |
| Minimálně dvě vestavěná dávkovací čerpadla v každém přístroji |  | A |  |
| Prokládací mycí a dezinfekční automaty s vestavěnými výkonnými horkovzdušnými sušícími agregáty (250/450 m3/hod) a s HEPA filtry H 13, stupeň filtrace min. 99,992 % |  | A |  |
| Přístroje vybaveny boilerem pro předehřátí DEMI vody |  | A |  |
| Příslušenství, které nemusí být součástí nabídky, pokud budou nabízené přístroje plně kompatibilní se stávajícím vybavením v majetku CS Nemocnice Vyškov (výrobce Miele, typ: G7826) - dva kondenzátory par s vnějším nerez opláštěním - dva zavážecí (transportní) vozíky - dvě bezpečnostní základové vany - jeden mycí vozík s 5-ti patry na OP instrumentarium s kapacitou min.10 DIN sít - 20 mycích DIN sít standardní velikosti - jeden injektorový mycí vozík k uložení MIC instrumentaria pro min. 42 ks dutých nástrojů, vč. nástavce na rozkládací MIC nástroje a odsávacích hadic - jeden mycí vozík se dvěma nástavci s celkovou kapacitou 20 párů OP obuvi - jeden mycí vozík k uložení min. 2 DIN vysokých kontejnerů (300x300x600) vč. vík - jeden injektorový mycí vozík k uložení 4 AN sad, případně 12 dýchacích hadic do délky 1,5 m a různého příslušenství |  | A |  |

Poznámka: Formulář musí být vyplněn ve všech kolonkách, jinak by zadavatel posoudil nabídku jako nesplňující podmínky zadání.