- Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace do zadávací dokumentace na nákup nových sanitních vozů rychlé lékařské pomoci (RLP) pro ZZS JmK.

Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace

-

Technická specifikace vozidla

Přílohy:

Příloha č. 1:	Výkresová dokumentace k požadované zástavbě do vozidla (7 výkresů v elektronické podobě) platné pouze zobrazení rozmístění prvků zdravotnické zástavby, ostatní jen ilustrační

Příloha č. 2:	Grafika venkovního označení vozidel reflexní folií (elektronicky)

Příloha č. 3:	Ilustrační fotodokumentace k Technické specifikaci (jedná se pouze o ilustrační fotografie aktuálně používaných sanitních vozů a jejich vybavení) můžeme dodat v případě zájmu či potřeby

Příloha č. 4:	Vyobrazení výstražného zařízení dle technické specifikace uvedené níže v tomto dokumentu.

Technologie a vybavení stávajících vozidel

ZZS JmK využívá ve vozidlech následující vybavení, které je relevantní pro tuto VZ:

- úchytný systém FERNO FASTENERS 170 - úchytný homologovaný systém nosítek namontovaný ve všech vozech RLP ZZS JmK nutný pro možnost záměny nosítek mezi vozidly. Uchycení nosítek na stůl je ve všech vozech ZZS JmK shodné. Toto umožňuje překládání pacientů mezi vozidly i s nosítky. Pro zachování funkčnosti popsaného systému požadujeme kompatibilitu s transportním zařízením všech stávajících vozidel,

- speciální 12V zásuvka Dartin pro napájení přístrojové techniky (Inkubátor Dräger T 1500 FN Brno),

- radiostanice:

- vozidlová radiostanice 3G systému PEGAS pro komunikaci složek IZS,

- ruční radiostanice 3G pro provoz v síti PEGAS pro komunikaci složek IZS,

- vozidlová radiostanice MOTOROLA Mototrbo (systém záložní komunikace ZZS JmK),

- systém Hydra pro záznam a ukládání videozáznamů,

- systém snímání a přenosu polohy (GPS), hlášení stavu výjezdu (CarPC),

- sdružený ovládací prvek pro ovládání elektroinstalace zástavby IDEATEC GO112,

- systém mobilního zadávání dat („MZD“),

- monitor životních funkcí/defibrilátor Lifepak 15,

- přístroj pro nepřímou srdeční masáž,

- přístroj pro umělou plicní ventilaci.

V následujících kapitolách je uveden popis technologií a vybavení a následně definovány požadavky na dodávku, případně montáž do vozidel.

Případná součinnost zadavatele je detailně popsána dále.

Systém Hydra

Všechna vozidla ZZS JmK jsou vybavena systémem Hydra pro záznam videa v několika různých konfiguracích dle stáří vozu. Detaily k zařízení, včetně průvodce instalací jsou k dispozici zde: http://www.netcam.cz/produkty/sitovy-video-recorder/hydraip-mr3060-4m.php

Na následujících obrázcích je demonstrováno umístění zařízení za sedadlem řidiče:

Obrázek 1: Systém Hydra – umístění a kryt

Obrázek 2: Systém Hydra – umístění

Obrázek 3: Systém Hydra – umístění

Zadavatel však v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem pro záznam a ukládání videozáznamů ZZS JmK.

Systém snímání a přenosu polohy (GPS), hlášení stavu výjezdu (CarPC)

Všechna vozidla jsou vybavena GPS jednotkou CarPosition. Tato jednotka je propojena proprietárním kabelem s klávesnicí a navigačním přístrojem Garmin nebo s CarPC pro navigování a zadávání statusů od společnosti RADIUM s.r.o.

Vybavení vozidel zajišťuje/podporuje tyto hlavní služby – procesy:

- sledování vozidel z Krajského zdravotnického operačního střediska („ KZOS“),

- příjem příkazů k výjezdu („PkV“) a informace o místě zásahu včetně zobrazení na mapě,

- sledování stavu výjezdu, polohu vozidla, statusy, stav vstupů apod.

Jedná se o dvě propojená zařízení:

- GPS jednotka – sledování polohy a dalších parametrů vozidla,

- přístroj CarPC – navigační přístroj, ovládací jednotka pro řidiče systému CarPC.

Zařízení zajišťují datovou komunikaci s centrálním systémem na ZZS.

Systém mobilního zadávání dat (MZD)

V rámci Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. byla vozidla vybavena mobilními zařízeními (tiskárny a tablety) sloužícími pro mobilní zadávání dat posádkami v terénu.

Toto vybavení má ve vozidlech zajištěno uchycení (držáky), originální dokovací stanici, napájení a nezbytnou kabeláž, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

Pro mobilní sběr dat je aktuálně využíván tablet Panasonic FZ-G1 10“, který je předurčen pro práci v náročném prostředí. Svými vlastnostmi splňuje vojenský standard MIL-STD-810G, který definuje širokou škálu odolností pro: vystavení vysokým a nízkým teplotám a teplotním šokům, dešti, vlhkosti, plísni, solné mlze, rzi, vystavení písčitému a prašnému prostředí, rázům a vibracím. Výdrž vlastní baterie tabletu je až 7 hod., v závislosti na zatížení.

Pro zajištění tiskových úloh v rámci mobilního sběru dat jsou vozidla ZZS JmK aktuálně vybavena tiskárnou HP LaserJet Pro P1102w nebo její novější verzí HP LaserJet Pro M12w.

Vozidla ZZS JmK jsou vybavena příslušnou zástavbou, kabeláží, konektory a dokovacími stanicemi pro provoz mobilních zařízení (tablet a tiskárna) k zajištění mobilního zadávání dat posádkami výjezdových skupin.

Pro MZD je využit informační systém pro podporu zadávání dat o pacientech, získaných v rámci výjezdu k řešeným událostem včetně integrace na další subsystémy celého IS OŘ. Tento informační systém jako součást komplexního řešení IS OŘ zajišťuje možnost mobilního zadávání dat lékaři a záchranáři v terénu.

Ostatní

V této kapitole jsou uvedeny ostatní podmínky výchozího stavu, které jsou relevantní pro tuto ZD:

- Minimální výška vjezdů do garáží a do areálů ZZS a výjezdových stanovišť je 2,9 m.

Ostatní podmínky a parametry jsou uvedeny v jiných kapitolách.

Technická specifikace vozidla

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci této VZ.

|  | ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Parametr | Nabídnutý uchazečem |
| 1 | druh vozidla | doplní účastník |
| 2 | kategorie vozidla | doplní účastník |
| 3 | tovární značka | doplní účastník |
| 4 | celková hmotnost (kg) | doplní účastník |
| 5 | objem skříně | doplní účastník |
| 6 | výkon motoru (kW) | doplní účastník |
| 7 | max. rychlost | doplní účastník |
| 8 | vnitřní výška skříně | doplní účastník |
| 9 | objem palivové nádrže | doplní účastník |
| 10 | alternátor (W/A) | doplní účastník |

Základní požadavky

Základní požadavky na dodávku sanitních vozů pro ZZS JmK jsou následující:

- dodávka vozidel RLP (rychlé lékařské pomoci),

- vozidlo kategorie B dle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací,

- dodávka 7 vozidel RLP.

A) Požadavky na vozidlo

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na vozidlo:

- minimální emisní limit EURO 6,

- podvozek v sanitní verzi k přihlášení jako osobní sanitní, kategorie B (viz legislativa),

- celková hmotnost max. 4,0 tuny,

- objem skříně min. 10 m3 – požadavky na účelovou zdravotnickou zástavbu jsou uvedeny v následující kapitole,

- vozidlo musí být schopno za všech okolností vjet do všech garáží, areálů ZZS a výjezdových základen ZZS (limitní podmínky definovány dále),

- výkon motoru min. 135 kW,

- minimální točivý moment 445 Nm,

- palivo nafta motorová,

- elektrická soustava vozidla 12 V,

- pohon zadní nápravy,

- mechanická parkovací brzda,

- převodovka automatická s hydraulickým měničem min. 9st.,

- maximální rychlost min. 150 km/h (bez omezení rychlosti),

- zajištění chodu motoru při zamknutém a opuštěném vozidle,

- tempomat,

- výškové nastavení volantu,

- multifunkční volant,

- sluneční clony pro řidiče i spolujezdce, výklopné,

- bezpečnostní čelní lepené sklo,

- odkládací prostory na přístrojové desce,

- tachometr bez tachografu,

- kontrolka vnějšího osvětlení vozu,

- elektronický otáčkoměr,

- v kabině řidiče 2 sedadla, obě s tříbodovými bezpečnostní pásy s předpínači,

- determální skla, čelní okno s pruhem proti oslnění sluncem,

- regulovatelná klimatizace kabiny řidiče,

- ukazatel vnější teploty,

- elektronický stabilizační systém – ESP,

- brzdový systém hydraulický, dvouokruhový, brzdový systém s ABS, brzdový asistent,

- kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě,

- servořízení,

- boční ochranné lišty,

- diagnostická zásuvka,

- boční směrovky integrované do vnějších zrcátek,

- regulace sklonu světlometů,

- tažné oko vzadu,

- sada nářadí, hydraulický hever, startovací kabely, plnohodnotná rezerva umístěná v zadní části vozidla pod podlahou přístupná z vnějšku vozidla,

- povinná výbava,

- přední náprava zesílená, zadní stálý převod do rychla,

- stabilizátor zadní nápravy, zesílené zadní tlumiče,

- zesílený stabilizátor přední nápravy,

- vnitřní světlá výška zdravotnické zástavby min. 1920 mm (vysoká střecha + zadní dveře vysoké),

- dělící stěna mezi řidičským a ambulantním prostorem s posuvným oknem,

- snížený strop v prostoru nad řidičem a spolujezdcem pro umístění 3 ks ochranných přileb,

- oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor,

- programovatelný modul – elektronické digitální rozhraní pro přídavná zařízení sanitní zástavby, které poskytuje celý rozsah údajů o voze,

- akumulátor 12V 70 Ah, elektro svorkovnice pro startovací kabely,

- přídavný zesílený akumulátor 12 V min. 70 Ah,

- pomocné kontakty pro nouzový start vozu,

- dvoupásmové reproduktory vpředu, předmontáž pro rádio ve dvouDINové šachtě,

- vnitřní zpětné zrcátko,

- vnější zpětná zrcátka el. seřiditelná včetně širokoúhlého, vyhřívaná,

- přední i zadní parkovací asistent s akustickou signalizací,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním min. 2 ks ovladačů,

- palivová nádrž min. 90 l, s přídavným vývodem na nezávislé topení,

- mlhové světlomety vpředu,

- nízké přídavné ukazatele směru vzadu na střeše,

- hlavní a zadní světla s technologií LED,

- alternátor 14 V /min. 180 A,

- přední lapače nečistot, zadní lapače nečistot,

- airbag řidiče s napínači bezpečnostních pásů,

- airbag spolujezdce s napínači bezpečnostních pásů,

- airbagy boční thorax,

- okenní boční airbagy nad dveřmi kabiny řidiče,

- seřiditelné sedadlo řidiče, loketní opěrky,

- seřiditelné sedadlo spolujezdce, loketní opěrky,

- výškově seřiditelná opěrka hlavy pro sedadlo řidiče,

- výškově seřiditelná opěrka hlavy pro sedadlo spolujezdce,

- posuvné boční dveře vpravo,

- posuvné okno v bočních posuvných dveřích,

- zadní dveře otvíratelné, s možností pevné aretace 90° a 270°; aretace musí spolehlivě zajistit otevřené dveře v požadované poloze proti jejich nežádoucímu pohybu,

- zadní dveře s okny,

- zadní nástupní schůdek pod celou světlou šířkou zadních dveří,

- elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce,

- vnější akustická signalizace zařazeného zpětného chodu,

- barva RAL 1016,

- automatické denní svícení,

- pneumatiky na daný typ vozidla bez čidel tlaku v kolech, typ letní nebo zimní (v závislosti na termínu předání vozidel, upřesní zadavatel po podpisu smlouvy),

- v kabině řidiče vyvedení 1 ks CL zásuvky před čelní sklo pro připojení kontrolní jednotky mýtného systému.

B) Účelová a zdravotnická zástavba vozidla

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na účelovou a zdravotnickou zástavbu vozidla. Zdravotnická zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době realizace projektu (viz legislativa) s maximálním důrazem na bezpečnost posádky a přepravovaných osob. Výkresová dokumentace zdravotnické zástavby je přílohou tohoto dokumentu.

Na zástavbu jsou kladeny další požadavky:

- vyztužení karosérie hliníkovým plechem pro uchycení přístrojů,

- zateplení a odhlučnění sanitního prostoru, včetně zateplení dutin ve spodní části křídel zadních dveří,

- nerezová pracovní deska se zvýšeným okrajem,

- obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem s bílým povrchem,

- protiskluzová vodovzdorná dezinfikovatelná antistatická podlaha v modrém odstínu s olištováním vstupů,

- stůl nosítek s mechanickými nosítky, nakládací plošinou (vše nerez), s bočním posuvem, s fixací nosítek vpředu i vzadu, kompatibilní se stávajícím úchytným systémem  ZZS JmK FERNO FASTENERS 170 (klíčovým požadavkem je zajištění zaměnitelnosti nosítek mezi jednotlivými vozidly ZZS JmK),

- úložný prostor stolu umožňuje vložení SCOOP rámu (páteřový sběrací rám);  vymezení boční a dopředné fixace SCOOP rámu v úložném prostoru,

- osvětlení bočního vstupu při otevřených dveřích LED světlem min. 1,5 W,

- funkce multifunkčního odpojovače zástavby a jednotlivých spotřebičů pro ochranu před vybitím akumulátorů,

- ve stropě 2 ks zapuštěná bodová otočná LED světla min. 5 W nad pacientem, v souladu s normou ČSN EN 1789 + A2,

- diodové osvětlení interiéru studená bílá, s plynulou regulací intenzity 2x25 W (ovládáno plošnými vypínači schodišťově zapojenými, umístěnými u pravých bočních dveří nad pracovní deskou a u zadních dveří vpravo, z místa řidiče regulátor intenzity osvětlení s možností ovládání ze všech tří míst), v souladu s normou ČSN EN 1789 + A2,

- pomocné nouzové osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem 2x10 W s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v pravých bočních dveřích,

- napájení zástavby z k tomu určeného akumulátoru (nesmí být použit akumulátor, určený pro startování motoru) viz přídavný akumulátor 12 V min. 70 Ah v části A),

- mechanický odpojovač elektrické instalace zástavby,

- stropní držák min. 2 ks infuzních lahví nebo PE vaků o objemu 100 až 1000 ml.,

- teplovodní závislé topení o výkonu min. 10 kW s ventilátorem a mechanickým ventilem a termostatem,

- nezávislé naftové teplovzdušné topení min. 4 kW s homologací s termostatickým ovládáním z místa řidiče a z ambulantního prostoru,

- zásuvka 12 V 1x vzadu, 2x  na levém boku nástavby (všechny s indikátorem funkčnosti zelené barvy), v místě uložení monitoru životních funkcí příprava na budoucí instalaci jeho 12 V dobíjení (zaslepená zásuvka),

- obousměrný stropní ventilátor, výkon min. 350 m3/hod. ovládaný z ambulantního prostoru a z místa řidiče, funkční i při nezapnutém zapalování,

- rozvod 230 V včetně revize, jištění (blokování startování), samovystřelovací venkovní zásuvky a propojovací kabel 15 m pro připojení do průmyslové zásuvky, vnitřní dvojzásuvka (napájení 230 V světelně indikováno na palubní desce v místě řidiče),

- 1 x měnič 12/230 V min. 700 W čistý sinus, zásuvky 2 ks jednonásobné s indikací napětí, v chodu jen při běžícím motoru,

- 1 x měnič 12/230 V min. 800 W čistý sinus, zásuvka 1 x jednonásobná s indikací napětí a automatickým vypnutím chodu po 10 min. (uživatelsky nastavitelné), nezávisle na chodu motoru, měnič musí zajistit spolehlivý provoz laserové tiskárny pro MZD a musí mít ovládací prvky integrované do ovládání přístrojů v zástavbě,

- vnitřní rozvod s jištěním (pro dvojitou zásuvku umístěnou na levé stěně ambulantního prostoru a zásuvku pro nabíječku akumulátorů; pro zásuvku pro zapojení teplovzdušného ventilátoru s termostatem umístěnou u dvojité zásuvky),

- teplovzdušné topení na 230 V s ventilátorem a teplovodní závislé topení, o výkonu min. 2 000 W, obě řízené termostatem, homologované pro trvalou montáž a používání v motorovém vozidle, obě s možností regulace,

- předehřev motoru min. 750 W 230 V umístěný v motorovém prostoru, řízený termostatem na 50 oC,

- ruční LED svítilna s životností LED 50 000 hodin, výkon min. 20 000 lumenů, udržení výkonu min 1 000 lumenů  po dobu alespoň 8 hod., elektronika s digitální regulací a ochranou proti přehřátí, paměť na poslední nastavený režim (nemusí být pro stroboskop a nejvyšší výkon), dosvit min 350 m, vodotěsná dle standardu IPX8 do hloubky až 2 m pod vodou, nárazuvzdornost pádům z výšky do 1,5 m, indikace stavu akumulátorů, magnetické nabíjení USB kabelem, možnost samostatně postavit na rovném místě pro zajištění osvitu kolmo vzhůru, maximální rozměry: délka 20 cm, průměr těla 8 cm, hmotnost do 700 g (včetně akumulátorů),

- všechny druhy světel ve zdravotnické zástavbě, nezávislé topení, závislé topení, měniče napětí, výstražné zařízení, ventilátor budou ovládány prostřednictvím sdruženého ovládacího prvku pro ovládání elektroinstalace zástavby,

- nerezová pracovní plocha, zásuvky a police pod nerezovou pracovní deskou s dezinfikovatelnou povrchovou úpravou, pod pracovní deskou celkem 5x zásuvek (2 vpravo, 3 vlevo, každá horní zásuvka vpravo i vlevo s vyjímatelným kovovým pořadačem s dezinfikovatelnou povrchovou úpravou, prostor pro termobox, kryobox a box pro hemokulturu,

- zabránění samovolnému otevírání zásuvek pod pracovní deskou plynovými vzpěrami,

- prostor pro uložení záchranářských batohů (obě boční stěny a dno z nerezového plechu 1,5 mm),

- ve spodní střední části pod pracovní plochou ventilátor teplovodního závislého topení krytý nerez mřížkou, umístěn na přepážce pod čalouněnou sedačkou pro lékaře (není určena pro jízdu, nemá bezpečnostní pás, je odklopná a má sklopný sedák; úložný prostor nacházející se v nábytkové sestavě za sedačkou zpřístupňován jejím odklápěním),

- dávkovač desinfekce nad nerezovou plochou,

- jednoduché skříňky s průhlednými dvířky pod stropem zástavby na levé i pravé straně zástavby,

- skříňka pro uložení vakuové matrace a vakuových dlah vzadu, vlevo nad podběhem, skříňka pro uložení vakuové matrace s obložením horizontální hrany a rohů nerez plechem,

- skříňka mezi sedadly v kabině řidiče, otevírání horního víka pomocí otvoru pro úchop,

- nábytek vyroben z materiálu, zaručujícího bezhlučné (antivibrační) provedení,

- vlevo vpředu u přepážky lékovka se čtyřmi policemi + uzamykatelná skříňka na opiáty (viz ilustrační fotodokumentace),

- na pravé straně zástavby ve směru jízdy za sebou 2 ks čalouněných sklopných a otočných kolem svislé osy o 180° sedaček (s homologací) s tříbodovými bezpečnostními pasy, sedačky s polohovací zádovou opěrou, s integrovanou opěrou hlavy a bočními sklopnými madly, na pravé stěně vedle sedaček ve výšce hlavy čalouněná ochrana hlavy při bočním nárazu, u obou sedaček zrušení aretační polohy 45°,

- nerezová vstupní madla na přepážce a vlevo u bočních dveří,

- nerezové madlo 1x vpravo u zadních dveří, na pravé křídlo zadních dveří nerezové madlo vnitřní – v okenním prolisu,

- rozvod kyslíku 2 x 10 l se dvěma rychlospojkami na levé straně zástavby, s držákem 2 ks 10 l lahví, 2 vstupní rychlospojky u lahví + propojovací hadice k redukčním ventilům lahví (samostatně jedna láhev jedna rychlospojka), každá láhev svůj vlastní okruh,

- 2x nerezový držák pro 2 l kyslíkovou láhev,

- dodání a montáž odpadní nádoby do linky vedle sedačky lékaře,

- dodání držáku na nádobu pro kontaminovaný odpad umístěním nad nerezovou deskou pracovního stolu vlevo,

- dodání a montáž hasicího přístroje 2 kg, držák hasicího přístroje (2 l) umístěn na přepážce po pravé straně sedadla řidiče.

Další požadavky na účelovou a zdravotnickou zástavbu

- chladící box na nápoje v kabině řidiče (minimálně pro 3 ks lahví 0,5 l),

- plně automatická dobíječka obou akumulátorů min. 25 A s automatickou regulací pro oba akumulátory, propojení druhého akumulátoru s vozidlovým startovacím akumulátorem, umožňující dobíjení druhého akumulátoru za jízdy,

- montáž 2 ks antén s elektrickou instalací pro radiostanice Matra, dodání a instalace držáku a kabeláže vozidlové radiostanice MATRA v palubní desce v kabině řidiče uprostřed s držákem mikrofonu, držákem radiobloku za sedadlem spolujezdce, dvou kusů dokovacích stanic pro ruční radiostanici Matra s magnetickým držákem mikrofonu umístěné:

- jedna dokovací stanice mezi sedadly řidiče a spolujezdce, která nebude připojena k anténnímu svodu,

- druhá dokovací stanice v ambulantním prostoru napojená na anténní svod (antény dodá zadavatel),

- montáž 1 ks antény s elektrickou instalací pro radiostanici MOTOROLA Mototrbo, instalace držáku radiostanice a vyvedení kabeláže k vozidlové radiostanici MOTOROLA Mototrbo na skříňku mezi sedadly v kabině řidiče s uchycením držáku mikrofonu (držáky radiostanice a mikrofonu, anténu, napájecí kabeláž pro radiostanici MOTOROLA Mototrbo dodá zadavatel),

- dodání a montáž sledovacích systémů GPS a CarPC včetně el. instalace. Instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, měření spotřeby PHM přes PSM modul a další vstupy, kabelový rozvod veden v chráničce od antény do kabiny řidiče s vyústěním mezi sedadly řidiče a spolujezdce, a instalace držáku CarPC umístěného na palubní desce, dodání a montáž sledovacího systému GPS,

- polep oken v zadních dveřích a v pravých bočních dveří speciální poloprůhlednou fólií umožňující výhled z vozu a znemožňující pohled do vozu (one way vision),

- venkovní označení vozu reflexní folií (sedmiletá), nápisy, volací znak a označení na střeše dle grafické přílohy (viz grafika venkovního označení vozidel a ilustrační fotodokumentace),

- jednotlivé elektrické spotřebiče zástavby sanitního vozidla (kromě zdravotnických přístrojů) budou ovládány za pomoci elektronického systému; jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu).

- LED lampička na čtení před spolujezdcem, jeden zdroj min. 2 W,

- předmontáž pro držák Oxylog 3000 plus,

- dodání a instalace napájecího kabelu 12 V + držáku odsávačky Weinmann Accuvac Lite,

- dodání a montáž držáku a kabeláže pro systém MZD – tablety a tiskárny,

- montáž včetně dodání  eurolišty délky min. 40 cm pro lineární dávkovač,

- dodání a montáž úložného prostoru na kartony rukavic – 3 ks nad linku,

- dodání a montáž originálního držáku pro přístroj LIFEPAK LP 15  včetně instalace připojení pro napájení 12V , umístěn u hlavy pacienta na levé vnitřní části,

- klimatizace sanitního prostoru (2. výměník) manuální jednozónový, umístěný nad kabinou řidiče pod střechou s ventilátorem, napojený na stávající okruh originální klimatizace, s uzavíratelnými výdechy do ambulantního prostoru a odtokem kondenzátu mimo ambulantní prostor,

- dodání a montáž termoboxu na infuze na pravé vnitřní straně vedle lékařské sedačky – výsuvný – 12 V – rozsah vyhřívání do 40 oC, teplota nastavitelná digitálním termostatem, s mechanickým zajištěním výsuvu,

- dodání a montáž chladicího boxu na léčiva – 12 V – s termostaticky udržovanou teplotou 2 – 8 oC, objem min. 2 l, digitální ukazatel teploty a LED ukazatel chodu, umístění na pravé vnitřní části pod lékařskou sedačkou,

- dodání a montáž autorádia s funkcí handsfree přes Bluetooth, s podporou MP3, vstup USB,

- montáž a rozmístění zdravotnických přístrojů dle výkresové dokumentace,

- dodání a montáž pákových nůžek včetně jejich držáku v kabině řidiče na přepážce,

- držáky 3 ks přileb ve stropě kabiny řidiče,

- plastový tubus na uložení odsávacích cévek odnímatelně upevněný ve vertikální poloze   u pracovního stolu (o délce 540 mm, průměru 50 mm a tloušťce stěny 2 mm),

- možnost fixace batohů v jejich úložném prostoru,

- dodání a instalace zádržného systému pro uložení zavazadel pacientů do hmotnosti 5 kg, viz foto na pravé straně vnitřní části vozidla mezi sedačkami,

- součástí dodávky je návod k obsluze, schéma zapojení elektroinstalace sanitní zástavby, servisní knížka od sanitní zástavby a schéma elektrického zapojení nabíječky a výstražného zařízení 12 i 230V, revizní zpráva,

- součástí dodávky je písemný doklad o homologaci vozidla RLP  dle ČSN EN 1789+A2.

Rozměry a umístění nábytku, přístrojů a ovladačů viz přiložená podrobná výkresová dokumentace.

Výstražné zařízení

- přední integrovaná rampa představená před nástavbu střechy s výstražnými LED moduly modré a červené barvy, složená z jednotlivých segmentů a umožňující opravu těchto segmentů; homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK65; dále v přední rampě zabudovaná 2 přídavná dálková LED světla; přední rampa nesmí zvyšovat celkovou výšku vozidla; siréna (vícetónová + horn), hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB/1m ve schodku předního nárazníku; ovládací prvky zvuku na volantu a i na středním panelu (3 ovladače, prostřednictvím jednoho možnost ovládání sirény z volantu – pro dva různé tóny),

- modrá a červená diodová světla umístěná na levém a pravém předním blatníku (1 ks vlevo a 1 ks vpravo), odolnost vůči mechanickému poškození, min. 8 LED zdrojů, homologace dle EHK65 pro 2 úrovně svítivosti,

- modrá a červená diodová světla (celkem 4 ks) umístěná na přední masce vozidla (2 ks) a na zpětných zrcátkách (2 ks), odolnost vůči mechanickému poškození, min. 8 LED zdrojů, homologace dle EHK65 pro 2 úrovně svítivosti, ovládání světel jedním společným ovladačem,

- modrá a červená diodová obdélníková světla, umístěná vzadu na boku vozidla (1 ks na každém boku), min. 12 LED zdrojů, homologace dle EHK65 pro 2 úrovně svítivosti,

- nad zadní částí vozidla budou do spojleru umístěna výstražná diodová světla, směrová světla, pracovní světla a kamery, požadavky: modrá a červená diodová světla umístěná na levé a pravé straně spojleru, odolnost vůči mechanickému poškození, min. 8 LED zdrojů, homologace dle EHK65 pro 2 úrovně svítivosti; směrová oranžová diodová světla umístěná na levé a pravé straně spojleru, odolnost vůči mechanickému poškození, min. 8 LED zdrojů, homologace dle EHK65; pracovní LED bílá světla min. 2500 lm – 2 ks ovládána schodišťově z místa u zadních dveří a z místa řidiče (ovládací panel) a automaticky zapnuta při zařazení zpátečky,

- výstražné zařízení bude kompletně ovládané za pomoci elektronického modulárního systému; doplňková výstražná svítidla modré a červené barvy nepřekračující svou svítivostí povolené limity EHK65,

- boční pracovní světla LED 2 ks, min. 6 ks zdrojů ve světle, příkon min. 2 W na 1 zdroj na levém boku, pravém boku pod hranou střechy osvětlující plochu vedle boku vozidla, zapínané u řidiče a v ambulantním prostoru přes sdružený ovládací prvek pro ovládání elektroinstalace zástavby,

- vyobrazení shora specifikovaného výstražného zařízení je uvedeno v příloze č. 4 tohoto dokumentu.

Systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla

Modulární systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla s možností následného připojení alespoň dvou LCD panelů k centrální řídící jednotce. Systém musí být plně programovatelný prostřednictvím PC. Software pro programování systému musí mít grafický režim a musí umožňovat kompletní vytvoření logiky a funkcí pro nastavení systému, efektivní ovládání připojených zařízení, možnost vzájemného provázání funkcí řídící jednotky s připojenými zařízeními, a nastavení souvztažností mezi jednotlivými funkcemi, ovládacími prvky na LCD displeji a informacemi ze vstupů do řídící jednotky, včetně informací ze sběrnice CAN vozidla.

Požadavky na výkonový prvek / řídící jednotku:

- maximální výkon alespoň: 95 A,

- kladných výstupů: 18 nebo více,

- výkon kladného výstupu: konfigurovatelný - až 20 A/výstup,

- záporných výstupů: 12 nebo více,

- kladné i záporné výstupy musí být chráněné,

- počet vstupů: 20 nebo více,

- analogový vstup pro monitorování stavu obou akumulátorů,

- prevence vybití baterie odpojováním zapojených zařízení při poklesu napětí na baterii ve více úrovních,

- stand-by režim s možností nastavení časové prodlevy,

- bez nutnosti použití přídavných relé a pojistek,

- možnost ovládání topení a klimatizace nativně, nebo prostřednictvím přídavného modulu,

- funkce testování připojených zařízení dle předem nastavitelného schématu,

- funkce blikání na libovolném vstupu s možností nastavení frekvence prostřednictvím konfiguračního software,

- nastavitelné časové prodlevy pro jednotlivé funkce,

- systém musí disponovat možností připojení na CAN vozidla s možností čtení dat ze sběrnice,

- možnost nastavení virtuálních vstupů,

- funkce černé skříňky s možností čtení logů prostřednictvím PC.

Požadavky na LCD panel sdruženého ovládacího prvku pro ovládání elektroinstalace zástavby, umístěný v kabině řidiče, zobrazované informace a doplňkové funkce:

- propojení s výkonovým prvkem prostřednictvím jednoho kabelu,

- součástí je směrově nastavitelný držák pro montáž na palubní desku vozidla,

- disponuje možností zapnutí více funkcí, nebo předdefinované scény/skriptu stiskem jednoho tlačítka,

- jednomu tlačítku lze přiřadit více funkcí, které jsou přepínány cyklicky, nebo na základě délky stisknutí tlačítka,

- panel musí obsahovat alespoň 3 hardwarová tlačítka mimo aktivní plochu LCD displeje,

- intenzita podsvícení je řízena světelným čidlem, nebo nastavitelná ručně,

- dotykový panel musí být možno bez problému použít i v rukavicích,

- systém musí obsahovat možnost nastavení sekundárního menu aktivovaného tlačítkem,

- barvu a piktogramy tlačítek lze libovolně měnit prostřednictvím software,

- konfigurační software musí obsahovat možnost vytváření vlastních piktogramů,

- systém bude vybaven možností vzájemné synchronizace panelů - přenesení nastavení z jednoho LCD panelu do jiného, bez nutnosti připojení PC pro usnadnění následné změny nastavení v provozu.

Transportní zařízení do vozidla

- mechanická nosítka s podvozkem umožňující záměnu nosítek mezi vozidly RLP ZZS JmK,

- SCOOP rám plastový nosnost min. 155 kg,

- schodolez.

Veškeré vybavení musí být homologováno dle ČSN EN 1789+A2 a mít Atest 8SD.

Kamerový systém

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na kamerový systém do vozidla.

a)	Přední kamera

- Počet kamer: 1 ks

- Požadavky na kameru:

- platný Atest 8SD,

- rozlišení 1920x1080 pixelů,

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší,

- citlivost min. 0,3 Lux,

- redukce šumu 3D DNR,

- horizontální úhel záběru větší než 110°,

- tvar doutníku, průměr max. 35 mm, délka 70 mm nebo menší,

- krytí IP67 nebo lepší,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

- Požadavky na držák kamery:

- počet držáků: 1 ks,

- platný Atest 8SD,

- možnost fixace kamery s ohledem na otřesy ve vozidle,

- možnost natočení kamery v osách X/Y/Z manuálně,

- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel,

- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou,

- rozměry umožňující skrytí držáku s kamerou před zpětné zrcátko na čelním skle.

b)	Zadní kamery

- počet kamer: 2 ks,

- 1 kamera pro zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery zapojeno do CarPC,

- 1 kamera pro záznam dění za vozidlem,

- platný Atest 8SD nebo ekvivalent,

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší,

- rozlišení 600 řádků nebo více ve standardu PAL,

- digitální přepínání DEN/NOC,

- úhel záběru diagonálně 120° nebo více,

- záběr aktivace 3 brzdového světla,

- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem,

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách,

- napájení 12V +/-10%,

- odběr 125 mA nebo menší,

- noční IR přisvětlení,

- krytí IP68 nebo lepší,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

c)	Ostatní požadavky na kamerový systém

- záznam v rozlišení až 1920 x 1080 pixelů,

- záznam analogových i IP kamer,

- napájení 12V,

- platný Atest 8SD,

- krytí minimálně IP 42,

- možnost složeného obrazu,

- vyjmutí záznamového média pomocí klíče,

- zpožděné vypínání záznamu po ukončení jízdy,

- spínané posílání obrazu do jiného zařízení (couvací kamera),

- spuštění záznamu do 20 sekund od zapnutí klíčku zapalování,

- 3G otřesový senzor,

- cyklické přepisování záznamu,

- čas synchronizovaný GPS,

- záznam trasy vozidla na záznamovém médiu synchronizovaném se záznamem obrazu,

- WIFI a 4G GSM modul pro on-line stahování záznamů, kontrolu stavu zařízení a obrazu kamer,

- výstup s indikací chybového stavu,

- podpora SSD disků a kompatibilita SSD se stávajícím čtecím zařízením,

- HW a SW kompatibilita a napojení na stávající systém Hydra provozovaný ZZS JmK; popis systému je uveden v kapitole Systém Hydra; součástí dodávky je vlastní zařízení systému Hydra, tj. přední kamera, zadní kamery, 1 ks SSD disku s kapacitou minimálně 250 GB, kabeláž, antény a montáž.

Systém snímání a přenosu polohy (GPS), hlášení stavu výjezdu (CarPC)

Snímání a přenos polohy (GPS)

Jednotka GPS je součástí dodávky včetně vrtané GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže.

Jednotka GPS musí navíc oproti stávající konfiguraci ukládat do záznamů tyto vstupy:

- zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

- stav startovacího a zástavbového akumulátoru,

- zapnutí a vypnutí levého a pravého ukazatele směru,

- aktuální průměrná spotřeba,

- chybový stav kamerového systému,

- rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

Hlášení stavu výjezdu (CarPC)

CarPC včetně držáku je součástí dodávky.

Minimální požadované parametry na HW zařízení CarPC:

- zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení („IS OŘ“),

- zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

- přenášení zadaných statusů a zpráv z navig. zařízení do IS OŘ,

- zobrazení cílů (místo zásahu) a zpráv odeslaných z IS OŘ, vč. navigace k těmto cílům nad mapovým podkladem,

- vyvolání i předešlých cílů z historie a navigace k nim,

- vizualizace Logu statusů k poslednímu výjezdu (zobrazení posloupnosti zadaných statusů vč. času /synchronizovaného s dispečinkem/ kdy byl každý status zadán),

- vizualizace aktuálního čísla výjezdu a čísla posádky,

- dotykový displej o velikosti max. 7“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů, s možností přenosu obrazu ze zadní kamery při zařazení zpátečky

- je požadována národní nebo Evropská homologace,

- garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až + 70 °C,

- zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností následných aktualizací,

- zařízení musí umožnit posádce pomocí stisku a podržení tlačítka vyvolat alarm (posádka v nouzi),

- zobrazení servisních informací o stavu GPRS, počtu satelitů, stavu binárních vstupů,

- synchronizace a komunikace se stávající GPS jednotkou ve vozidle (navigační zařízení musí být schopno přejímat polohu ze stávající GPS jednotky); tuto polohu vidí dispečer v mapě a tu samou musí mít k dispozici posádka pro přesnou synchronizaci na zásahu; navigační zařízení musí přebírat a u zadaných statusů, vč. jejich LOGu, vizualizovat čas synchronizovaný s dispečinkem, jelikož tento čas by se mohl lišit od vlastního času v navigačním zařízení).

Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) dodává pro ZZS JmK obchodní společnosti RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JmK.

V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení obchodní společnosti RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace).

Zadavatel však v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) ZZS JmK.

Systém mobilního zadávání dat (MZD)

Součástí dodávky je dodání a montáž kabeláže, adaptéru na 12 V pro tablet, originální dokovací stanice pro tablet, držáku pro tiskárnu, který musí být kompatibilní se stávajícím zařízeními. Napájení tiskárny bude realizováno přes měnič napětí 800 W. Dále pak je součástí dodávky systém napájení tabletu přes flexibilní kabel a nezbytné kabeláže, která zajistí jak funkčnost, tak bezpečnost systému MZD.

Součinnost zadavatele

Zadavatel pro plnění předmětu VZ zajistí součinnost a poskytne následující technologické vybavení pro vozidla, které dodavatel zabuduje do vozidel (následující položky jsou pro každé jednotlivé vozidlo, není-li uvedeno jinak):

- 2 ks antén pro radiostanice Matra,

- 1 ks antény pro radiostanici MOTOROLA Mototrbo,

- držák radiostanice a mikrofonu, anténu, napájecí kabeláž pro vozidlovou radiostanici MOTOROLA Mototrbo.

Zadavatel poskytne výše uvedené technologické vybavení nejpozději 4 týdny před finální montáží vozidla dle harmonogramu.

Použitá terminologie, zkratky

| Zkratka/pojem | Význam |
| --- | --- |
| RLP | Rychlá lékařská pomoc |
| ABS | Antiblokovací brzdný systém |
| Al. | Hliník |
| CarPC | Systém snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu |
| CD / DVD | Elektronický nosič |
| CZK | Kč |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká státní norma |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| EN | Evropská norma |
| ESP | Elektronický stabilizační systém |
| EU | Evropská unie |
| FN Brno | Fakultní nemocnice Brno |
| GPRS | Protokol pro přenos dat mobilními sítěmi |
| GPS | Systém pro určení/sledování polohy |
| GSM | Systém mobilních telekomunikačních sítí |
| IOP | Integrovaný operační program |
| JmK | Jihomoravský kraj |
| ZZS JmK | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje |
| ks | Kus / kusů |
| LED | Označení diody, případně druhu displeje |
| MZD | Systém mobilního zadávání dat |
| p.o. | Příspěvková organizace |
| RLP | Rychlá lékařská pomoc |
| RZP | Rychlá zdravotnická pomoc |
| USB | Počítačový konektor |
| VZ | Veřejná zakázka |
| IS OŘ | Informační systém operačního řízení |
| PkV | Příjem příkazů k výjezdu |
| KZOS | Krajské zdravotnické operační středisko |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |

Tabulka 2: Použitá terminologie, zkratky