## PL typ I
Pečovatelské lůžko typ I.
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 208 x 106
3. | Nosnost lůžka min. 180 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje (efektivní čištění a údržba) | …
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …°
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm
12. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 36 cm | … cm
14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
Postranice
15. | Typ: průběžné postranice | …
16. | S pojistkou proti nechtěnému odblokování
17. | Výškové pozice postranic (min. 3) | Počet pozicí: …
18. | Postranice musí mít možnost i šikmého nastavení | …
19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná, zakulacená | …
21. | Buk nebo dub | …
22. | Panely z melaminu | …
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
24. | Průměr koleček min. 100 mm | … mm
25. | Individuální brždění každého kolečka zvlášť | …
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
Hrazda
27. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
28. | Nosnost min. 75 kg | … kg
29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
30. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | …
31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
Další parametry
33. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
34. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
36. | Prohlášení o shodě vydané akreditovaným orgánem
35. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …

## M typ II
Matrace typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 2 typů kvalitních pěn | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ a 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace | …
6. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | …
Potah
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 3 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm
18. | Prohlášení o shodě vydané akreditovaným orgánem | …