## List1
Příloha č. 2b1 materiálu k bodu č. programu
Konfigurovatelný pulsní oxymetr s měřením SpCO (karboxyhemoglobinu)
Konfigurovatelný pulsní oxymetr s měřením SpCO (karboxyhemoglobinu) vhodný pro sanitní vozidla RLP (rychlá lékařská pomoc), RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a LZS (letecká záchranná služba) určený pro umístění do sanitních vozidel RLP, RZP a LZS
Model - typové/výrobní označení: |  | doplní účastník
Výrobce: |  | doplní účastník
Počet kusů: |  | 10
Požadavky zadavatele |  | Účastníkem nabízená hodnota
1 | Konfigurovatelný pulsní oxymetr včetně kabelu, LED displej. Pacientský kabel odolný, konstruovaný pro náročné používání v podmínkách ZZS. | doplní účastník
2. | Snadná přenositelnost přístroje – hmotnost přístroje s baterií max. 370g. LED display. | doplní účastník
3. | Rozměry složeného přístroje včetně přepravního obalu:výška 17,5 - 18,5 cm, šířka 7,6 - 9,6 cm,hloubka 3,6 - 4,6 cm z důvodů specifických požadavků na uložení přístroje v sanitním voze ZZS | doplní účastník
4. | Měření saturace během pohybu a nízké perfuze | doplní účastník
5. | SET Technologie měření saturace, tepová frekvence, perfúzní index, index variability prokrvení, celkový hemoglobin, methehemoglobin, carboxyhemoglobin, SpO2 | doplní účastník
6. | Kontinuální přenosné monitorovací zařízení, odolný, lehký, vhodný do terénu | doplní účastník
7. | Indikátor slabého signálu upozorňující na nižší spolehlivost měření. | doplní účastník
8. | Paměťová historie vzorků měření po dobu 72 hodin | doplní účastník
9. | Senzor SpO2 - prstové čidlo, pro měření SpCO, SpMET,SpO2, včetně kabelu o délce min. 1m pro dospělé, opakované použití | doplní účastník
10. | Rozmezí měření saturace kyslíkem (%SpO2) 70 -100%,přesnost v klidu odchylka max. 2%, přesnost v pohybu odchylka max. 3%, přesnost při špatném prokrvení odchylka max. 2% | doplní účastník
11. | Rozmezí měření tepové frekvence 25 - 240 tepů/min. Přesnost měření tepové frekvence: v klidu odchylka max. 3 tepy/min.,v pohybu odchylka max. 5 tepů/min., při špatném prokrvení odchylka max. 3 tepy/min. | doplní účastník
12. | Rozmezí měření celkového hemoglobinu 8 - 17g/dL. Přesnost měření celkového hemoglobinu odchylka max. 1g/dL | doplní účastník
13. | Rozmezí měření karboxyhemoglobinu 1-40%. Přesnost měření karboxyhemoglobinu odchylka max. 3%. | doplní účastník
14. | Rozmezí měření methemoglobinu 1 - 15%. Přesnost měření methemoglobinu odchylka max. 1%. | doplní účastník
15. | Grafický pulsní index | doplní účastník
16. | Nastavitelné alarmy | doplní účastník
17. | Trvalé nebo jednorázové neivazivní měření | doplní účastník
18. | Napájení 4x AA baterie | doplní účastník
19. | Návod k obsluze v českém jazyce | doplní účastník
20. | Funkčnost při provozní teplotě -18 až + 54°C | doplní účastník