Technická specifikace

Monitory vitálních funkcí pro JIRP

Modulární monitory vitálních funkcí včetně centrální monitorovací stanice umožňující budoucí rozšíření o komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení všech monitorů na centrální monitorovací stanici s tiskárnou a oboustranné napojení do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

Zařízení bude dodáno včetně licencí, základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací stanice:

Počet kusů: 12 modulárních monitorů, jeden držák multiparametrového modulu s nabíjecí stanicí pro jeho bezpečné přenášení, centrální monitorovací stanice.

Součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z modulů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů.

Monitory:

- min. 12“ barevný dotykový displej – 7 ks

- min. 19“ barevný dotykový displej – 5 ks

- výstup na externí displej (např. VGA)

- současné zobrazení min. 6 křivek měřených parametrů

- funkce automatického jasu a multi-touch

- ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ

poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání)

- alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji

- režim zobrazení velkých čísel

- pozice pro jednoparametrové moduly min. 4 ks

- možnost připojení boxu pro min. dalších 6 ks jednoparametrové modulů

- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu

- automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i

nestimulované pacienty včetně detekce interního kardiostimulátoru

- akumulátor na min. 2 h provozu

- součástí madlo pro snadnou manipulaci s monitorem u velkosti monitorů min. 12“

- hmotnost max. 11 kg u monitoru vel. min. 19“ a max. 5 kg u monitoru vel. min.12“

- vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace atd.)

- analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech

- hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást centrální monitorovací stanice nebo monitorů)

- zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 h zpětně

- mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu

(otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce)

- skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je

kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí

- optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí

- možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla

- vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách

dle závažnosti dle doporučení IEC

- pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromí (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data

jsou monitorována a posílána na centrální monitorovací stanici)

- možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny

v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby.

Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrální monitorovací stanici.

- kompatibilní s nabízenou centrální monitorovací stanicí

- propojení monitorů s centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace)

- bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení

- SW kompletně v českém jazyce

- oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů

Příslušenství:

Multiparametrový modul - 3 ks

- barevný dotykový displej min. 5“

- SpO2

- NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) – jednohadicový

systém

- EKG - 3/5-ti svodový systém

- min. 1x teplota

- IBP

- uzamykatelný display

- hmotnost max. 1 kg

- akumulátor na min. 4 h provozu

- SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití

- propojovací SpO2 kabel

- jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití - 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá

nadrozměrná v prodloužené variantě)

- propojovací hadička k NIBP, délka min. 3 m

- 3 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky

- propojovací EKG kabel

- teplotní čidlo - kožní pro opakované použití

- 5 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky

Multiparametrový modul - 10 ks

- SpO2

- NIBP – jednohadicový systém

- EKG - 3/5-ti svodový systém

- min. 1x teplota

- IBP

- SpO2 prstové čidlo pro dospělé pro opakované použití

- propojovací SpO2 kabel

- jednohadicové NIBP manžety pro opakované použití - 3 velikosti (dětská / dospělá / dospělá

nadrozměrná v prodloužené variantě)

- propojovací hadička k NIBP, délka min. 3 m

- 3 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky

- propojovací EKG kabel

- teplotní čidlo - kožní pro opakované použití

- 5 - svodý EKG kabel, EKG kleštinky

Modul – CO2 – 12 ks

- technologie meření CO2 sidestream

- dodání vč. potřebného spotřebního materiálu (odlučovač, vzorkovací hadička)

Modul neinvazivního Hemodynamického měření – 1 ks

- součástí dodání kabeláž pro opakované použití

- měřené parametry min. ACI, TFI,TFC, C.O., SV, SVR, C.I., SVR, SVRI, PVRI, PVR,

- kompatibilní se všemi nabízenými monitory

Centrální monitorovací stanice – 1 ks

- 2 ks dotykových barevných LCD monitorů s minimální úhlopříčkou 24“

- připojení min. 12 monitorů/lůžek

- uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání z dotykového monitoru, z klávesnice

a myší

- kompatibilita s nabízenými monitory

- režim současného zobrazení všech monitorů

- komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku

- v detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)

- zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek

- vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC

- zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně

- mobilní přístup a prohlížení dat pomocí tabletu s iOS

- požadované tisky budou realizovány na stávajících síťových tiskárnách.

- možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrální monitorovací stanice

- všechny tisky klinických dat musí odpovídat požadavkům na zdravotnickou dokumentaci

Zabezpečení systému

- centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem)

- zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti

- logování přístupů k datům

- možnost zálohování do externího úložiště jak nastavení tak i naměřených dat

- možnost dálkové správy přes VPN