Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

| Lůžko laterální s elektrickým pohonem |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele: Typ ………….. |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Postel s elektrickým pohonem – sloupová konstrukce podvozku | …. |
| 2. | Nosnost min. 200 kg Vnější rozměry maximálně 216 x 100 (tolerance +-3 cm) | …. |
| 3. | Ložná plocha 4 díly - kovové lamely | …. |
| 4. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektrickým motorem, autoregrese zádového dílu min. 11 cm | …. |
| 5. | Možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru | …. |
| 6. | Podvozek opatřen LED světly | …. |
| 7. | Zdvih lůžka pomocí elekrtomotoru od 40 cm do min 84 cm (tolerance +- 3 cm) | …. |
| 8. | Možnost sedícího režimu - kardiacké křeslo | …. |
| 9. | Mechanické odblokování zádového dílu CPR |  |
|  | Postranice |  |
| 10. | Spustitelné, třídilné s možností prodloužení minimálně 13 cm | …. |
| 11. | Ochrana proti nechtěnému spuštění | …. |
| 12. | Povrch omyvatelný, ne dřevo, ale hliník a HPL materiál z důvodu častého dezinfikování | …. |
|  | Kolečka postele |  |
| 13. | Průměr koleček min. 150 mm | …. |
| 14. | Centrální ovládání brzd | …. |
| 15. | Přídavné páté kolečko pro lepší ovládání pohybu postele | …. |
|  | Další výbava |  |
| 16. | Držáky na drobné příslušenství | …. |
| 17. | Držáky na infúzní stojan | …. |
| 18. | Zálohová baterie s diagnostikou kapacity | …. |
| 19. | Čela lůžka volně odnímatelná na obou stranách postele (přístup k hlavě a nohám), hliníkové sloupky s ochrannými kolečky po stranách čel | …. |
|  | Ovládání postele |  |
| 20. | Sesterský centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování. Možnost ukrytí centrálního panelu do výsuvné poličky na nožním čele lůžka. | …. |
| 21. | Různé předprogramované polohy (min. poloha resuscitační, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova poloha, mobilizační poloha) | …. |
| 22. | Možnost uzamčení předprogramovaných poloh jednoduše na ovladači | …. |
| 23. | Ovladač pro klienty ruční, podsvícený se zabudovanou LED svítilnou | …. |
| 24. | Nožní ovladače na každé straně lůžka na laterální náklon | …. |
|  | Rozměr |  |
| 25. | Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm | …. |
| 26. | Dekor lůžka BUK, nebo jednobarevný odstín | …. |
| 27. | Hrazda s rukojetí | …. |

Antidekubitní matrace - pasivní

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
| --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 200 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 3. | Složeno ze 3 typů kvalitních pěn, z toho 1 VISCO paměťové pěny | … |
| 4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 40 kg/m³, 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 5. | Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou 52 kg/m³ | … |
| 6. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | … |
|  | Potah |  |
| 7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám, spodní strana matrace z penostního, kluzného materiálu | … |
| 8. | Možnost praní – pratelný | … |
| 9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |
| 10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |
| 11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 12. | Pružný ve všech směrech | … |
| 13. | Zip min. na 3 stranách matrace | … |
| 14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | Rozměr |  |
| 16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| 17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |