- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Laterární lůžko | Typ: |
| --- | --- |
| Základní parametry | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |
| Rozměry ložné plochy min. 200 x 86 až 90 cm |  |
| Vnější rozměry max. 218 x 103 |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg |  |
| Ložná plocha |  |
| Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |  |
| Poloha laterálního náklonu min 15° |  |
| Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm |  |
| Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |  |
| Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |  |
| Pánevní díl: nepolohovatelný |  |
| Podstupování zádového a stehenního dílu od pánevního dílu min. o 15 cm |  |
| Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm včetně prodloužení postranic bez mezer |  |
| Baterie |  |
| Zálohová baterie s ukazatelem kapacity nebo varianta pouze indikace nabíjení /vybíjení |  |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| Dolní úvrať el. nastav., max. 43 cm |  |
| Horní úvrať el. nastav., min. 81 cm |  |
| Postranice |  |
| Průběžné trojdílné postranice nebo varianta průběžné dvoudílné |  |
| Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |  |
| Podvozek |  |
| Počet pojezdových koleček: 4 |  |
| Průměr koleček min. 50 mm |  |
| Sloupový podvozek lůžka - 3 sloupy |  |
| Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |  |
| Hrazda |  |
| Povrch: lakovaný |  |
| Nosnost min. 75 kg |  |
| Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  |
| Ovladač lůžka |  |
| Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |  |
| Sesterský centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s piktogramy jednotlivých poloh, opatřený tlačítkem CPR z důvodu bezpečnosti |  |
| Další parametry |  |
| Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |  |

| Matrace typ IV. Požadavky zadavatele; Typ:. Základní parametry; Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE. Nosnost min. 200 kg. Jádro. Složeno ze 3 typů kvalitních pěn, z toho 1 VISCO paměťové pěny, pěna po celé horní ploše. Potah. Voděodolný proti vnějším tekutinám. Možnost praní – pratelný. Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra. Snímatelnost - snadno snímatelný. Pružný ve všech směrech. Zip min. na 3 stranách matrace. Výška matrace min 14 cm. |  |  | Typ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |  |  |
| Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.) Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek. |  |  |  |  |  |