## Resuscitační lůžko
Resuscitační lůžko s laterárním náklonem
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Nosnost lůžka min. 250 kg | …kg
Ložná plocha
2. | Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | …
3. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha, zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů | …
4. | Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování | …
5. | Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm | …
6. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru neodnímatelné | …
7. | Laterální náklon +/- 30° s možností kontinuální automatické laterální terapie (možno řešit pomocí matrace) | …
8. | Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase | …
9. | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru | …
10. | Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka | …
11. | Možnost snímání C ramenem | …
12. | Mechanické spouštění zádového dílu (CPR) | …
13. | Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení | …
Postranice
14. | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici | …
15. | Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou | …
Ovladač
16. | Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) | …
17. | Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením vážícího systému, nastavením laterární terapie | …
18. | V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | …
19. | Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | …
Podvozek
20. | Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km | …
21. | Funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda | …
22. | Funkce elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad) - pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda | …
23. | Ochranná kolečka v rozích lůžka
Příslušenství
24. | Univerzální lišty a držáky na příslušenství | …
25. | Držáky na infuzní stojan a hrazdu | …
26. | Držák hadic ventilátoru pro laterální náklon | …
27. | Sada fixačních klínů pro laterální náklon | …
28. | Držák kyslíkové lahve | …
29. | Hrazda s madlem | …
Další parametry
30. | Potenciálové propojení | …
31. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | …
32. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
33. | Záruční doba 36 měsíců | …

## Aktivní antidekubitní matrace
Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
Matrace
1. | Nosnost min. 250 kg | …
2. | Rozměry matrace dle velikosti dodávaného lůžka | …
3. | Ovládání matrace z ovladače lůžka | …
4. | Automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | …
5. | Systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | …
6. | Kompresor plně integrován do lůžka, nepřesahuje půdorys lůžka a neomezuje vnitřní prostor pacienta | …
7. | Mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód | …
8. | Provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti | …
Potah
9. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip min. na 3 stranách matrace | …
Záruční lhůta
10. | Záruční lhůta 36 měsíců | …