Ultrazvukový přístroj

Vlastnosti přístroje:

- stacionární ultrazvukový systém, mobilní

- dynamický rozsah min. 270 dB

- frekvenční rozsah min. 2 – 18 MHz

- snímková frekvence min. 1500 Hz

- aktivní ultrazvukové módy: B-mód, M-mód, barevný M-mód, směrový barevný Doppler, výkonový Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku, pulzní Doppler

- B-Steer a trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- vysoce citlivé nedopplerovské zobrazení krevního toku, které není závislé na poloze sondy a směru toku

- přímý export obrázků a smyček na USB, min. 4x USB port

- barevný LED HD monitor min. 21“, otočný a sklopný

- dotykový ovládací panel min. 12“

- programovatelný dotykový ovládací panel, nastavitelný pro snazší a přehlednější obsluhu

- integrovaný pevný HDD typu SSD s kapacitou min. 512 GB

- digitální grafický výstup (min.: 1x HDMI nebo DisplayPort nebo DVI)

- min. 4 aktivní bezpinové porty pro připojení ultrazvukových sond

- software pro měření délek, ploch, objemů a rychlostí zobrazovaných struktur

- možný nástroj pro zlepšení viditelnosti zaváděného intervenčního nástroje (zejm. jehly), možná volba úhlu vpichu, šířky jehly, zvýraznění jejího zobrazení

- samostatně výškově a otočně nastavitelná klávesnice ovládací konzole přístroje

- vestavěná originální integrovaná baterie pro provoz bez napájení, min. 20 minut

- nahrávky zvukového záznamu – komentáře k uloženým snímkům

- automatizované měření objemu močového měchýře – automatické nakládání kaliperů

- automatizované měření min.: BPD HC, AC a FL– automatické nakládání kaliperů

- software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech

- integrovaný didaktický obsah, referenční snímky, anatomické ilustrace a animace pro oblasti: sonografie břicha a cév gynekologie a porodnictví, kardiologie

- možnost připojení k datové síti a sdílení snímků přes DICOM do PACSu, ethernetový konektor i WiFi, možný kompletní DICOM 3.0 a Wi-Fi modul

- kontinuální automatická optimalizace B-obrazu a spektrálního i barevného Dopplera

- uložení snímků a smyček ve formátu „hrubých dat“ – kompletní informace z vyšetření dostupné pro dodatečné zpracování obrazu – možnost  upravování uložených snímků a smyček

- redukce ultrazvukového šumu, v min. 6 úrovních

- kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) v min. 4 úrovních

- alfanumerická klávesnice umístěná přímo na ovládací konzoli přístroje

- manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 10 hardwarových ovladačů

- šířka konzole s přístrojem menší než 75 cm

Ultrazvukové sondy:

- lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce

- konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce, sonda s min. 128 krystaly ve snímači

- transrektální bi-palnární multifrekvenční sonda typu microkonvex-linear, frekvenční rozsah min. 5 – 10 MHz, microkonvexní sektor s úhlem pohledu min. 135°, lineární sektor s délkou min. 50 mm, ergonomicky stavitelný sklon rukojeti sondy, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 2 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, dostupný horizontální držák pro rektální sondu a bioptický nástavec