Technická specifikace  - Plazmový sterilizátor

- Prokládací dvojdveřové provedení s možností využití jako jednodveřové

- Maximální vnější rozměry 1850x790x1100  (v x š x h) – pro nastěhování dveřmi šířky 800 mm

- Maximální hmotnost 420 kg

- Shoda s ČSN EN 14937

- sterilizátor provede sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné legislativy České republiky a Vyhlášky MZ ČR 306/2012Sb.

- vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře

- připojení do LAN standard 1000BASE-T

- napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů na stávající softwarový systém MEDIX

- rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. on-line -  web stránky)

- délka standardního cyklu maximálně 50 min

- sterilizační teplota maximálně 56°C

- vybaven krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, maximální délka cyklu 29 min

- přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

- vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit

- akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu

- akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný než vyhovující)

- bez rizika ulpívání reziduí

- po sterilizaci bez reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech-ihned k použití

- vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů

- vhodný pro sterilizaci jednokanálových flexibilních endoskopů

- deklarace kompatibility s nástroji robota da Vinci

- generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

- celkový objem sterilizační komory minimálně 145 l

- minimální kubický rozměr sterilizační komory 400x500x700 mm (v x š x h)

- vyjímatelná police pro možnost vkládání velkoobjemových zdravotnických prostředků

- dotykový displej s českým menu o uhlopříčce min. 12 “

- připojení třífázové 380V, jistič 32A, 50Hz

- zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné, možnost použití i jako jednodveřový

- nožní pedál pro ovládání dveří (volné ruce obsluhy pro manipulaci s materiálem)

- možnost vybavení čtečkou čárových kódů

- paměť pro uložení 200 sterilizačních cyklů

- USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu

- sterilizační médium peroxid vodíku - balen v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a úniku peroxidu vodíku z uzavřeného balení

- jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku bez rizika poleptání obsluhy, uzavřený systém – jednorázové kazety pro více cyklů

- skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě

- automatická kontrola šarže a exspirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje

- rychlé, on-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením (15 min) – bezpečnost každého cyklu (doporučeno normou ANSI/AAMI ST58:2013/2018)

- návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce – v tištěné a elektronické podobě

- potvrzení o provedení validace dle normy ČSN EN ISO 14937