Technická specifikace - Přístroj pro optickou koherentní tomografii

Obecné požadavky:

- Jednoduchá obsluha – nastavení polohy vyšetřovaného oka prostřednictvím motorizovaných opěrek

- Kompaktní přístroj včetně stolku, tiskárny a min. 22“ širokoúhlého monitoru

- Zdroj záření – superluminiscenční dioda 840 nm

- Počet A skenů min.- 100 000/sec

- Axiální rozlišení <5 μm

- Transversální rozlišení <12 μm

- Hloubka skenování zadního segmentu:

- 2,9 mm pro

- 12 mm jednořádkový HD 100x sken

- rastrový sken

- angiografický sken 8x8 mm, HD 8x8 mm, 12x12 mm

- 2 mm pro všechny ostatní skeny

- LSO zobrazení fundu (Line Scanning Ophthalmoscope)

- motorizovaná fokusace v rozsahu -20 D +20 D včetně autofokusu

- minimální velikost zorničky při měření na OCT i LSO 2 mm

- Aktivní eye tracking – min. 30 Hz, tolerující mrknutí pacienta v průběhu skenování

- eliminace pohybů oka během vyšetření

- zaručení skenování shodné oblasti sítnice při „follow-up“ následném vyšetření

- DICOM interface

- přístroj splňující technické požadavky pro účast na mezinárodních studiích v oblasti glaukomu a onemocnění sítnice

- normativní databáze schválené a certifikované FDA

Reálné zobrazení fundu oka:

- LSO – line scanning oftalmoskop

- Zdroj záření – superluminiscenční dioda 750 nm

- Úhel zobrazení – 36°x 30°

- Opakovací frekvence - >20 Hz

- rozlišení 25 um v tkáni

Možnosti skenování zadního segmentu oka:

- makula – minimálně 200x200 skenů – >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.7 sek (reálně <1 sek)

- makula – minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.6 sek (reálně <1 sek)

- terč zrakového nervu minimálně 200x200 skenů   - >40 mil. bodů – doba skenování maximálně 1.6 sek (reálně <1 sek)

- RNFL sken – datová kostka – normativní databáze pro celou skenovanou oblast (6x6 mm)

- radiální sken (minimální rozlišení 1024 bodů)

- rastr 5 liniových skenů – délka skenů 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 1024 bodů)

- radiální HD sken – délka skenu 3, 6, 9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- super HD sken – délka skenu 3,6,9,12 mm (100 v 1 – minimální rozlišení 100x1024 bodů)

- HD 21 řádkový sken – délka skenů 3,6,9 mm (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- HD křížový sken – délka skenů 3,6 mm (5 skenů horizontálních+5 skenů vertikálních – minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- HD radiální – délka skenů 3,6 mm (soustava 12 radiálních skenů – minimální rozlišení 100x1024 bodů)

- funkce vylepšeného zobrazení choriokapilaris

Možnosti skenování předního segmentu oka:

- skenování bez přídavné čočky (standard)

- minimálně 512x128 skenů – >67 mil. bodů – doba skenování maximálně 2.5 sek (reálně <1 sek)

- rastr 5 liniových skenů (minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)

- HD zobrazení předněkomorového úhlu (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- Možnost rozšíření o skenování s přídavnou čočkou (volitelné příslušenství)

- jednoduchá fixace pomocí magnetu a automatická detekce typu čočky

- čočka „ANTERIOR CHAMBER“

- délka skenu 14-16 mm dle natočení skenu

- HD detailní zobrazení a rozměření předněkomorových úhlů (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- detailní zobrazení a rozměření přední komory oka (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- čočka „CORNEA“

- délka skenu 8 mm

- HD detailní zobrazení a možnost měření centrální oblasti rohovky (minimální rozlišení 20x1024 bodů)

- změření a kalkulace pachymetrické mapy (minimálně 24 radiálních skenů – minimální rozlišení každého skenu 1024 bodů)

- mapování a měření tloušťky vrstvy rohovkového epitelu

OCT Angiografie:

- Neinvazivní zobrazení a analýza průtoku krve všemi vrstvami sítnice (OCT angiografie).

- Pořízení OCT Angio scanu v jednom kroku

- Doba pořízení plnohodnotného OCT Angio scanu – max. 15 s.

- oblast scanování

- 3 x 3, 6 x 6, HD 6x6, 8 x 8, HD 8x8, 12x12 mm pro makulu

- 4,5 x 4,5 mm pro OHN

- montáž 6 oblastí 6x6 mm

- montáž 5 oblastí 8x8 mm

- Předdefinované vrstvy zobrazení

- 1. rozhraní sklivec-sítnice

- 2. povrchová vrstva sítnice ( superficial )

- 3. střední vrstva sítnice

- avaskulární vrstva sítnice

- kombinace 2.-4.

- choriokapillaris

- choroidea

- celá sítnice

- možnost uživatelské definice vlastní vrstvy

- matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti makuly

- automatická detekce a porovnání velikosti a cirkularity hodnot perfůze a vaskularizace FAZ – foveální avaskulární zóny

- porovnání hodnot perfůze a vaskularizace v oblasti ETDRS

- matrice pro porovnání nálezů neinvazivní angiografie mezi dvěma vyšetřeními – „follow up“ v oblasti v oblasti OHN

- porovnání velikosti plochy kapilární perfůze v oblasti OHN v %

- porovnání parametru „FLUX INDEX“ – hustota kapilární perfůze

- kvantifikace radiálních peripapilárních kapilár (RPC)

- možnost montáže scanů

- 6 oblastí 6x6 mm (výsledná oblast 10x14 mm)

- 5 oblastí 8x8 mm (výsledná oblast 14,4x14,4 mm)

Možnosti analýzy a hodnocení nálezů:

- Analýza a normativní databáze pro hodnocení tloušťky RNFL

- Automatická centrace analyzované kružnice RNFL kolem terče zrakového nervu

- Analýza a normativní databáze pro hodnocení terče zrakového nervu

- Analýza a normativní databáze pro hodnocení oblasti makuly

- Funkce automatického vyhledávání fovey

- Analýza a normativní databáze pro analýzu tloušťky vrstvy gangliových buněk

- Analýza progrese vrstvy gangliových buněk

- Automatické umístění skenování do centra fovey (makulární sken) nebo do centra zrakového nervu (sken zrakového nervu)

- Vývojová analýza k posouzení progrese nálezů v oblasti makuly

- Analýza progrese glaukomu

- Na základě hodnocení RNFL

- Na základě hodnocení parametrů terče zrakového nervu

- Pokročilé možnosti separace a zobrazení povrchů a objemů jednotlivých vrstev sítnice díky 3D animaci

- Porovnání výsledků pravého a levého oka

- Výtisk všech výsledků jednoho oka na jeden report (normativní data makuly i terče zrakového nervu)

- panoramatická mapa okolí makuly a terče zrakového nervu a jejich hodnot na jednom výtisku (normativní data makuly, RNFL a tloušťky vrstev gangliových buněk)

- Pokročilá analýza RPE – vývojová analýza k posouzení progrese geografických atrofií

- analýza a měření předního segmentu oka

- Měření tloušťky rohovky

- pachymetrická mapa

- vizualizace a měření parametrů předněkomorového úhlu

- vizualizace a měření parametrů přední komory oka

Další požadavky:

- software umožňující prohlížení a archivaci výsledků HD-OCT – možnost hodnocení nálezů na nezávislém PC s plovoucí licencí

- možnost propojení s fundus kamerou, případně jinými přístroji (např. perimetr) přes archivační a databázový systém

Všeobecné podmínky:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

- napájení 230V / 50 Hz

Požadované příslušenství:

- Stolek výškově stavitelný

- Pohon elektrický

- Spodní poloha stolku max. 70 cm

Požadavky vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů:

Zdravotnický přístroj

Pokud bude prostřednictvím Zboží docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) následující požadavky:

Zboží musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti.

Zboží musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

- zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti;

- podporovat pseudonymizaci osobních údajů.

Zboží musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

Software:

Pokud bude prostřednictvím Software docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) následující požadavky:

Software musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;

- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;

- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Software musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;

Software musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.