Příloha č 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Signalizační zařízení

Objekt:

SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 2363/3,

678 01 Blansko

Rozsah Navrhovaného zařízení, použité podklady

Předložený návrh řeší náhradu a rozšíření stávajícího dorozumívacího zařízení pro spojení sestra-klient v objektu.

        - Rozsah navrhovaného zařízení :

- Použití stávajících trubkovodů, zatažení vodičů

- propojení rozvodů a přípojných míst

- dodávka a instalace systému sestra-klient

Použité podklady

- požadavky uživatele na typ systému, rozsah, funkci a kompatibilitu zařízení

- stavební podklady

- katalogy, předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000, STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802, jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

• Bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU

Požadováno doložení prohlášení o shodě a kopií originálu certifikátu

            - Technické řešení

Obecný popis, základní elektrotechnické údaje

Rozsah navrhovaného rozšíření byl stanoven uživatelem a je definován výkresovou částí a VV.

Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Soubor prvků bude napojen na stávající řídící server (SSV) pomocí optického rozhraní.  Sledování provozu bude možné samostatně ze stanovišt sester u terminálů personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech klientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno po konzultaci se zástupcem investora.

Dorozumívací zařízení

Navrhované zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou – personálem. Podstatou komunikačního zařízení je systém duplexního hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací. Zařízení je v souladu s normou VDE 0834 „Volací zařízení v nemocnicích, ústavech sociální péče a podobných zařízeních“ a musí být kompatibilní se stávajícím dorozumívacím zařízením na přístavbě. (Přenos volání a alarmů, lékařských poplachů mezi budovami)

Instalace:

Kabely min. UTP Cat. 5e. od jednotlivých prvků budou vedeny ve stávajících trubkovodech. Kabely od pokojových terminálů (KJDB)budou vyvedeny na chodbu pod podhledy, kde budou napojeny přes systém vlastních PoE Swith modulů.

Zařízení a elektrická instalace systému sestra pacient bude částečně instalováno v požárním úseku chráněné únikové cesty typu "A". Je tedy bezpodmínečně nutné dodržet při instalaci požadavky zejména vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb v platném znění, ČSN 73 0810 PBS společná ustanovení/2016, ČSN 73 0802 ed. 2 PBS staveb nevýrobní objekty a ČSN 73 0835 PBS budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. K instalaci rozvodnic apod. v ostatních částech objektu pouze upozorňujeme, že je zde vyloučena až na výjimky instalace plastových výrobků.

Pokud bude předmětem instalace v CHÚC "A" pouze vestavba rozvodnice do SDK požárně-dělící konstrukce technických rozvodů, pak bude stačit dodržení požadavků na instalaci požárního uzávěru v této SDK KCi - atestovaný požární uzávěr typu EI 30 DP1, dále dodržení požadavků zejména technologického předpisu pro montáž výrobce požárního uzávěru, písemné prohlášení firmy, která montáž provedla, že TP výrobce a jeho podmínky byly dodrženy a že požární uzávěr splňuje předepsanou požární odolnost, prohlášení o shodě a příslušné atesty, doklad o funkčním vyzkoušení požárního uzávěru.

Napájení je řešeno centrálními zdroji.

Vedení kabeláže zakresleno v podkladové dokumentaci.

Funkce systému:

Toto zařízení slouží pro zajištění hovorové komunikace klientů z lůžkových pokojů prostřednictvím pacientských terminálů, k opto-akustické signalizaci u terminálu sestry, v místech přítomnosti personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na chodbě nad pokoji. Dále zařízení slouží k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel nouzového volání z WC a sprchových koutů pokojů.

Na 4.NP na recepci bude umístěn Terminál personálu (TP) s přehledným dotykovým displejem 12“. Terminál je napájen z vlastní sítě. Terminál umožnuje:

- příjem všech volání z vlastního i jiných oddělení (dle volby)

- možnost navázání hovoru s kterýmkoliv klientem v systému

- možnost navázání hovoru s kteroukoliv jednotkou i terminálem v systému

- lokalizace registrovaného personálu a sester

- evidence a editace jmen klientů

- editace RFID náramků personálu

- archiv volání a registrací personálu

- centrální hlášení

- přepínání denní/noční režim

- uživatelské nastavení

- možnost otevírání el. Zámků (rozšiřitelné)

Každý klient zařízení má k dispozici bezdrátové tlačítko, které umožní přivolání sestry při:

- při náhlém pádu či otřesu (nastavitelná citlivost)

- monitoring pohybu a vyslání alarmu v budově a na zahradě

- monitoring průchodu klienta hlavním vchodem

- možnost provedení na ruku s řemínkem

- možnost provedení se šňůrkou pro zavěšení na krk

- možnost provedení s klipsnou

- snadná výměna baterie

- lze dokoupit další

V místnostech klientů u vstupu umístěna Komunikační jednotka s displejem (KJDB) která umožní:

- přivolání nouzové pomoci

- aktivace nouzového lékařského poplachu (Blue Alarm)

- RFID (jmenná) registrace sester (pro příjem ostatních volání na budově)

- RFID (jmenná)registrace pomocného personálu

- oboustranná komunikace

- možnost otevírání el. zámků

Komunikační jednotka s dotykovým displejem KJDD-IP

- přivolání nouzové pomoci

- aktivace nouzového lékařského poplachu (Blue Alarm)

- RFID (jmenná) registrace sester (pro příjem ostatních volání na budově)

- RFID (jmenná)registrace pomocného personálu

- oboustranná komunikace

- možnost otevírání el. Zámků

- provolba s možností vyvolání hovoru s jakýmkoliv IP prvkem s systému

V místnostech sociálního zařízení bude u WC umístěno táhlo a tlačítko nouzového volání (TTNV). Ve sprše táhlo nouzového volání (TANV). U vstupu do zvlášť umístěných sociálních zařízení signalizační jednotka s možností zrušení volání – (SIJB) s těmito funkcemi:

- přivolání nouzové pomoci

- aktivace nouzového lékařského poplachu (Blue Alarm)

- RFID (jmenná) registrace sester (pro příjem ostatních volání na budově)

- RFID (jmenná) registrace pomocného personálu

Nad vstupem do místnosti klienta bude ze strany chodby umístěno nad vstupními dveřmi signální světlo 5-barevné pro funkci:

- pro zjednodušení optické navigace personálu při volání použity směrová světla (SVS)

- signalizace volání klienta

- signalizace nouzového lékařského alarmu

- signalizace přítomnosti (registrace) sestry

- signalizace přítomnosti (registrace) pomocného personálu

- v souladu s DIN VDE 0834

Zásuvka pneumatického spínače nouzového volání ZPS-IP

V prostorách hygieny u van umístěn pneumatický spínač pro bezpečné přivolání pomoci

Centrální server

Centrální server systému je umístěn v budově „B“ 1.49 v prostoru serverovny. Bude napojen na dozorový pult výrobce systému ZPT Vigantice pro on-line monitoring stavu systému a případné úpravy.

Umístění – volně stojící, nebo v Racku min.8U

Požadavek na :

- LAN 1x

- Doporučeno připojit na zálohovaný napájecí okruh

Napáječ 250W 24V 110090 N250-IP

Představuje samostatnou jednotku, která je na vstupní straně připojena k síťovému rozvodu a na výstupu k napájecímu vedení.  Požadavky na přívod síťového napájení – 1+N+PE 230V/50Hz. Přívody síťového napájení musí být jištěny samostatným jističem 6A. Maximální příkon 100VA.

Bezdrátová služební jednotka 110600 BSJ-IP

Bezdrátová služební jednotka se skládá ze základny a ručky.

Základna je část setu, jež zabezpečuje elementární komunikaci s bezdrátovým sluchátkem (ručkou), dále pak síťovou komunikaci po síti LAN s routrem (switchem) a realizaci telefonních hovorů s využitím sítě JTS. Dosah základové stanice je omezený, v budovách až 50m, se zapnutým režimem EKO se dosah snižuje. Napájení zařízení je realizováno vždy z páteřového vedení systému Medicall přes stabilizátor napájení, který je součástí sady.

Ručka je přijímacím zařízením zabezpečující hovorové spojení se základnou. Součástí ručky je i nabíječka. Bezdrátová služební jednotka je standardní přenosný telefonní přístroj, který je připojen k systému prostřednictvím základny. Může být použit v služebních místnostech personálu, případně na pracovišti, kde je umístěn terminál personálu. Prvek umožňuje pohyb personálu v rámci dosahu přenosného telefonního přístroje při zachování okamžité dostupnosti péče a pomoci.

Pomocí prvku Opakovač BSJ IP (110601) můžete zvětšit dosah své základnové stanice Gigaset a pokrýt tak oblasti, v nichž původně nebyl možný příjem ze základnové stanice. V této rozšířené oblasti dosahu můžete využívat všechny funkce přenosné části, jak jste na ně zvyklí ze základnové stanice.

Funkční možnosti prvku:

- v provedení pro sestru či lékaře

- možnost připojení k více samostatným systémům

- samostatná registrace pro každý systém

- možnost vysílání žádosti o hovorové spojení do jednotlivých systémů

- příjem alarmu z jednotlivých systémů s možnosti navázání hovorového spojení

- možnost hovorového spojení se všemi komunikačními prvky systému či systémů ve sdruženém provozu

- možnost současného přímého připojení na JTS

Služební jednotka s displejem 110331 SJD-IP

Je prvek v nástěnném provedení . Uplatnění najde například na odděleních jejichž součástí jsou lůžka se zvýšenou péčí, mající stálý ošetřovatelský dozor. Volání z těchto lůžek jsou přednostně přenášena pouze na tuto jednotku a v případě, že nejsou do předem stanovené doby vybavena přenášejí se dále do celého systému.

Funkční možnosti prvku:

- v provedení pro sestru či lékaře

- možnost připojení k více samostatným systémům

- samostatná registrace pro každý systém

- možnost vyslání adresné žádosti o hovorové spojení do jednotlivých systémů

- příjem alarmu z jednotlivých systémů s možností navázání hovorového spojení

- možnost hovorového spojení se všemi komunikačními prvky systému či systémů ve sdruženém provozu

- možnost ovládání EZ vstupních dveří

- identifikace volajícího na displeji

- umožňuje ze systému vyčlenit samostatné podsekce

RFID náramek pro adresnou registraci personálu  RFID N

Slouží k adresné registraci odborného i pomocného personálu

Na všech prvcích DZ vybavených RFID ( KJDB, SIJB )

Zařízení musí umožňovat:

- oboustranný duplexní hovor mezi službou a klientem prostřednictvím terminálu personálu TP a pokojového terminálu KJDB

- RFID adresná registrace přítomnosti personálu pomocí RFID náramků

- uvědomění personálu o volání z dalších prostor, pokud je právě přítomen na některém z pokojů nebo ve vytypovaných místnostech

- uvědomění personálu o nouzovém signalizačním volání klienta z WC nebo koupelny

- oběžníkový přenos centrálního hovorového hlášení do lůžkových pokojů

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (12“ LCD color touch-screen monitor)

- zálohování dat a upgrade softwaru

- zobrazení místa zaregistrovaného personálu (NURSE PRESENT)

- režim DEN/NOC

- volání mezi hlavními terminály

VOLÁNÍ PACIENT-volání se základní prioritou, po stisku červeného tlačítka na koncovém

ODPOJENÍ PRVKU – funkce hlídání aktivity koncového prvku. Pacientský terminál nebo tlačítko pacienta jsou systémem cyklicky dotazovány a pokud není obdržena odpověď je aktivován tento typ volání, indikující ztrátu spojení s koncovým prvkem. Systém informuje služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení postele se zabudovanou hovorovou jednotkou apod.

HOVOROVÉ VOLÁNÍ Z POKOJE – hovorové volání aktivované prostřednictvím pokojového terminálu. Aktivace je možná přímo pomocí tlačítka na prvku.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ POKOJ – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované např. na WC nebo v koupelně pomocí tlačítek nebo táhel. Po aktivaci volání je zobrazeno číslo místnosti (lůžkového pokoje). Deaktivace je možná pouze v místnosti, ze které bylo volání aktivováno.

SLUŽEBNÍ VOLÁNÍ – hovorové volání se základní prioritou aktivované ze služebního terminálu od vchodu

VOLÁNÍ LÉKAŘE – volání z pokoje s nejvyšší prioritou, aktivovat jej může pouze zdravotní personál, pomocí stejného modrého tlačítka jako v předchozím případě. Je to tedy alternativní funkce, kterou je možné tomuto tlačítku přiřadit na začátku při montáži systému na oddělení. Volání lékaře určeno pro cílené přivolání lékařské pomoci. Toto volání je pouze informativní, není tedy následně uskutečňováno hovorové spojení, na příslušných prvcích na lékařských pokojích je zobrazen pouze tento druh volání, případně je indikováno číslo místnosti. Deaktivace je možná pouze z místnosti, ze které bylo volání lékaře aktivováno.

Určení prostředí dle ČSN 33 2000-5-51

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: NORMÁLNÍ

U slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného obsahu není nutná oprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani nutné použít speciálních zařízení či technologií.

Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízko-úrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Výrobce prohlašuje, že všechny jím dodávané výrobky splňují požadavky směrnic RoHS a v souladu s požadavky těchto směrnic jsou také dodávány na trh. Bezolovnaté výrobky jsou označeny logem.

Konfigurácia prvkov a typy vedenia s popisom uloženia sú zrejmé z výkresové časti dokumentácie.

Nejmenší vzdálenost při souběhu systémového vedení se silovým je 15 cm.

Instalace systému se skládá z následujících etap:

a) Zatažení řidičů tj.

- instalace vodičů do instalačních trubek

- zakončení přípojných míst konektory – proměření

b) Dokončení realizace rozvodů tj.

- propojení rozvodů v odboč. krabicích KT 250 (Switch)

- připevnění instalačních rámečků IRM, IRS, IRV.

- montáž a připojení IP komponent, tlačítek nouzového volání

- kontrola správnosti propojení vodičů, atestace vedení

- vystavení protokolu o převedeny kontrole

c) Konečná montáž a oživení

- osazení všech prvků systému

- oživení zařízení

- naprogramování systému

- úplné funkční přezkoušení všech prvků systému podle stanovených pravidel

d) Předání a převzetí díla

- zaškolení obsluhy

- protokolární předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace

Provedení rozvodného vedení je nutné dodržet podle této PD. Případné odchylky je realizátor povinen předložit ke schválení výrobci. Při realizaci vedení je nutné dodržet následující zásady:

  - vodiče se propojují pouze výhradně předepsanými propojovacími deskami

  - při kompletaci rozvodů je třeba ponechat kabely a vodiče v délce 30-40 cm jako rezervu pro připojení koncových přístrojů

  - provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným normám a předpisům

Předpisy a normy

Předkládaný projekt je zpracován podle platných předpisů a ČSN, které se vztahují na zařízení řešeno v tomto projektu.

Jmenovitě se jedná o ČSN 33 0300, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473. ČSN 34 2000, ČSN 34 2300 a další ČSN, které souvisejí s jmenovanými normami.

Základní elektrotechnické údaje

Napájecí napětí ... 1 NPE, AC 50 Hz, 400 / 230V / TN-S; 6A

Provozní napětí ... 2DC 24V, 2DC 24V / SELV

Ochrana před úrazem el. proudem

- v soustavě 1NPE AC 50Hz, 230V / TN-S samočinným odpojením od zdroje.

- v soustavě 2DC 24V, 2DC 24V / SELV podle SSN 332000-4-41 čl.411.1 malým napětím, oddělením obvodů.

Požadavky na ostatní profese

Elektroinstalace - silnoproud

Instalace samostatně jištěného přívodu 6A AC 50Hz, 230V / TN-S pro napáječe komunikačních systémů

Bezpečnost při práci

Při práci je nutné používat ochranné pomůcky určené pro tuto stavbu. Při montáži i provozu platí ČSN a pokyny IBP, jakož i pokyny výrobců jednotlivých zařízení. Při jejich dodržení zajistí spolehlivá a bezpečná montáž a provoz.