## Úvod
Veřejná zakázka na dodávky
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
SPECIFIKACE - OPRAVA
Dokument označený jako „SPECIFIKACE“ je součástí zadávací dokumentace a obsahuje podrobnou specifikaci předmětu plnění pro všechny části VZ
Ustanovení společná pro všechny části veřejné zakázky:
1) Nabídková cena každé část VZ (pořizovací náklady) musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na dodání přístroje, jeho dopravu do místa instalace, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluh, předání dokladové části a provádění záručního servisu (podrobně ve smlouvě)
2) U všech částí VZ bude dodavatel poskytovat bezplatný záruční servis a opravy po dobu záruční doby.
3) U částí 1, 2, 3 VZ bude dodavatel poskytovat full servis podle smlouvy II.
3) U částí 4, 5, 6 VZ stanoví účastník podmínky pro sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby. Tyto údaje doplní dodavatel do smlouvy I.
4) U všech částí VZ předloží dodavatel v nabídce vyplněné tabulky, které jsou součástí této SPECIFIKACE.
5) Pořizovací náklady , náklady za full servis ani jednotkové ceny pro sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby nelze oceňovat nulovými položkami nebo položkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů (vyjma ceny za výjezd – viz odst. 13.4.14 Zadávacích podmínek).
6) Pořizované přístroje jsou zdravotnickými prostředky a jako takové vyžadují registraci zdravotnického prostředku na SÚKL. Dodavatel přiloží u každého přístroje registraci zdravotnického prostředku na SÚKL nebo alespoň notifikaci podanou na SÚKL s uvedením přiděleného čísla žádosti - viz odst. 13.8.10. Zadávacích podmínek.

## část 1
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 1 VZ: Digitální RTG přístroj s C ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Geometrie C-ramena
1 | motorizovaný vertikální pohyb | ≥ 40 cm |  | mandatorní požadavek
2 | horizontální pohyb | ≥ 20 cm |  | mandatorní požadavek
3 | vyklonění (panning) | min. +/-10° |  | mandatorní požadavek
4 | rotační pohyb | min. +/-200° |  | mandatorní požadavek
5 | orbitální pohyb | ≥ 140° |  | mandatorní požadavek
6 | ohnisková vzdálenost | ≥ 95 cm |  | mandatorní požadavek
7 | vnitřní hloubka oblouku | ≥ 70 cm |  | mandatorní požadavek
Rentgenka a kolimátor
8 | rentgenka s rotační anodou | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | dvě ohniska rentgenky | ≤ 0,3 mm / ≥ 0,6 mm |  | mandatorní požadavek
10 | tepelná kapacita anody rentgenky | ≥ 300 kHU |  | mandatorní požadavek
11 | rychlost ochlazování anody rentgenky | ≥ 70 kHU/min |  | mandatorní požadavek
12 | iris clona a obdélníkové clony s možností rotace | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | nastavení a rotace clon bez záření | ANO |  | mandatorní požadavek
14 | přídavná filtrace | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky | ANO |  | mandatorní požadavek
Generátor
16 | výkon generátoru | ≥ 15 kW |  | mandatorní požadavek
17 | nastavení napětí v rozsahu | min. 40 kV - 120 kV |  | mandatorní požadavek
18 | dosažitelný proud | ≥ 120 mA |  | mandatorní požadavek
19 | rozsah pro pulzní fluoroskopii | min. 4 - 15 pps |  | mandatorní požadavek
14 | spot mód (standardní radiografický snímek) | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | cine mód (obrazová smyčka) | ANO |  | mandatorní požadavek
16 | nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů | ANO |  | mandatorní požadavek
Detekční systém
17 | rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 20 x 20 cm |  | mandatorní požadavek
18 | rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 160 µm |  | mandatorní požadavek
19 | hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů |  | mandatorní požadavek
20 | možnost volby minimálně 3 formátů obrazového pole | ANO |  | mandatorní požadavek
Akvizice a zpracování obrazu
22 | rozlišení pro zpracování obrazu v celém řetězci | ≥ 1024 x 1024 |  | mandatorní požadavek
23 | Last Image Hold | ANO |  | mandatorní požadavek
24 | subtrakční fluoroskopie | ANO |  | mandatorní požadavek
25 | základní nástroje pro zpracování obrazu (zoom, rotace, inverze, redukce šumu, zvýraznění hran, elektronické clony, anotace, měření délek a úhlů) | ANO |  | mandatorní požadavek
26 | úložná kapacita pro statické snímky | ≥ 1 TB |  | mandatorní požadavek
27 | možnost exportu snímků přes USB port | ANO |  | mandatorní požadavek
28 | zobrazení na dvojici barevných LCD monitorů umožňující LIFE a REF obraz min. 1280 x 1024 nebo jeden 32" dělitelný monitor umožňující LIFE a REF obraz | ANO |  | mandatorní požadavek
29 | maximální jas monitoru | ≥ 500 cd/m2 |  | mandatorní požadavek
30 | dotykový displej monitoru | ANO |  | mandatorní požadavek
Propojení se systémy PACS/NIS
31 | DICOM Send; Store; Modality Worklist; Radiation Dose Structured Reports; Print | ANO |  | mandatorní požadavek
36 | přenos snímků do systému PACS prostřednictvím Wi-Fi i LAN připojením kabelu RJ45 | ANO |  | mandatorní požadavek
37 | zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax) | ANO |  | mandatorní požadavek
Příslušenství
38 | Provedení deinstalace stávajícího rtg přístroje s C-ramenem STENOSCOP 9000 2-MD 6 včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | ANO |  | mandatorní požadavek
39 | integrovaný laser pro navádění na straně detektoru | ANO |  | mandatorní požadavek
40 | monitor obsluhy umístěný na těle C-ramene pro operativní obsluhu parametrů s úhlopříčkou min. 10“ | ANO |  | mandatorní požadavek
41 | nožní spínač (fluoroskopie, uložení snímků), ruční spínač | ANO |  | mandatorní požadavek
42 | sterilizovatelné kryty vč. upínacího mechanizmu | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění
43 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
44 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 72 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 2
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 2 VZ: Mamograf pro screening
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: Mamograf pro screening Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG diagnostiky prsou včetně screeningových vyšetření
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Gantry
1 | Vzdálenost ohnisko – detektor SID min. 60 cm | min. 60 cm |  | mandatorní požadavek
2 | Motorizovaný rozsahu vertikálního pohybu | min. 65 cm (cca 75-140cm nad podlahou) |  | mandatorní požadavek
3 | Rozsah motorizovaného otáčení | min. +/- 135 st. |  | mandatorní požadavek
4 | Automatická nastavení otočení gantry do uživatelsky předdefinovaných pozic | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | Digitální Indikace úhlu rotace | ANO |  | mandatorní požadavek
6 | Motorizovaná automatická i manuální komprese s digitální indikací kompresní síly | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | Maximální síla komprese | min. do 175 N |  | mandatorní požadavek
8 | Indikace komprimované tloušťky prsu | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Automatická i manuální dekomprese po ukončení expozice | ANO |  | mandatorní požadavek
10 | Automatický stranový posun kompresní lopatky, pro MLO projekce | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
11 | Systém pro mechanické zvětšení snímku – požadované stupňě zvětšení | min. 1,5 a 1,8 |  | mandatorní požadavek
12 | Pár nožních spínačů pro ovládání komprese a vertikálního pohybu | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | Obličejový štít | ANO |  | mandatorní požadavek
VF Generátor
14 | Vysokofrekvenční generátor o výkonu | min. 5 kW |  | mandatorní požadavek
15 | Rozsah volitelného expozičního napětí | min. 23-35 kV |  | mandatorní požadavek
16 | Rozsah volitelného expozičního proudu | min. 5-500 mA |  | mandatorní požadavek
17 | Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | ANO |  | mandatorní požadavek
18 | Systém řízení dávky (AEC) na základě vícebodového nebo celoplošného měření a hodnocení dávky minimálně na základě tloušťky prsu (míry komprese) a denzity tkáně | ANO |  | mandatorní požadavek
19 | Expoziční automat – nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | ANO |  | mandatorní požadavek
Rentgenka a kolomátor
20 | Výkonný zářič s vysokoobrátkovou anodou | min. 8.800 ot/min |  | mandatorní požadavek
21 | Dvě ohniska o velikosti: | ANO |  | mandatorní požadavek
| - malé ohnisko | max. 0.1x0.1 mm |  | mandatorní požadavek
| - velké ohnisko | max. 0.3 x 0.3 mm |  | mandatorní požadavek
22 | Tepelná kapacita anody | min. 160 kHU |  | mandatorní požadavek
23 | Motorizované filtry v kombinaci těchto materiálů Ag, Rh , Mo, Cu. | min. 2 |  | mandatorní požadavek
24 | Automatická i manuální kolimace | ANO |  | mandatorní požadavek
25 | Světelné zaměření pole bez ozáření | ANO |  | mandatorní požadavek
26 | Zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | ANO |  | mandatorní požadavek
Plně digitální detektor
27 | Technologie pro přímou konverzi signálu (materiál amorfní Se) nebo nepřímou konverzi signálu (CsI) | Přímá / Nepřímá |  | hodnotící požadavek
28 | Velikost aktivní plochy | min. 23x29cm |  | mandatorní požadavek
29 | Velikost pixelu | maximálně 100 μm |  | hodnotící požadavek
30 | Hloubka obrazu | min. 14 bit. |  | mandatorní požadavek
Akviziční systém
31 | Typický čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice | max. 10 s |  | mandatorní požadavek
32 | Typický čas mezi dvěma expozicemi | max. 30 s |  | mandatorní požadavek
33 | Kapacita pro interní uložení | min. 9000 snímků |  | mandatorní požadavek
34 | LCD medicínský diagnostický monitor: | ANO |  | mandatorní požadavek
| - s úhlopříčkou | min. 21" |  | mandatorní požadavek
| - s rozlišením | min 2 MPx |  | mandatorní požadavek
35 | Samostatný speciální SW pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | ANO |  | mandatorní požadavek
36 | SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | ANO |  | mandatorní požadavek
37 | DICOM 3.0 – Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | ANO |  | mandatorní požadavek
38 | Vypalování snímků na CD/DVD média v DICOM formátu | ANO |  | mandatorní požadavek
39 | Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent | min. 0.3 mm Pb |  | mandatorní požadavek
40 | Záložní zdroj | min. 700VA |  | mandatorní požadavek
41 | Kompletní sada pro testy stálosti vč. fantomů a integrovaného SW | ANO |  | mandatorní požadavek
Diagnostická stanice
42 | Vyhodnocovací systém formou portálového řešení, se dvěma plovoucími licencemi mamografického prohlížeče a serverovou komponentou instalovanou na dodané mamografické stanici, nebo na serveru, který potom musí být součástí dodávky | ANO |  | mandatorní požadavek
43 | Základní nástroje pro popis snímků -windowing, zvětšení, lupa, anotace snímků ,měření, inverze obrazu, | ANO |  | mandatorní požadavek
44 | Možnost popisu přímo v diagnostickém software s odesláním ve formě Dicom Structured Report, včetně přednastavených textů ( v českém jazyce) | ANO |  | mandatorní požadavek
45 | Automatické výškové zarovnání jednotlivých projekcí pro účely porovnávání | ANO |  | mandatorní požadavek
46 | Automatická detekce okraje prsu a zvětšení snímku podle zvolené pracovní plochy | ANO |  | mandatorní požadavek
47 | Možnost nastavení vlastních prohlížecích protokolů podle přihlášeného uživatele | ANO |  | mandatorní požadavek
48 | Automatické načtení předchozích snímků pacientky | ANO |  | mandatorní požadavek
49 | Dicom 3.0 komunikace: | ANO |  | mandatorní požadavek
50 | Možnost načtení DICOM snímků z ostatních zobrazovacích modalit | ANO |  | mandatorní požadavek
51 | Možnost provozování software 3. stran na shodné stanici( diagnostické stanici), včetně možnosti provozování klinického informačního systému (KIS) zadavatele a antivirového systému zadavatele | ANO |  | mandatorní požadavek
52 | Integrace s KIS zadavatele min. v rozsahu automatického otevření studie parametrizovaným voláním ze systému KIS - přiložte v rámci nabídky popis integrace včetně parametrů příkazu | ANO |  | mandatorní požadavek
53 | Možnost rozšířit o modul HL7 za účelem synchronizace databáze pacientů (zprávy ADT) | ANO |  | Volitelná položka
54 | Integrace se systémem ePACS pro odesílání snímků na další pracoviště | ANO |  | mandatorní požadavek
55 | Mamografická vyhodnocovací stanice: | ANO
56 | Výkonný PC s RAM min. 16 GB, kapacitou HDD min. 4 TB, CD/DVD RW mechanikou a síťovým interface 100/1000 Mbit/s, OS Windows 10 Pro CZ nebo novější | ANO |  | mandatorní požadavek
57 | Dva medicínské diagnostické vysokokontrastní LCD monitory s rozlišením 5Mpx, úhlopříčkou 21“ a svítivostí min. 2500 cd/m² | ANO |  | mandatorní požadavek
58 | Programovatelná klávesnice pro mamografii | ANO |  | mandatorní požadavek
59 | Myš s výbavou tlačítky, která odpovídá požadavkům efektivní práce při zpracování mamografických studií | ANO |  | mandatorní požadavek
60 | Záložní zdroj | min.1000 VA |  | mandatorní požadavek
61 | Připojení do PACS infrastruktůry nemocnice | ANO |  | mandatorní požadavek
Příslušenství
62 | Transparentní anatomicky tvarované lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | Ano / Ne |  | hodnotící požadavek
63 | Transparentní ploché lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | ANO |  | mandatorní požadavek
64 | Kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | ANO |  | mandatorní požadavek
65 | Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením | ANO |  | mandatorní požadavek
66 | Podpěra prsu pro snímky se zvětšením podle požadavku výše | ANO |  | mandatorní požadavek
Další požadavky
67 | Mamografický přístroj musí být rozšiřitelný o možnost funkcí 3D tomosyntézy, bez nutnosti doplnění hardvare počítačové části systému, systém musí být takovým hardware již vybaven, rozšíření se musí týkat pouze doplnění software | ANO |  | mandatorní požadavek
68 | Mamografický přístroj musí být rozšiřitelný o možnost funkcí vyšetření s kontrastní látkou, bez nutnosti doplnění hardvare počítačové části systému, systém musí být takovým hardware již vybaven, rozšíření se musí týkat pouze doplnění software | ANO |  | mandatorní požadavek
69 | Možnost rozšíření konfigurace přístroje o funkce stereotaktického vyšetření 2D i 3D (s tomosyntézou), včetně hardware stereotaktické jednotky. Přístroj musí být schopen tento požadavek plnit formou upgrade nabídnutého mamografického přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
Instalační požadavky
70 | Provedení deinstalace stávající technologie mamografického přístroje MicroDose Si, včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | ANO |  | mandatorní požadavek
71 | Provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčností přístroje a funkčnosti mamografického pracoviště (změna dispozice, bourací práce, oprava stěn, statické zajištění podlah, atd.) Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvících komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech prvků nového přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
72 | dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny | ANO |  | mandatorní požadavek
73 | v případě potřeby dodání a instalace chladící jednotky pro mamografický přístroj | ANO |  | mandatorní požadavek
74 | dodání a instalace, případné přezbrojení elektrického rozvaděče pro připojení přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
75 | v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvodny k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění (přívod z rozvodny do sdruženého rozvaděče na rtg oddělení pro pracoviště mamografu a pracoviště CT je 3x95+70 mm CYKY, jištění 200 A; ze sdruženého rozvaděče k rozvaděči pro přístroj je kabel 4x35 CYKY, jištění 100 A ) | ANO |  | mandatorní požadavek
76 | technologický projekt | ANO |  | mandatorní požadavek
77 | Provedení instalace v místě určení, ověření funkčnosti přístroje a požadovaných funkcí. | ANO |  | mandatorní požadavek
78 | Předání přístroje odpovědné osobě včetně předávacího protokolu. | ANO |  | mandatorní požadavek
79 | Proškolení personálu uživatele oprávněnou osobou, platí jak pro mamografický přístroj, tak i pro vyhodnocovací stanici | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění
80 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
81 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 72 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 3
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 3 VZ:Multidetektorový CT přístroj
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: Multidetektorový CT přístroj Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG diagnostiky podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Gantry
1 | průměr pacientského otvoru gantry | min. 72 cm |  | mandatorní požadavek
2 | fyzický náklon gantry | min. +30°/-24° |  | mandatorní požadavek
3 | nejkratší doba rotace | min. 0,35 s |  | mandatorní požadavek
4 | dotykový displej na obou stranách gantry pro polohování pacienta a výběr vyšetřovacích protokolů | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | integrovaný EKG modul se zobrazením EKG křivky na dotykových displejích gantrys konektorem pro připojení pacientského kabelu integrovaným ve stole pacienta | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
Pacientský stůl
6 | maximální dosažitelná nosnost stolu | min. 300 kg |  | mandatorní požadavek
7 | maximální dosažitelný skenovací rozsah stolu | min. 200 cm |  | mandatorní požadavek
8 | maximální dosažitelná rychlost posunu stolu při polohování | min. 200 mm/s |  | mandatorní požadavek
9 | asistence polohování pacienta pomocí umělé inteligence (AI) založená na automatické detekci orientačních anatomických bodů pro přesné centrování pacienta v různých polohách | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
Zdroj RTG záření - VF generátor / Rentgenka
10 | fyzický výkon generátoru ( zadavatel nemá na mysli jakoukoliv přepočtenou hodnotu např. efektivní) | min. 80 kW |  | mandatorní požadavek
11 | nastavení napětí v rozsahu | min. 80 kV - 135 kV |  | mandatorní požadavek
12 | nastavení minimální hodnoty napětí na 70 kV pro pediatrická vyšetření | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
13 | nastavení proudu pro axiální i spirální akvizici, pro všechny vyšetřovací postupy a vyšetřované anatomie v rozsahu | min. 50 mA - 660 mA |  | mandatorní požadavek
14 | tepelná kapacita anody rentgenky - uveďte pouze jednu z hodnot, a to A) nebo B) | ---------------- | ---------------- | mandatorní požadavek
| A) - fyzická tepelná kapacita anody | min. 7,5 MHU
| B) - ekvivalentní tepelná kapacita anody, přepočtená k chladícímu výkonu | min. 50MHU
15 | rychlost ochlazování anody rentgenky | min. 1,3 MHU/min |  | mandatorní požadavek
Detekční systém
16 | počet řezů získaných během jedné rotace | min. 128 |  | mandatorní požadavek
17 | počet fyzických detektorových řad v podélné ose pacienta | min. 64 |  | mandatorní požadavek
18 | pokrytí v podélné ose pacienta v itzocentru při axiálním skenovacím módu a při maximálním FOV | min. 38 mm |  | mandatorní požadavek
19 | šířka submilimetrové kolimace | min. 0,625 mm |  | mandatorní požadavek
Zpracování obrazu
20 | rekonstrukční matrice 512 x 512 | ANO |  | mandatorní požadavek
21 | rekonstrukční matrice 1024 x 1024 | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
22 | rekonstrukce obrazu pomocí iterativní rekonstrukce v prostoru "raw" dat v nejvyšší dostupné verzi pro nabízený přístroj | ANO |  | mandatorní požadavek
23 | rekonstrukce obrazu pomocí umělé inteligence (AI) založené na principu neurálních sítí a "hlubokého učení" , která musí být využitelná pro všechny anatomické struktury | ANO |  | mandatorní požadavek
24 | rekonstrukční rychlost s použitím iterativní rekonstrukce | min. 50 snímků/s |  | mandatorní požadavek
25 | úložná kapacita pro "raw" data | min. 1 TB |  | mandatorní požadavek
28 | úložná kapacita pro obrazová data | min. 1 TB |  | mandatorní požadavek
29 | zobrazení na dvojici barevných LCD monitorů umožňující paralelně akvizici i zpracování obrazu | min. 21" |  | mandatorní požadavek
Softwarové a další vybavení
30 | automatické nastavení skenovacího rozsahu na základě pořízeného skenogramu pro všechny hlavní anatomické oblasti (hlava, páteř, plíce, břicho, pánev) | Ano/Ne |  | hodnotící požadavek
31 | CT vyšetření srdce s EKG synchronizací (prospektivní, retrospektivní) | ANO |  | mandatorní požadavek
32 | multisegmentová rekonstrukce pro CT vyšetření srdce | ANO |  | mandatorní požadavek
33 | axiální prospektivní akviziční mód pro CT vyšetření srdce s nízkou dávkou | ANO |  | mandatorní požadavek
34 | dynamické skenování pro orgánové perfúzní vyšetření | min. 80 mm |  | mandatorní požadavek
35 | automatické spuštění skenu po dosažení prahové hodnoty po vstřiku kontrastní látky | ANO |  | mandatorní požadavek
36 | nástroje pro potlačení artefaktů od kovových implantátů | ANO |  | mandatorní požadavek
37 | algoritmy pro 3D modulaci dávky | ANO |  | mandatorní požadavek
38 | akviziční stanice musí obsluze poskytovat zobrazení údaje o DLP a CTDi dávce | ANO |  | mandatorní požadavek
39 | aktualizovaný operační systém s plnou podporou (v případě Microsoft přípustná pouze platforma Microsoft Windows 10 a novější) | ANO |  | mandatorní požadavek
Diagnostický server pro archivaci, zpracování a distribuci dat
40 | multimodalitní použití v rozsahu modalit | min. CT, MR, NM |  | mandatorní požadavek
41 | počet současných přístupů ke všem níže uvedeným softwarovým aplikacím bez omezení | min. 8 |  | mandatorní požadavek
42 | počet současně zpracovávaných řezů | min. 45000 řezů |  | mandatorní požadavek
43 | kapacita pro krátkodobou on-line archivaci | min. 5 TB |  | mandatorní požadavek
44 | vzdálený přístup (VPN) ke všem požadovaným softwarovým aplikacím | ANO |  | mandatorní požadavek
45 | připojení do stávajícího systému PACS | ANO |  | mandatorní požadavek
Pracovní stanice pro diagnostický server - 5 kusů - každá sestava PC v konfiguraci minimálně:
46 | Procesor s taktovací frekvencí min. 2,90 GHz a min. 8 jádry | ANO |  | mandatorní požadavek
47 | operační pamět RAM | min. 16 GB |  | mandatorní požadavek
48 | kapacita SSD | min. 256 GB |  | mandatorní požadavek
49 | barevný LCD monitor s vysokým rozlišením (4K) ke každé pracovní stanici | min. 30" |  | mandatorní požadavek
50 | DVD +/-RW, USB port 4x, klávesnice, myš | ANO |  | mandatorní požadavek
51 | operační systém Windows 10 Professional | ANO |  | mandatorní požadavek
Softwarové aplikace pro diagnostický server
52 | 3D SSD rekonstrukce, VRT volume rendering technika, MPR rekonstrukce, MIP a MinIP projekce | ANO |  | mandatorní požadavek
53 | multimodalitní analýza cévních struktur využívající data MR i CT, kvantifikace stenóz, nástroje pro plánování stentů, algoritmus pro odstraňování kostí | ANO |  | mandatorní požadavek
54 | CT kolonoskopie - automatická segmentační analýza lumen střeva, elektronické odstranění zbytků stolice | ANO |  | mandatorní požadavek
55 | CT plicní analýza - automatická (CAD) detekce plicních nodulů a automatická segmentace | ANO |  | mandatorní požadavek
56 | CT perfúze mozku - kvantitativní měření základních perfúzních parametrů, tvorba sumárních map | ANO |  | mandatorní požadavek
57 | CT analýza srdce včetně zobrazení výpočtu kalciového skóre, vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT a MIP včetně měření stenóz, LV/RV funkční analýza srdce | ANO |  | mandatorní požadavek
58 | multimodalitní sledování tumorů využívající data MR, CT i NM - automatická kvantifikace anatomických a metabolických změn | ANO |  | mandatorní požadavek
58 | hodnocení akutních polytraumatizovaných pacientů s automatickou detekcí kostěných struktur a označením obratlů | ANO |  | mandatorní požadavek
59 | jaterní segmentace a jaterní analýza pro plánování a měření u potenciálních intervenčních výkonů | ANO |  | mandatorní požadavek
60 | MR difúze - kalkulace difúzních map z difúzně vážených snímků | ANO |  | mandatorní požadavek
61 | MR perfúze - kalkulace hemodynamických map | ANO |  | mandatorní požadavek
62 | MR permeabilita - možnost detekce vulnerability tkáně (T1 vážená perfúze) | ANO |  | mandatorní požadavek
63 | MR vyšetření srdce včetně vyšetření kinematiky, perfúze a viability myokardu | ANO |  | mandatorní požadavek
64 | možnost využití již zakoupených licencí stávajícího diagnostického serveru zadavatele za předpokladu splnění všech výše uvedených požadavků | ANO |  | fakultativní požadavek
Propojení se systémy PACS/NIS
65 | DICOM Export/Storage | ANO |  | mandatorní požadavek
66 | DICOM Query/Retrieve | ANO |  | mandatorní požadavek
67 | DICOM Print | ANO |  | mandatorní požadavek
68 | DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD) | ANO |  | mandatorní požadavek
69 | DICOM Modality Worklist | ANO |  | mandatorní požadavek
70 | DICOM MPPS, včetně uložení do záznamu studie pacienta | ANO |  | mandatorní požadavek
71 | DICOM RDSR | ANO |  | mandatorní požadavek
72 | zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax) | ANO |  | mandatorní požadavek
Automatický tlakový injektor
73 | injektor kontrastní látky na pojízdném podstavci synchronizovaný s CT | ANO |  | mandatorní požadavek
74 | trojpístové/trojhlavé provedení s možností použití souběžně dvě různé kontrastní látky a fyziologický roztok v originálních obalech bez nutnosti výměny systémového spotřebního materiálu po dobu minimálně 24 hodin | ANO |  | mandatorní požadavek
75 | ovládací jednotka s displejem umístěná v ovladovně | ANO |  | mandatorní požadavek
76 | rozsah aplikace objemu kontrastní látky | min. 1 – 200 ml |  | mandatorní požadavek
77 | rozsah aplikace objemu fyziologického roztoku | min. 1 – 200 ml |  | mandatorní požadavek
78 | rozsah nastavení rychlosti průtoku kontrastní látky | min. 0,1 – 10 ml/s |  | mandatorní požadavek
79 | nastavitelný tlakový limit | min. 300 psi |  | mandatorní požadavek
80 | programovatelné protokoly podle typu vyšetření včetně možnosti nastavit protokol se současnou aplikací kontrastní látky a fyziologického roztoku v různých poměrech pro kardio vyšetření | ANO |  | mandatorní požadavek
Předinstalační příprava
81 | Provedení deinstalace stávající technologie CT přístroje Ingenuity Core 128, včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | ANO |  | mandatorní požadavek
82 | Provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčností přístroje a funkčnosti CT pracoviště (změna dispozice, bourací práce, oprava stěn, statické zajištění podlah, atd.) Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvících komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech prvků nového přístroje | ANO
83 | dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny | ANO |  | mandatorní požadavek
84 | dodání a instalace chladící jednotky pro CT přístroj | ANO |  | mandatorní požadavek
85 | dodání a instalace, případné přezbrojení elektrického rozvaděče pro připojení přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
86 | v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvodny k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění (přívod z rozvodny do sdruženého rozvaděče na rtg oddělení pro pracoviště mamografu a pracoviště CT je 3x95+70 mm CYKY, jištění 200 A; ze sdruženého rozvaděče k rozvaděči pro přístroj je kabel 4x35 CYKY, jištění 100 A) | ANO |  | mandatorní požadavek
87 | technologický projekt | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění
88 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
89 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 72 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 4
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 4 VZ: Diagnostické monitory pro hodnocení RTG vyšetření
Jednoznačné typové označení nabízených přístrojů
Základní požadavky na zařízení: diagnostické monitory pro RTG vyšetření Přístroje musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG diagnostiky podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Medicínské diagnostické monitory
1 | počet kusů | 6 |  | mandatorní požadavek
2 | medicínský diagnostický barevný monitor s úhlopříčkou | min.21" |  | mandatorní požadavek
3 | Rozlišení monitorů | min. 3MPx (min.1536x2048 pixel) |  | mandatorní požadavek
4 | Maximální kontrast | min. 1500:1 |  | mandatorní požadavek
5 | Maximální svítivost | min. 1000 Cd/m2 |  | mandatorní požadavek
6 | Barevná paleta 543 mld. barev/ LUT tabulka min. 13 bit | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | Výškově nastavitelný, otočný | ANO |  | mandatorní požadavek
8 | Automatická regulace rozložení jasu | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Senzor přítomnosti obsluhy (pro prodloužení životnosti) | ANO |  | mandatorní požadavek
10 | Senzor okolního osvětlení | ANO |  | mandatorní požadavek
11 | Senzor podsvícení | ANO |  | mandatorní požadavek
12 | Kalibrační senzor – přesná kalibrace bílého bodu a tónové křivky | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | Rozhraní pro dva PC 2x DisplayPort, DVI-D | ANO |  | mandatorní požadavek
14 | Řetězovité propojení přes rozhraní DisplayPort | ANO |  | mandatorní požadavek
15 | Musí splňovat CE Medical Device Directive: 93/42/EEC | ANO |  | mandatorní požadavek
16 | Součástí musí být kvalitní grafická karta pro medicínské zobrazování, potřebná k napojení monitoru | (uveďte typ) |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční zajištění
17 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 5
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 5 VZ: Tlaková stříkačka
Jednoznačné typové označení nabízenýého přístroje
Základní požadavky na zařízení: Tlaková stříkačka Přístroje musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG diagnostiky podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Injektor MR kopatibilní
1 | počet kusů | 1 ks |  | mandatorní požadavek
2 | Bateriový MR kompatibilní dvouhlavý injektor kontrastní látky umístěný na pojízdném stojanu | ANO |  | mandatorní požadavek
3 | Plnohodnotné ovládání konzoly u injektoru i v ovladovně s bezdrátovým přenosem dat výhodou | ANO |  | hodnotící požadavek
Požadavky na záruční zajištění
4 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky (doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 6
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště
část 6a VZ: MR kompatibilní ventilátor
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: MR kompatibilní ventilátor Přístroj musí pokrýt celé spektrum podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Ventilátor MR kompatibilní
1 | počet kusů | 1 |  | mandatorní požadavek
2 | Pohon ventilátoru – kyslík nebo stlačený lékařský vzduch | min. 280 – 600 kPa |  | mandatorní požadavek
3 | Dechový objem | min. rozsah od 15 do 3000 ml |  | mandatorní požadavek
4 | Poměr I:E: | 1:1,5 |  | mandatorní požadavek
5 | Frekvence | min. 5–70 bpm |  | mandatorní požadavek
6 | Rozsah flow kyslíku | min. 0–35 l/min. |  | mandatorní požadavek
7 | PEEP: Nastavitelné | min. rozsah od 0 do 20 cmH20 |  | mandatorní požadavek
8 | Inspirační pauza: Automatické nastavení v režimu PSV | Ano/Ne |  | mandatorní požadavek
9 | Limit tlaku: Nastavitelné | min. rozsah od 0 do 50 cmH2O |  | mandatorní požadavek
10 | FiO2 | 100% nebo 50% |  | mandatorní požadavek
11 | Tlaková ventilace: Nastavitelné | min. rozsah od 0 (SPONT.) do 50 cmH2O |  | mandatorní požadavek
12 | Alarmy: Stav baterie / Nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách / Apnoe / Plyn / Porucha napájení Baterie pro napájení sytému alarmu 3,6 V lithium ion baterie | Ano/Ne |  | mandatorní požadavek
13 | Kompatibilita v MR prostředí min. 1,5 Tesla | Ano/Ne |  | mandatorní požadavek
14 | Jednorázový pacientský okruh z PVC s výdechovým ventilem – Průtokový senzor (na jedno použití) | Ano/Ne |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční zajištění
15 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky (doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
část 6b VZ: MR kompatibilní měření SpO2
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: MR kompatibilní měření SpO2 Přístroj musí pokrýt celé spektrum podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Monitorovací systém MR kompatibilní
1 | počet kusů | 1 |  | mandatorní požadavek
2 | K monitoraci životních funkcí pacientů při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) | ANO |  | mandatorní požadavek
3 | Kompatibilita do 3.0 T, do 1.500 Gauss bez jakýchkoliv omezení | ANO |  | mandatorní požadavek
4 | Bezdrátový EKG a SpO2 modul | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | Bezdrátové moduly s vyměnitelnými akumulátory - Li-Polymer s kapacitou až 8 hodin | ANO |  | mandatorní požadavek
6 | Možnost měření krevního tlaku (NIBP) | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | Možnost měření invazivní měření krevního tlaku (IBP) | ANO |  | mandatorní požadavek
8 | Dynamická vizualizace vývoje trendů | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Doba provozu na baterie až 8 hod. | ANO |  | mandatorní požadavek
10 | Včetně vzdáleného displeje s bezdrátovou komunikací | ANO |  | mandatorní požadavek
11 | Monitorace intenzity magnetického pole | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční zajištění
12 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky (doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek