TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:

POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje – I

část 1 - Endoskopická technika

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění. Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je sada 2 endoskopických věží a mycích a dezinfekčních automatů pro endoskopy na gastroenterologické oddělení v kompletním vybavení viz. níže uvedenou specifikaci.

Pro archivaci, distribuci zdravotnické obrázkové dokumentace požaduje zadavatel připojení modality prostřednictvím DICOM včetně konfigurace do systému PACS.

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Videoprocesor 2 ks |  |  |  |
| - Rozlišení pořizovaného a zpracovávaného obrazu | min. HD (1920 x 1080p) | ANO / NE |  |
| - Funkce úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo) pro lepší zobrazení jemných cév | Ano | ANO / NE |  |
| - Funkce digitálního zpracování obrazu, které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy pro přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů | Ano | ANO / NE |  |
| - Funkce zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti | min. 10 kombinací | ANO / NE |  |
| - Funkce zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně | Ano | ANO / NE |  |
| - Možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci umožňující detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD | Ano | ANO / NE |  |
| - Přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství (obousměrná komunikace se stávajícím NIS, automatické odesílání snímků do PACS, funkce DICOM worklist, odeslání fotodokumentace přes tlačítko endoskopu) | Ano | ANO / NE |  |
| Zdroj studeného světla 2 ks |  |  |  |
| - Kompatibilita s nabízenými videoprocesory a endoskopy | Ano | ANO / NE |  |
| - Maximální světelný tok | min. 1400 lm | ANO / NE |  |
| - Životnost LED | min. 10 000 provozních hodin | ANO / NE |  |
| - Bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru | Ano | ANO / NE |  |
| - Funkce úzkopásmového zobrazení a zdůraznění v rozsahu červené barvy (popsáno v bodech 2 a 3) | Ano | ANO / NE |  |
| Videogastroskop 2 ks |  |  |  |
| - Kompatibilní s nabízeným světelným zdrojem a videoprocesorem | Ano | ANO / NE |  |
| - Zobrazovací systém | barevný CMOS čip s min. HD rozlišením | ANO / NE |  |
| - Připojení pouze přes světelný zdroj (bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru) | Ano | ANO / NE |  |
| - Funkce úzkopásmového zobrazení a zdůraznění v rozsahu červené barvy (popsáno v bodech 2 a 3) | Ano | ANO / NE |  |
| - Optický systém | -zorné pole min. 140° -přímý směr pohledu -pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm | ANO / NE |  |
| - Zaváděcí tubus | -zevní průměr distálního konce max. 9,2 mm -zevní průměr tubusu max. 9,3 mm - pracovní délka min. 1100 mm | ANO / NE |  |
| - Vnitřní průměr pracovního kanálu | min. 2,8 mm | ANO / NE |  |
| - Rozsah angulace ohybové části: | nahoru min. 210° dolů min. 90° doprava min. 100° doleva min. 100° | ANO / NE |  |
| Videokolonoskop 2 ks |  |  |  |
| - Kompatibilní s nabízeným světelným zdrojem a videoprocesorem | Ano | ANO / NE |  |
| - Zobrazovací systém | barevný CMOS čip s min. HD rozlišením | ANO / NE |  |
| - Připojení pouze přes světelný zdroj (bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru) | Ano | ANO / NE |  |
| - Funkce úzkopásmového zobrazení a zdůraznění v rozsahu červené barvy (popsáno v bodech 2 a 3) | Ano | ANO / NE |  |
| - Optický systém | -zorné pole min. 170° -přímý směr pohledu -pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm | ANO / NE |  |
| - Zaváděcí tubus | -zevní průměr distálního konce max. 12,8 mm -zevní průměr tubusu max. 12,8 mm - pracovní délka min. 1690 mm | ANO / NE |  |
| - Vnitřní průměr pracovního kanálu | min. 3,8 mm | ANO / NE |  |
| - Rozsah angulace ohybové části: | nahoru min. 180° dolů min. 180° doprava min. 160° doleva min. 160° | ANO / NE |  |
| - Přídavný oplachový kanál | Ano | ANO / NE |  |
| Elektrokoagulační přístroj 2 ks |  |  |  |
| - Vf monopolární výkon | min. 250 W | ANO / NE |  |
| - Vf řezání s nastavitelnými efekty (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací) | Ano | ANO / NE |  |
| - Vf koagulace s nastavitelnými efekty (jemná, silná a sprejová koagualce) | Ano | ANO / NE |  |
| - Plynulé uživatelské nastavení vf výkonu v celém požadovaném rozsahu | v kroku min. 1 W | ANO / NE |  |
| Argonová jednotka 1 ks |  |  |  |
| - Kompatibilní s nabízeným elektrokoagulacím přístrojem | Ano | ANO / NE |  |
| - Průtok plynu | min. od 0,1 l/min. do 9,5 l/min. | ANO / NE |  |
| - Zobrazení zásoby plynu | Ano | ANO / NE |  |
| - Připojení plynových lahví | min. 2 láhve | ANO / NE |  |
| Insuflační jednotka CO2 1 ks |  |  |  |
| - Insuflace CO2 určeného pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) | Ano | ANO / NE |  |
| - Nastavitelný průtok plynu | Ano | ANO / NE |  |
| - Zobrazení zásoby plynu | Ano | ANO / NE |  |
| - Výstupní tlak | max. 65 kPa | ANO / NE |  |
| Odsávací pumpa 2 ks |  |  |  |
| - Nominální vakuum | min. 90 kPa | ANO / NE |  |
| - Odsávací výkon | min. 30 l./min. | ANO / NE |  |
| - Objem odsávací nádoby pro opakované použití | min. 2 l. | ANO / NE |  |
| Oplachová vodní pumpa 2 ks |  |  |  |
| - Rozsah průtoku | min. od 60 ml/min. do 190 ml/min. | ANO / NE |  |
| - Plynule nastavitelný průtok | Ano | ANO / NE |  |
| - Spínání nožním spínačem | Ano | ANO / NE |  |
| - Objem zásobní nádoby | min. 1 l. | ANO / NE |  |
| Záznamové zařízení 2 ks |  |  |  |
| - Certifikovaný pro použití v medicíně (MDE) | Ano | ANO / NE |  |
| - Ukládání snímků a videosekvencí z vyšetření na zabudované paměťové médium a/nebo na USB paměťové medium | Ano | ANO / NE |  |
| - Ovládání nožním spínačem | Ano | ANO / NE |  |
| Medicínský monitor 2 ks |  |  |  |
| - Certifikovaný pro použití v medicíně (MDE) | Ano | ANO / NE |  |
| - Velikost úhlopříčky | min 31´´ | ANO / NE |  |
| - Rozlišení obrazu | min. HD (1920x1080p) | ANO / NE |  |
| Endoskopický vozík 2 ks |  |  |  |
| - Pojízdný policový vozík | min. 4 police + 1 výsuvná pro klávesnici | ANO / NE |  |
| - Polohovatelné rameno pro uchycení monitoru | Ano | ANO / NE |  |
| - Homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m | Ano | ANO / NE |  |
| - Držák pro CO2 tlakovou láhev | Ano | ANO / NE |  |
| - Držák na dva endoskopy | Ano | ANO / NE |  |
| Mycí a dezinfekční automat pro endoskopy 2 ks |  |  |  |
| - Kompatibilní s nabízenými videoendoskopy | Ano | ANO / NE |  |
| - Mytí a termochemická dezinfekce flexibilních endoskopů s procesem na bázi PAA (kyseliny peroctové) | Ano | ANO/NE |  |
| - Plná kompatibilita s platnou technickou normou ČSN EN ISO 15883-4 | Ano | ANO/NE |  |
| - Jednokomorové zařízení s horním plněním samostatně stojící na mobilním podvozku pro 1 flexibilní ednoskop | Ano | ANO/NE |  |
| - Uzavřený pracovní cyklus zahrnující mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody | Ano | ANO/NE |  |
| - Celková doba mycího a dezinfekčního cyklu od vložení do vyjmutí endoskopu | max. 22 minut | ANO/NE |  |
| - Stálá zkouška těsnosti endoskopu během celého cyklu | Ano | ANO/NE |  |
| - Dezinfekce probíhá v hermeticky uzavřené komoře pro zabránění uniku výparů chemikálií | Ano | ANO/NE |  |
| - Dokumentace dezinfekčního cyklu integrovanou tiskárnou | Ano | ANO/NE |  |
| - Integrované paměťové úložiště pro ukládání dat o endoskopech a zálohování štítků validace dezinfekčních cyklů s možnosti jejich zpětného vytištění v případě ztráty originálu | Ano | ANO/NE |  |
| - Připojení k běžné vodovodní přípojce, běžnému odpadu a elektrickému přívodu 220-240V | Ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)