TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku d s názvem:

POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje – I

část 2 - Infuzní technika

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění. Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je infuzní technika s příslušenstvím v kompletním vybavení viz. níže uvedenou specifikaci.

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Přístroj pro akutní mimotělní očišťování krve 1 ks |  |  |  |
| - Pracovní režimy | min. CVVH; HV-CVVH; CVVHD; CVVHDF s možností přechodu na CVVH, CVVHD nebo zpět; CiCa CVVHD a CiCa post CVVHDF | ANO / NE |  |
| - Výměna tekutiny, resp. při CVVH HV | do 4200 ml/hod, resp. do 9600 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Průtok dialyzátu | do 4200 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Rychlost ultrafiltrace | min. od 0 do 990 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Průtok krve | min. od 10 do 500 ml/min | ANO / NE |  |
| - Meze arteriálního tlaku | - 300 až +300 mmHg | ANO / NE |  |
| - Meze venózního tlaku | - 100 až +500 mmHg | ANO / NE |  |
| - Meze transmembránního tlaku | - 60 až +520 mmHg | ANO / NE |  |
| - Meze tlaku před filtrem | - 50 až +750 mmHg | ANO / NE |  |
| - Odchylka gravimetrického měření bilance | max. ± 1% | ANO / NE |  |
| - Optický detektor úniku krve | Ano | ANO / NE |  |
| - Ultrazvukový detektor vzduchu v soustavě citlivý na vzduchové bubliny, zpěněnou krev nebo mikrobubliny | Ano | ANO / NE |  |
| - SW vypínatelný integrovaný ohřev roztoků s regulací | do 39 °C | ANO / NE |  |
| - Samostatný ohřev dialyzačního a substitučního roztoku při metodě CVVHDF | Ano | ANO / NE |  |
| - Integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně | Ano | ANO / NE |  |
| - Barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků za účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu | Ano | ANO / NE |  |
| - Nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů | Ano | ANO / NE |  |
| - Spotřební materiál v kompletních sadách pro jednotlivé typy terapií | Ano | ANO / NE |  |
| - Možnost změny citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti výměny setu s dialyzátorem a zpět | Ano | ANO / NE |  |
| - Nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky | min. 20 kg | ANO / NE |  |
| - Nosnost vah pro odpadní filtrát | min. 20 kg | ANO / NE |  |
| - Možnost postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací | Ano | ANO / NE |  |
| - Zachovaný průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) | Ano | ANO / NE |  |
| - Velikost úhlopříčky dotykové obrazovky | min. 15“ | ANO / NE |  |
| - Výdrž baterie | min. 15 minut provozu | ANO / NE |  |
| - Datové rozhraní | min. RJ 45, RS 232 | ANO / NE |  |
| - Zabrzditelný podvozek se dvěma držáky vaků | Ano | ANO / NE |  |
| Infuzní pumpa k řízené aplikaci enterální výživy gastrickou nebo perkutánní cestou 22 ks |  |  |  |
| - Rozsah nastavitelné rychlosti aplikace | min. 1-600 ml/hod. | ANO / NE |  |
| - Rozsah nastavitelného objemu aplikace | min. 1-5000 ml/hod. | ANO / NE |  |
| - Přesnost aplikace | max. ± 10% | ANO / NE |  |
| - Pracovní režim aplikace | kontinuální | ANO / NE |  |
| - Nastavení parametrů aplikace prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek) | Ano | ANO / NE |  |
| - Ochrana proti neúmyslnému nastavení aplikace | Ano | ANO / NE |  |
| - Paměť posledního nastavení aplikace | Ano | ANO / NE |  |
| - Alarmové stavy | min: vzduch v setu, otevřená dvířka, vak je prázdný, slabá baterie, okluze, konec aplikace | ANO / NE |  |
| - Zobrazení historie podávání výživy | Ano | ANO / NE |  |
| - Odnímatelný držák na infuzní stojan/vodorovnou tyč | Ano | ANO / NE |  |
| - Provoz na síť | Ano | ANO / NE |  |
| - Výdrž baterie při rychlosti podávání výživy 125 ml/h | min. 24 hodin provozu | ANO / NE |  |
| Dokovací stanice 26 ks (rozdělení variant dále) |  |  |  |
| - Společné zapojení 4 nabízených lineárních dávkovačů a infuzních pump k podávání parenterální výživy přičemž pozice jsou libovolně zaměnitelné | 22 ks | ANO / NE |  |
| - Společné zapojení 6 nabízených lineárních dávkovačů a infuzních pump k podávání parenterální výživy přičemž pozice jsou libovolně zaměnitelné | 4 ks | ANO / NE |  |
| - Přehledná vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti | Ano | ANO / NE |  |
| - Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení | Ano | ANO / NE |  |
| - Interval pravidelných periodických prohlídek | min. 2 roky | ANO / NE |  |
| Lineární dávkovač (injektomat) 53 ks |  |  |  |
| - Ze specifikovaného počtu lineárních dávkovačů je 1ks Tiva/TCI kompatibilní s dodávanou dokovací stanicí | Ano | ANO / NE |  |
| - Dávkování malých objemů pomocí jednorázových injekčních stříkaček | min. 10, 20, 50/60 ml | ANO / NE |  |
| - Rozsah nastavitelného průtoku | min. 0,1-999 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Přesnost aplikace | max. ± 2% | ANO / NE |  |
| - Výpočet rychlosti dávky | min.: g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | ANO / NE |  |
| - Nastavení parametrů aplikace prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek) | Ano | ANO / NE |  |
| - Bolus - manuální i s přednastavením objemu | Ano | ANO / NE |  |
| - Rozmezí uživatelsky nastavitelného hlídání okluzního tlaku alespoň ve třech úrovních | min. 75 až 750 mmHg, | ANO / NE |  |
| - Automatické snížení tlaku po okluzi (Anti-bolus systém) | Ano | ANO / NE |  |
| - Rozsah KVO | min. 1 – 5 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Alarmové stavy | min: slabá baterie, vybitá baterie, vnitřní porucha, okluze, odpojení od sítě, pre-alarm konce infuze, konec infuze | ANO / NE |  |
| - Interní paměť léčiv obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů | min. 250 léků | ANO / NE |  |
| - Noční režim snižující rušení pacientů s možností snížení jasu světelných signálů a deaktivace zvukových signálů | Ano | ANO / NE |  |
| - Zevní ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení | Ano | ANO / NE |  |
| - Provoz na síť | Ano | ANO / NE |  |
| - Výdrž vestavěného akumulátoru při 5 ml/h | min. 11 h | ANO / NE |  |
| - Zobrazení zbývajícího času výdrže baterie dle aktuální rychlosti probíhající infuze | Ano | ANO / NE |  |
| - Držák pro přenášení a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč | Ano | ANO / NE |  |
| - Hmotnost včetně akumulátoru | max. 2,1 kg | ANO / NE |  |
| - Menu i ostatní zobrazované informace v českém jazyce | Ano | ANO / NE |  |
| - Interval pravidelných periodických prohlídek | min. 2 roky | ANO / NE |  |
| Infuzní pumpa k podávání parenterální výživy 52 ks |  |  |  |
| - Rozsah nastavitelné rychlosti aplikace | min. 0,1-1200 ml/hod. | ANO / NE |  |
| - Rozsah nastavitelného objemu aplikace | min. 0,1-9999 ml | ANO / NE |  |
| - Přesnost aplikace | max. ± 5% | ANO / NE |  |
| - Režimy zadávání aplikace | min.: objem+průtok, objem+čas, průtok+čas; terapeutické: plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem | ANO / NE |  |
| - Výpočet rychlosti dávky | min.: g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase | ANO / NE |  |
| - Nastavení parametrů infuze prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek) | Ano | ANO / NE |  |
| - Bolus - manuální i s přednastavením objemu | Ano | ANO / NE |  |
| - Rozmezí uživatelsky nastavitelného hlídání okluzního tlaku alespoň ve třech úrovních | min. 75 až 750 mmHg, | ANO / NE |  |
| - Detekce vzduchových bublin | Ano | ANO / NE |  |
| - Rozsah KVO | min. 1 – 5 ml/hod | ANO / NE |  |
| - Alarmové stavy | min: vzduch v setu, otevřená dvířka, slabá baterie, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, odpojení od sítě, nastavitelný pre-alarm konce infuze, konec infuze, konec pauzy | ANO / NE |  |
| - Použití bezpečnostních bezftalátových infuzních setů se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování minimálně po dobu 72 hodin | Ano | ANO / NE |  |
| - Automatické zabránění samovolnému toku tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy | Ano | ANO / NE |  |
| - Zevní ochrana peristaltiky membránou (proti zatečení kapalin do přístroje a jeho peristaltiky) | Ano | ANO / NE |  |
| - Noční režim snižující rušení pacientů (snížení jasu pumpy a deaktivace zvukových prvků ovládacích tlačítek) | Ano | ANO / NE |  |
| - Zevní ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení | Ano | ANO / NE |  |
| - Provoz na síť | Ano | ANO / NE |  |
| - Zobrazení zbývajícího času výdrže baterie dle aktuální rychlosti probíhající infuze | Ano | ANO / NE |  |
| - Držák pro přenášení a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč | Ano | ANO / NE |  |
| - Hmotnost včetně akumulátoru | max. 2,0 kg | ANO / NE |  |
| - Menu i ostatní zobrazované informace v českém jazyce | Ano | ANO / NE |  |
| - Interval pravidelných periodických prohlídek | min. 2 roky | ANO / NE |  |
| Infuzní stojan 8 ks |  |  |  |
| - Pojízdný zabrzditelný podvozek s min. 5 kolečky | Ano | ANO / NE |  |
| - Nekorodující povrchová úprava kovových částí | Ano | ANO / NE |  |
| - Teleskopické provedení s nastavitelnou výškou | Ano | ANO / NE |  |
| - Držák pro zavěšení infuzních vaků/lahví | Ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)