## Pečovatelské lůžko II
Pečovatelské lůžko typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 211 x 106
3. | Nosnost lůžka min. 190 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje | …
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …°
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm
12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 30 cm | … cm
13. | Podjezd podvozku min. 13 cm | … cm
14. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
15. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | … cm
16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
Postranice
17. | Typ: v polovině dělené, výsuvné | …
18. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
19. | Výškové pozice postranic (min. 3) | Počet pozicí: …
20. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | …
21. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 37 cm) | … cm
Čela lůžka
22. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | …
23. | Dekor lůžka přírodní světlé dřevo | …
24. | Panely z melaminu | …
Podvozek
25. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
26. | Průměr koleček min. 120 mm | … mm
27. | Počet pojezdových koleček: 4 libovolné poloze | …
28. | Kolečka nesmí být opatřeny krytem ani okrasným plastem | …
29. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
Hrazda
30. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
31. | Nosnost min. 75 kg | … kg
32. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
33. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | …
34. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
35. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
36. | Automatická poloha kardiacké křeslo | …
37. | Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | …
Další parametry
36. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci | …
37. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta | …
38. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
39. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
40. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
41. | Dodávka lůžka ve smontovaném stavu do místa odběratele | …
42. | Záruční doba 36 měsíců | …

## Matrace typ II
Matrace typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
| Jádro | …
3. | Zpevnění okrajové zóny: 10 cm | …
4. | „Vlnitý řez podél celé matrace“ bez lepidla pro vyšší komfort a také lepší rozložení tlaku ležící osoby | …
5. | 14 cm šířka matrace, 5 cm studená pěna 50 kg/m³, 9 cm PU pěna 41kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Odonost proti hoření CRIB 5 | …
7. | TRIKOT na ochranu pěnového jádra | …
Potah
8. | Celková gramáž minimálně 230 g/m2 | …
9. | Popruhy | …
10. | Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm | …
11. | Propustnost vodních par ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C | …
12. | Antimikrobiální - musí obsahovat ionty zinku, které zabraňují vzniku plísní | …
13. | Odolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům | …
14. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
15. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
16. | Trojitý potah s gramáží 90 g/m2 | …
Rozměr
17. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
18. | Výška matrace 14 cm | … cm