- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 16 – Pečovatelská lůžka a matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.

Pečovatelské lůžko - Požadavky zadavatele

Základní parametry

Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm)

Vnější rozměry max. 211 x 106

Nosnost lůžka min. 190 kg

Ložná plocha

Počet dílů: 4 dílná ložná plocha

Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje

Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm

Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30°

Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15°

Pánevní díl: nepolohovatelný

Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm

Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm

Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 30 cm

Podjezd podvozku min. 13 cm

Napájení 230 V, 50 Hz

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm

Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm

Postranice

Typ: v polovině dělené, výsuvné

S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění

Výškové pozice postranic (min. 3)

Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka

Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 37 cm)

Čela lůžka

Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem

Dekor lůžka přírodní světlé dřevo

Panely z melaminu

Podvozek

Počet pojezdových koleček: 4

Průměr koleček min. 120 mm

Počet pojezdových koleček: 4 libovolné poloze

Kolečka nesmí být opatřeny krytem ani okrasným plastem

Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic

Hrazda

Povrch: lakovaný

Nosnost min. 75 kg

Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem

Ovladač lůžka

Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací

Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy

Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně

Automatická poloha kardiacké křeslo

Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk

Další parametry

Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci

Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta

Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku)

Absence dutin s možností zatečení mycí vody

Dodávka lůžka ve smontovaném stavu do místa odběratele

Matrace - Požadavky zadavatele

Základní parametry

Nosnost min. 150 kg

Jádro

Zpevnění okrajové zóny: 10 cm

„Vlnitý řez podél celé matrace“ bez lepidla pro vyšší komfort a také lepší rozložení tlaku ležící osoby

Odolnost proti hoření CRIB 5

TRIKOT na ochranu pěnového jádra

Potah

Popruhy

Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm

0dolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům

Zip min. na 2 stranách matrace

Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra

Trojitý potah

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek.

Výška matrace 14 cm