Příloha č.1  Kupní smlouvy  „Technická specifikace předmětu plnění“

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Hygienická vana se zdvihem“

Hygienická vana se zdvihem musí minimálně splňovat tyto technické parametry:

Cena za 1 ks bez DPH………………………………………………………….Kč

Profesionální výškově zvedací konzolová vana s integrovaným sprchovým panelem, dezinfekčním systémem, ochranou proti přetečení vody určená pro nemocnici poskytující následnou zdravotní péči.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce | X |  | --- |
| Typ/model | X |  | --- |
| Vana splňující směrnice pro zdravotnické zařízení vyráběna podle ISO 9001, označení CE | ANO |  | Podmínka |
| Výškově nastavitelná konzolová vana s integrovaným sprchovým panelem, s dezinfekčním systémem, s ochranou proti přetečení vody | ANO |  | Podmínka |
| Nastavitelná výška vany v rozmezí min. 620 mm – 1020 mm. Rozsah zdvihu min. 400 mm | ANO Uveďte: rozmezí nastavení |  | Podmínka |
| Délka tubusu vany 1900 mm (tolerance +100 mm) | ANO |  | Podmínka |
| Délka tubusu vany včetně ovládacího panelu 2200 mm (tolerance +100 mm) | ANO Uveďte: délku vany |  | Podmínka |
| Vnější šířka vany (v místě zúžení) 760 mm (tolerance +20 mm) | ANO Uveďte: šířku vany v místě zúžení |  | Podmínka |
| Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části umožňující obsluze otáčet pacienty na bok. Vnější šířka tubusu v místě rozšíření 970 mm (tolerance 20 mm) | ANO Uveďte: šířku vany v místě rozšíření |  | Podmínka |
| Vana bez vnitřních madel, tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacienta po celém obvodu | ANO |  | Podmínka |
| Podložka pod hlavu s přísavkami a ve 4 polohách nastavitelná nožní zarážka | ANO |  | Podmínka |
| Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě, vč. hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaně | ANO |  | Podmínka |
| Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody | ANO |  | Podmínka |
| Dotekový ovládací a mixážní panel se zdvojeným termostatem a sprchou s pistolovým uzávěrem umožňující úsporu vody při sprchování | ANO |  | Podmínka |
| Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli | ANO |  | Podmínka |
| Automatické hlídání dezinfekce po vypuštění vany tak, aby nešlo vanu napustit neproběhne-li řádná dezinfekce vany | ANO |  | Podmínka |
| Uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem | ANO |  | Podmínka |
| Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů | ANO |  | Podmínka |
| Nosnost vany minimálně 300 kg | ANO Uveďte: nosnost vany |  | Podmínka |