## PL typ I Emin zámek
Pečovatelské lůžko typ I.
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy délka min. 200 x šířka min. 90 cm | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry délka min. 217 - max.238cm x šířka max. 103 | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 175 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Rám: lakovaný rám s neodnímatelnými kovovými lamelami , barva TOPAS - světle hnědá nebo světle šedá | …
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný | …
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, | …
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný | …
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
10. | Bez podstupování zádového dílu od pánevního dílu | …
11. | Bez podstupování stehenního dílu od pánevního dílu | …
12. | Napájení 24 V | … V
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
13. | Dolní úvrať el. nastav.: max. 40 cm; varianta low entry max. 24 cm nebo varianta extra low entry max. 16 cm | … cm / … cm / …cm
14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm; varianta low entry min. 64 cm nebo varianta extra low entry min. 78 cm | … cm / … cm / …cm
Postranice
15. | Typ: průběžné dřevěné postranice | …
16. | S pojistkou proti nechtěnému odblokování | …
17. | Výškové pozice postranic (min. 4) | Počet pozicí: …
18. | Postranice musí mít možnost i šikmého nastavení | …
19. | Jednoduchým způsobem bez použití nářadí lze nasadit i sundat z/na lůžko, a to v každé pozici | …
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná, hranatá | …
21. | Dekor přírodní buk | …
22. | Možnost dřevěných krytů na hlavová i nožní čela | …
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: min. 4 | Počet …
24. | Průměr koleček min. 50 mm, max.125 mm | … mm
25. | Individuální brždění každého kolečka zvlášť | …
26. | Kolečka jsou spojena kovovými sloupky v rozích lůžka s čely lůžka | …
Hrazda
27. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
28. | Nosnost min. 75 kg | … kg
29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
30. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí | …
31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně | …
Další parametry
33. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
34. | Antitrendelenburk min. 11° včetně možnosti Fowlerovy polohy kardiackého křesla | … °, …
35. | Skládací konstrukce lůžka na 4 samostatné díly + hrazda, hrazdička a postranice usnadňuje jeho skladování a transport | …

## M typ I Emin zámek
Matrace typ I
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg, výška min. 16 cm | … kg, výška … cm
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu kvalitní pěny | …
4. | Složeno z 1 typu polyuretanové vysoce pružné HR pěny o hustotě min. 50 kg/m³, odporem proti stlačení max. 4,83 kPa dle ČSN EN ISO 3386-1 a s trvalou deformací max. 6 % dle ČSN EN ISO 1856 | Materiál: …, hustota … kg/m³; odpor proti stlačení … kPa; trvalá deformace max. …%
5. | Střední část je kryta vložkou z viskoelastické pěny, která je měnitelná o hustotě min. 54 kg/m³, velikost vložky je min. 63 cm x šířka matrace, odporem proti stlačení max - 1,77 kPa dle ČSN EN ISO 3386-1, s trvalou deformací max. 7 % dle ČSN EN ISO 1856 a časem návratu do původního tvaru max. 13 s | Materiál: …, hustota … kg/m³; velikost … cm; odpor proti stlačení … kPa; trvalá deformace max. …%, návrat do původního stavu … s
6. | Matrace má min. 20 příčných kanálků mimo středovou vložku, z nichž min. 10 má hloubku 4,5 cm a 10 kanálků má hloubku 2 cm, a 8 podélných kanálků s hloubkou 2 cm, kanálky mají tvar písmene V, který zajišťuje snížení střižných sil působících na pacienta | … příčných kanálků, počet … s hloubkou … cm a počet … s hloubkou …cm; počet podélných kanálků … s floubkou …cm, kanálky mají tvar …
7. | Matrace je oboustranná symetrická, což znemožňuje špatné uložení na lůžko | …
8. | Okraje jsou vyrobeny ze zpevněného materiálu pro snadné vstávání pacienta | …
9. | Šířka okrajů min. 10 cm pro zajištění správné opory pacienta, okraje jsou prořezány v celé své délce pro lepší přizpůsobení ložné ploše lůžka | šířka okrajů … cm, prořezy po celé délce …
10. | Matrace je rozdělena do 5ti zón a vybavena kanálky pro cirkulaci vzduchu pod pacientem | Počet zón …; kanálky …
11.
Potah
12. | Nehořlavý | …
13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
14. | Možnost praní – pratelný | …
15. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
16. | Min. gramáž potahu je 170 g/ m2 včetbě 15% tolerance dle ČSN EN ISO 2286-2, složení potahu 38% polyuretan, 62% polyester, ochrana proti vodě min. 200 cm vodního sloupce H2O dle ČSN EN 20811 | gramáž … g / m2, složení … % polyuretan, … % polyester, ochrana proti vodě … mm
17. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
18. | Pružný ve dvou směrech | …
19. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
20. | Spoje zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
22. | Šířka a délka matrací odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | … cm x … cm
23. | Výška matrace min. 16 cm | … cm
24. | Podmínkou je doložení charakteristik použitých materiálů jejich výrobci pomocí technických listů | …