SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„Lithotriptor“

Minimální technické požadavky na kombinovaný intrakorporální lithotriptor:

- Intrakorporální lithotriptor s možností jak ultrazvukové desintegrace konkrementu, tak i kontaktní desintegrace konkrementu pneumatickou sondou a i simultánní použití obou možností a to i včetně možností odsávání.

- Využité jak v případě ureterorenoskopii, tak i v případě nefroskopie či cystoskopie

- Řídící jednotka pro pneumatickou a ultrazvukovou lithotripsii včetně možnosti kombinace obou technik, vše v jednom přístroji

- Funkce „přidržení“ kamene systémem podtlaku při aplikaci mechanické sondy pomocí speciálního adaptéru

- Sondy:

  - ultrazvukové pro nefroskop a cystoskop

průměr cca 3,8mm, délka cca 403mm

průměr cca 3,3mm, délka cca 403mm

  - Pneumatické pro ureterorenoskopii tak i pro cystoskop a nefroskop

Průměr cca  2mm,délka cca 425mm

průměr cca 1mm,délka cca 605mm

průměr cca 0,8mm, délka cca 605mm

- Napojení na rozvod centrálního vzduchu v případě pneumatického zdroje energie, nebo pomocí externího kompresoru

- Současné použití mechanické a ultrazvukové litotrypse

- Nastavitelná účinnost jednotlivých sond (výkon, frekvence atd.)

- Pneumatická taktovací frekvence nastavitelná v rozmezí cca od 1 do 12 Hz (nastavení po jednotlivých Hz krocích) nebo jeden ráz

- Dvojitý nožní pedál umožňující použití a kontrolu pneumatické, ultrazvukové a kombinované lithotripsie a odsávání fragmentů kamenů

- Ovládání odsávání pomocí elektromagnetického ventilu, řízeného nožním pedálem

- Výkon ultrazvukové litotrypse min. 78 W

- Ultrazvuková frekvence min. 21 kHz

- Výkon mechanické litotrypse cca. 85 mJ

Pozn.: Součástí nabídky musí být i odsávací pumpa

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz.

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK