## bez vah
Lůžko pro intenzivní péči bez vah
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Standardní rozměry (220 x 100 cm, tolerance ± 5 cm) | …..
2. | Výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl | ….
3. | 4 dílná ložná plocha | …
4. | Podvozek na sloupové konstrukci | …
5. | Bez integrované matrace | …
6. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | ….
7. | Kolečka 150 mm + antistatické kolečko | …
8. | Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části, automatická brzda pro předcházení pádu pacientů při nezabrzděném lůžku | …
9. | Nožní ovladače (výškové nastavení, vyšetřovací plocha) | …
10. | Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy, kryt podvozku. Lůžko musí obsahovat adaptér pro umístnění hrazdy na podvozku lůžka (ne na polohovatelných částech lůžka), kryt podvozku chrání elektromotory. | …
11. | Dělené plastové postranice | …
12. | Pacientské ovladače ve středových postranicích | …
13. | Odnímatelné plastové kryty ložné plochy | …
14. | Podloužení ložné plochy | …
15. | Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou | …
16. | Ochranná kolečka75 až 90 mm | …
17. | Polička pro lůžkoviny | …
18. | Postranní lišty na příslušenství (standardní délka) | …
19. | Rohová pouzdra v ložné ploše (4) | …
20. | Adaptér na příslušenství podvozku. Adaptér na příslušenství na podvozku slouží k možnosti umístění hrazdy, infuzního stojanu, držáku kyslíkové lahve apod. | …
21. | Držáky sáčků na moč na stehenním díle | …
22. | Napětí 230 V, 50/60 Hz | …
23. | EU zástrčka | …
24. | Sloupové zdvihové jednotky (2 sloupy) | …
25. | 2 lineární motory, zádový s odblokováním | …
26. | Zálohová baterie s indikátorem stavu | …
27. | Panel s paměťmi poloh | …
28. | Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka. Pokud je mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka detekován předmět, dojde k automatickému vypnutí zdvihu lůžka. | …
29. | Výstupní elektrokontrola. Lůžko musí projít výstupní elektrokontrolou výrobce doložitelnou protokolem naměřených hodnot. | …
30. | Hrazda napřimovací | …
31. | Plastová rukojeť k hrazdě (plastový triangl), výškově nastavitelná pomocí textilního pásku, k zavěšení na hrazdu lůžka | …
32. | Teleskopický infuzní stojan - chromovaný, 4 háčky | …
33. | Koš na bažanta/bačkory | …
34. | Servisní interval - 12 měsíců | …

## s váhami
Lůžko pro intenzivní péči s váhami
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Standardní rozměry (220 x 100 cm, tolerance ± 5 cm | …..
2. | Výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl | ….
3. | 4 dílná ložná plocha | …
4. | Podvozek na sloupové konstrukci | …
5. | S váhami | …
6. | Bez intergované matrace | ….
7. | Barevné kombinace dle vzorníku bez příplatku | …
8. | Kolečka 150 mm + antistatické kolečko | …
9. | Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části, automatická brzda pro předcházení pádu pacientů při nezabrzděném lůžku | …
10. | Nožní ovladače (výškové nastavení, vyšetřovací plocha) | …
11. | Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy, kryt podvozku Lůžko musí obsahovat adaptér pro umístnění hrazdy na podvozku lůžka (ne na polohovatelných částech lůžka), kryt podvozku chrání elektromotory. | …
12. | Dělené plastové postranice | …
13. | Pacientské ovladače ve středových postranicích | …
14. | Odnímatelné plastové kryty ložné plochy | …
15. | Prodloužení ložné plochy | …
16. | Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou | …
17. | Ochranná kolečka 75 až 90 mm | …
18. | Polička pro lůžkoviny | …
19. | Postranní lišty na příslušenství (standardní délka) | …
20. | Rohová pouzdra v ložné ploše (4) | …
21. | Adaptér na příslušenství podvozku.Adaptér na příslušenství na podvozku slouží k možnosti umístění hrazdy, infuzního stojanu, držáku kyslíkové lahve apod. | …
22. | Držáky sáčků na moč na stehenním díle | …
23. | Napětí 230 V, 50/60 Hz | …
24. | EU zástrčka | …
25. | Sloupové zdvihové jednotky (2 sloupy) | …
26. | 2 lineární motory, zádový s odblokováním | …
27. | Zálohová baterie s indikátorem stavu | …
28. | Integrované ovladače v postranicích pro personál, externí ACP s plug & plaxú/varianta pacientský a sesterský ovladač v postranicích a externí sesterský ovladač na kabelu s LCD panelem | …
29. | Signalizace opuštění lůžka | …
30. | Bezpečností vypnutí zdvihu lůžka.Pokud je mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka detekován předmět, dojde k automatickému vypnutí zdvihu lůžka. | …
31. | Výstupní elektrokontrola. Lůžko musí projít výstupní elektrokontrolou výrobce doložitelnou protokolem naměřených hodnot. | …
32. | Hrazda napřimovací | …
33. | Plastová rukojeť k hrazdě (plastový triangl) - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku, k zavěšení na hrazdu lůžka | …
34. | Teleskopický infuzní stojan - chromovaný, 4 háčky | …
35. | Koš na bažanta/bačkory | …
36. | Servisní interval - 12 měsíců | …

## matrace
Matrace pro lůžka pro intenzivní péči
| Požadavky zadavatele | Nabídka dodavatele
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | PU + VISCO - po obou stranách PU, vrchní vrstva VISCO, spodní vysoce odolná pěna | …..
2. | Vhodná do lůžka pro intenzivní péči s váhami i bez vah | ….
3. | Pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů | …
4. | Výška min. 16 cm | …
5. | Potah svařované švy | ….
6. | Zip na potahu 180 ° | …
7. | Nehořlavost (min. CRIB 5) | …
8. | Transportní madla | ….
9. | Nosnost min. 165 kg | …