TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – porodnická lůžka“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění. Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou 3 porodní lůžka v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje |  | Splňuje | Účastník nabízí |
| plocha lůžka dělená na tři části | samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část) |  | ANO / NE |  |
| maximální pacientské zatížení | min. 240 kg |  | ANO / NE |  |
| zatížení podnožního dílu | min. 150 kg |  | ANO / NE |  |
| elektromotorické nastavování zdvihu | rozsah min. 700 - 1000 mm |  | ANO / NE |  |
| elektromotorické polohování | zádové i sedací části |  | ANO / NE |  |
| úhel nastavení zádového dílu | -10° až +70° |  | ANO / NE |  |
| úhel nastavení sedacího dílu | 0° až +15° |  | ANO / NE |  |
| podnožní díl, výškově stavitelný, mechanicky nastavitelný | neodnímatelný od lůžka |  | ANO / NE |  |
| úhel nastavení podnožního dílu | 0° až -20° |  | ANO / NE |  |
| CPR poloha | manuální nastavení |  | ANO / NE |  |
| poloha Trendelenburg | min. -10°, elektricky nastavitelná |  | ANO / NE |  |
| nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr | neodnímatelné |  | ANO / NE |  |
| sada ručních madel pro rodičku |  |  | ANO / NE |  |
| postranní madla (pár) | neodnímatelná, sklopná, s integrovaným ovládacím panelem |  | ANO / NE |  |
| integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu s ovládacími prvky | el. ovládání výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg |  | ANO / NE |  |
| ruční CPR |  |  | ANO / NE |  |
| úchyt infuzního stojanu po obou stranách lůžka |  |  | ANO / NE |  |
| napájení |  | 230 V / 50 Hz | ANO / NE |  |
| záložní baterie |  |  | ANO / NE |  |
| pevný panel s ovládacími prvky |  |  | ANO / NE |  |
| kolečka průměru min. 150 mm |  | centrální brzda koleček | ANO / NE |  |
| volba barvy matrace lůžka |  | z minimálně pěti barev | ANO / NE |  |

| Příslušenství |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| podhlavník |  | ANO / NE |  |
| odnímatelné čelo lůžka |  | ANO / NE |  |
| nerezová odpadní nádoba (cca 4,5l) včetně držáku |  | ANO / NE |  |
| ruční dálkový ovladač na krouceném kabelu |  | ANO / NE |  |
| Nástrojový nerezový stolek rozměry min. š 470 x d 630 x v 840 mm, kolečka cca 75 mm, z toho 2 bržděná, odkládací plochy se 2 nerez platy, horní plato lisované se zaoblenými rohy, zatížitelnost plata min. 25 kg, spodní plato rovné |  | ANO / NE |  |
| podpůrná čalouněná hrazda,odnimatelná | pouze 1x pro celou dodávku | ANO / NE |  |

| Hodnocené parametry |  |
| --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota nabízená účastníkem |
| nosnost porodnického lůžka | kg |
| zdvihový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám | Ano/Ne |
| možnost polohování nožních podpěr v horizontální i vertikální rovině během jednoho pohybu | Ano/Ne |
| el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou z postranního madla | Ano/Ne |
| sklopná ruční madla pro rodičku | Ano/Ne |

Já (my) níže podepsaný (í)       (Jméno, Příjmení, Pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

### (El. podpis osoby/osob oprávněné/ných jednat za dodavatele)