## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění
Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.
Název veřejné zakázky: Magnetická rezonance
Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky. Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky, stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, které bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dodavatel musí splnit níže uvedené požadavky zadavatele, s výjimkou požadavků označených "Hodnocený parametr". Pokud je u hodnocených parametrů požadavek na uvedení počtu daných prvků a dodavatel nevyplní počet těchto prvků, udělí zadavatel 0 bodů pro daný parametr.
POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
Medicínský účel
Moderní MR přístroj s indukcí magnetického pole 1.5T umožňující celotělové zobrazení, vyšetření centrálního nervového systému, hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve a končetin jak u dospělých tak i u dětí se speciálními pediatrickými vyšetřovacími protokoly. Nekontrastní a kontrastní MR angiografie tepen a žil. Kompletní zobrazení muskuloskeletálního systému. Vyšetření včetně možnosti specializovaného strukturálního a funkčního zobrazení v kvalitě odpovídající nejnovějším požadavkům vědy – jde o specializovaná vyšetření difusní, perfusní. Přístroj umožnuje vyšetření nejnovějšími sekvencemi se synchronizací s fyziologickými funkcemi, podporuje nejnovější funkce urychlení vyšetření bez ztráty kvality, podporu zrychlení plánování sekvencí a plné vybavení nejmodernějším vyhodnocovacím softwarem.
Pol. | Požadované technické parametry | Požadovaná hodnota | Hodnocení | Nabízená hodnota*
1. | Magnet
1.1. | Indukce magnetického pole B0 | 1,5 T | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
1.2. | Supravodivý bezodparový magnet | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
1.3. | Magnet aktivně stíněný a s potlačením vnějšího rušení | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
1.4. | Homogenita magnetického pole, garantovaná hodnota měřená metodou Volume-root-mean-square, pro min. 24 měřících rovin pro kouli o průměru 40 cm (sférický objem DSV - průměr) | ≤ 1 ppm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
1.5. | Korekce homogenity pole po vložení pacienta a přijímacích cívek do magnetu - lineární i nelineární (druhého řádu) | ano | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
1.6. | Systém potlačení hluku prostřednictvím softwarových řešení (QuietX, ART, Pianissimo, Softone nebo v souladu s nomenklaturou výrobce) a hardwaru | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
2. | Gradientní systém
2.1. | Amplituda gradientního systému nejméně 44 mT/m(akceptujeme pouze fyzikálně měřitelný parametr této hodnoty uvnitř gradientního systému MR přístroje) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
2.2. | Rychlost náběhu (slew rate) nejméně 200 T/m/s (akceptujeme pouze fyzikálně měřitelný parametr této hodnoty uvnitř gradientního systému MR přístroje ) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
2.3. | Současná aplikace nejvyšší hodnoty slew rate (min 200T/m/s) při nejvyšší amplitudě (min 44mT/m) pro každou z gradientních os nezávisle | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
2.4. | Duty Cycle | 100% | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
3. | Radiofrekvenční systém
3.1. | Minimální počet skutečně nezávislých paralelních přijímacích RF kanálů (cívkových elementů) s plnou digitální cestou (předzesilovač, A/D převodník, rekonstrukce parciálního obrázku) systému MR, které lze použít současně v jednom skenování a v jediném FoV velikosti 50x50x50cm (v osách x,y,z), přičemž každý generuje nezávislý dílčí obraz | ≥ 32 | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
3.2. | Přenosová dráha přijímaného MR signálu mezi vyšetřovnou a technickou místností na optickém principu. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
3.3 | Výkon RF vysílače minimálně ( PEP) | 25 kW | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
4. | Cívky
4.1. | Vysílací a přijímací cívka pro všeobecné použití zabudovaná do gantry MR. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
4.2. | Vícekanálová cívka maticového typu určená pro vyšetření hlavy a krku s min. 16 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce. Se zrcadlem namontovaným na cívce, které umožňuje oční kontakt pacienta. Cívka s nastavitelným úhlem sklonu umožňující pohodlné vyšetření nemocných. | ano,uveďte název cívky a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.3. | Vícekanálová cívka maticového typu umístěná v pacientském stole, určená k vyšetření celé páteře, s automatickým pohybem stolu pacienta řízeným z protokolu vyšetření, bez přemístění pacienta a překládání nebo přepínání cívek, s min. 32 zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice, jako je ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.4. | Vícekanálová cívka maticového typu nebo sada cívek určená k vyšetření v oblasti trupu (např. hrudníku včetně srdce nebo břišní dutiny nebo pánve), s min. 16 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce, umožňující vyšetření v rozsahu trupu 750 mm a s možností provést vyšetření s cívkou otočenou o 90°. Cívka nebo sada cívek jiná než univerzální cívky flex nebo loop. | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů a rozsah vyšetření | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.5. | Pevná vícekanálová cívka vysílací a přijímací (T/R), určená pro vyšetření kolenního kloubu, s min. 15 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice jako ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce | uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.6. | Pevná vícekanálová cívka, určená pro vyšetření ramenního kloubu, s min. 6 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice jako ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.7. | Pevná vícekanálová cívka, určená pro vyšetření kotníku/nohy, s min. 6 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice jako ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.8. | Pevná vícekanálová cívka, určená pro vyšetření zápěstí a drobných kloubů ruky, s min. 6 nezávislými zobrazovacími elementy a umožňující paralelní akvizice jako ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER nebo v souladu s nomenklaturou výrobce | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
4.9. | Vícekanálová dedikovaná cívka pro angiografii obou dolních končetin s minimálně 36 nezávislými zobrazovacími elementy. | uveďte název a počet zobrazovacích elementů | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
4.10. | Nejméně dvě různě velké flexibilní cívky pro vyšetření velkých kloubů, otoků kloubů, v obvazu atd., s minimálně 16 nezávislými zobrazovacími elementy. | ano,uveďte název a počet zobrazovacích elementů | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
5. | Systém polohování pacienta
5.1. | Přípustné zatížení stolu, včetně svislého pohybu | ≥ 250 kg | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.2. | Rozsah vyšetření bez nutnosti přemístit pacienta | ≥ 180 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.3. | Monitorovací systém pacienta (EKG, dech, puls) - pro synchronizaci vyšetření | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.4. | Průměr vyšetřovacího otvoru (gantry) v nejužším bodě. | ≥ 70 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.5. | Dva funkčně identické ovládací panely umístěné na obou stranách konstrukce gantry | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.6. | Laserový zaměřovač | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.7. | Obousměrný interkom pro komunikaci s pacientem | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.8. | Sluchátka (2 ks) pro potlačení hluku pro pacienta (jedno do ucha, druhé na uši) s možností připojení k hudebnímu systému, např. hudbě a komunikaci s pacientem | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.9. | Sada polohovacích podložek pro různé typy vyšetření | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
5.10. | Kamera a monitor pro sledování pacienta během vyšetření | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6. | Klinické aplikace
6.1. | Neurologická vyšetření
6.1.1. | Rutinní morfologická vyšetření oblasti hlavy, páteře a míchy | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.1.2. | Dedikovaný software umožňující automatické plánování (sklon řezů, pokrytí anatomie) vyšetření hlavy způsobem kontrolovaným skenerem (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRxDOT, myExam, nebo podle nomenklatury výrobce). | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.1.3 | Dedikovaný software umožňující automatické plánování (sklon řezů, pokrytí anatomie) vyšetření páteře způsobem kontrolovaným skenerem (AutoAlign , Ready, AIRx, DOT, myExam, nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.1.4. | Vážené zobrazení (SWI) - Susceptibility Weighted Imaging, kombinující magnitudovou a fázovou informaci, SWAN nebo podle nomenklatury výrobce | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.1.5. | Neurologická vyšetření hlavy s vysokým rozlišením umožňující vyšetření tenkou vrstvou bez mezer mezi po sobě následujícími vrstvami (tzv. volumetrická, izotropní 3D vyšetření) a bez motorických artefaktů, minimálně ve dvou kontrastech | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2. | Difuzní zobrazení (DWI)
6.2.1. | DWI založené na single-shot EPI | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2.2. | DWI s vysokým rozlišením (non-single-shot, např. sekvence typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2.3. | Maximální hodnota b-faktoru v DWI | ≥ 10 000 s/mm2 | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2.4. | Difúzní vyšetření s vysokým rozlišením založené na sekvencích EPI v omezeném FoV (zorné pole), např. 20 cm x 10 cm, bez artefaktů typu folding, získané selektivní stimulací 2D fragmentu zobrazené vrstvy nebo objemu (FOCUS, ZOOMit nebo podle nomenklatury výrobce). | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2.5. | Celotělové DWI (whole body DWI) včetně sady cívek, pokud jsou nutné k implementaci této funkce | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.2.6. | DWI technika s vysokým rozlíšením s redukcí susceptability artefaktů na rozhraní tkáň vzduch na základě segmentovaného odečtu (multi -shot EPI) s možností její použití v kombinací s navigací podle pohybu (RESOLVE, MUSE nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.3. | Perfuzní zobrazení (PWI)
6.3.1. | PWI na základě jednorázového EPI | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.3.2. | Bezkontrastní 3D i 2D perfúze mozku (Arterial Spin Labeling) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.4. | Kardiologická vyšetření
6.4.1. | Zobrazování funkce komor, dynamické zobrazování, charakterizaci tkání, zobrazování věnčitých tepen | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.4.2. | 3D zobrazování aortopatie s volným dýcháním | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.4.3. | Segmentovaná 2D sekvence pro zobrazování regionálních pohybů stěn pomocí různých technik označování (mřížka nebo pruhy) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.5. | Angiografie (MRA)
6.5.1. | Bezkontrastní MRA technikou Time-of-Flight MRA (ToF) 2D a 3D | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.5.2. | Bezkontrastní MRA technikou Phase Contrast MRA (PC) 2D a 3D | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.5.3. | Bezkontrastní 2D MRA technika s EKG synchronizací pro vyšetření DK (např. QISS) | ANO/NE | Hodnocený parametr | (doplní dodavatel)
6.5.4. | Kontrastní MRA (ceMRA) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.5.5. | Kontrastní MRA dynamické 3D s vysokou temporální rozilišovací schopností (TRICKS, TWIST nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.5.6. | SW automatizace angiografických vyšetření s automatickou detekcí bolusu k.l. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.6. | Vyšetření v oblasti břicha a celotělová vyšetření
6.6.1. | Dynamické vyšetření jater s automatickou detekcí bolusu k.l. pro optimální časování | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.6.2. | MR cholangiografie | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.6.3. | Technika 3D umožňujíci kontrastní dynamická vyšetření játer s možností kombinace s technikou 3D compressed sensingu (GRASP VIBE, Hypersense LAVA nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.6.4. | Urografie a MR enterografie | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7. | Vyšetření kloubů
6.7.1. | Dedikovaný software umožňující automatické plánování (sklon řezů, pokrytí anatomie) vyšetření velkých kloubů (koleno, rameno, kyčel) způsobem kontrolovaným skenerem (AutoAlign , Ready, AIRx, DOT, myExam, nebo podle nomenklatury výrobce). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.2. | Vyšetření ramene | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.3. | Vyšetření zápěstí | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.4. | Vyšetření kolenního kloubu | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.5. | Vyšetření kotníku | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.6. | Výpočet parametrických map pro vlastnosti T1 i T2 zobrazované tkáně (ParametricMap, Cartigram, MapIt nebo podle nomenklatury výrobce) spolu s protokoly pro plně automatické mapování. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.7. | Sekvence, která umožňuje získat čtyři snímky během jedné akvizice: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON nebo ekvivalent podle výrobce) používaná mimo jiné pro vyšetření krku, pohybového aparátu (např. kolena). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.7.8. | Izotropní 3D sekvence umožňující v 3D postprocesingu získat rekonstrukci jakékoli roviny bez ztráty kvality (SPACE, BRAVO, CUBE nebo ekvivalentní typy) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.8. | Paralelní zobrazování
6.8.1. | Paralelní zobrazování založené na algoritmech založených na rekonstrukci obrazu (SENSE, ASSET, IPAT, SPEEDER podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.9. | Metody zrychlení zobrazování
6.9.1. | Akcelerační technika s pseudonáhodným náběrem dat a iterativní rekonstrukcí pro vyšetření pohybového ústrojí včetně oblastí s kloubní náhradou. | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.9.2. | Akcelerační technika umožňujíci součansou exitací více řezů a vícerých lokací v kombinaci s jinými paralerními technikami dosahování vyšších akceleračních faktorů. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.9.3. | Metoda rekonstrukce obrazu založená na umělé inteligenci (AI) zvyšující kvalitu získaného obrazu (vyšší SNR a vyšší prostorové rozlišení), pracující na základě nezpracovaných dat shromážděných od pacienta během vyšetření, možná použít alespoň při vrstvených (2D) vyšetřeních, integrovaná v konzole operátora (uživatelské rozhraní) (např. Deep Resolve Sharp plus Deep Resolve Gain, AIR Recon DL, nebo podle nomenklatury výrobce). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10. | Techniky redukce artefaktů
6.10.1. | Technika redukce pohybových artefaktů podporující vážené zobrazení T1, T2, FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.2. | Technika redukce artefaktů susceptibility na rozhraní mezi měkkou tkání a vzduchem ve vyšetřeních DWI (DWI Propeller, RESOLVE nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.3. | Techniky redukce artefaktů z blízkosti kovových implantátů (WARP, MAVRIC SL nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.4. | Techniky redukce artefaktů z blízkosti kovových implantátů s možností využití akceleračních technik (SEMAC, HyperMAVRIC SL nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.5. | Převzorkování ve fázovém a frekvenčním směru. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.6. | Kompenzace průtoku krve. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.7. | Kompenzace dýchacích a funkčních pohybů (např. peristaltické pohyby, pohyby srdce). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10.8. | Respirační gating (také retrospektivní). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.10. | Techniky spektrální saturace
6.11.1. | Frekvenčně selektivní saturace tuku | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
6.11.2. | Frekvenčně selektivní saturace vody | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7. | Obrazové sekvence
7.1. | Spin Echo (SE) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.2. | Inversion Recovery (IR) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.3. | Gradient Echo (GRE) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.4. | 2D a 3D SPGR, FLASH, T1-FFE nebo odpovídající podle nomenklatury výrobce | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.5. | 2D a 3D GRASS, FISP, FFE nebo podle nomenklatury výrobce | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.6. | 2D a 3D Fast GRE s přípravnými impulsy (TurboFLASH, MPGRASS, TFE nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.7. | Rychlé 3D GRE s quick Fat saturation pro 3D zobrazení břišní oblasti ve vysokém rozlišení při zadržení dechu (VIBE, LAVA, THRIVE nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.8. | 2D a 3D GRE s full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.9. | 2D a 3D GRE s full transverse rephasing v kombinaci se spektrální nasycením tukem (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.10. | 2D a 3D GRE s RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.11. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.12. | Multi-Shot | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.13. | Single-Shot | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.14. | Turbo IR | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.15. | Izotropní 3D sekvence umožňující v 3D postprocesingu získat rekonstrukci jakékoli roviny bez ztráty kvality (SPACE, BRAVO nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
7.16. | Sekvence Steady State 3D pro studium jemných struktur CNS (FIESTA-C, 3D CISS nebo podle nomenklatury výrobce) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8. | Parametry zobrazení
8.1. | Field of View
8.1.1. | Max. FoV v příčné rovině x/y | ≥ 50 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.1.2. | FoV v podélné ose z (statický) | ≥ 50 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.1.3. | Max. FoV v podélné ose z (rozsah skenování s posunem stolu pacienta) | ≥ 180 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.1.4. | Min. FoV | ≤ 1,0 cm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.2. | Parametry akvizice
8.2.1. | Akviziční matice 1024 x 1024, bez interpolace | ano, uveďte hodnotu | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.2.2. | Minimální tloušťka vrstvy pro 2D skenování | ≤ 0,5 mm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.2.3. | Minimální tloušťka vrstvy pro 3D skenování | ≤ 0,1 mm | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
8.3. | Parametry sekvence
8.3.1. | EPI: maximální koeficient ETL | ≥ 255 | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9. | Akviziční konzole
9.1. | Řídicí počítač (procesor, operační systém) | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.2. | Archivace snímků na disky CD-R a DVD | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.3. | Rekonstrukční matice | ≥ 1024x1024 | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.4. | Rychlost rekonstrukce snímků v matici 256 x 256 při 100% FOV (2D FFT/s) | ≥ 40 000 snímků/s | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.5. | Simultánní skenování a rekonstrukce | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.6. | Monitor
9.6.1. | Technologie LCD/TFT | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.6.2. | Uhlopříčka | ≥ 21” | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.6.3. | Rozlišení | ≥ 1280x1024 | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.7. | Klinický software
9.7.1. | Rekonstrukce MPR | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.7.2. | Rekonstrukce MIP | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.7.3. | Rekonstrukce 3D SSD | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.7.4. | Software pro kombinování jednotlivých obrazů z vyšetření rozsáhlých oblastí (např. celé páteře) do jednoho obrazu celé vyšetřované oblasti, který funguje plně automaticky (Inline Composing nebo podle nomenklatury výrobce) | ano, uveďte název | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8. | DICOM
9.8.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8.4. | DICOM 3.0 - MPPS | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8.5. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
9.8.6. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10. | Vyhodnocovací systém na bázi serverového řešení pro více uživatelů
10.1. | Minimální funkční požadavky aplikačního serveru:
10.1.1. | Aplikační server (s vlastní databází pacientů), který má: | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.1.2. | a) limit současně zpracovávaných vrstev, minimálně 40 000 | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.1.3. | b) Počet současných uživatelů: min. 3 | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2. | Klinický software
10.2.1. | Nástroje pro MR vyšetření: subtrakce MR snímků, filtr MR snímků | pro min. 3 současně pracující uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2.2. | Procedury pro zobrazovací a zpracování MR vyšetření: koleno, páteř, kyčle, játra, prostata, hlava, angio | pro min. 3 současně pracující uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2.3. | SW pro hodnocení prostaty podle PIRADS | pro min. 1 uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2.4. | Software pro kvantitativní analýzu pro neuro perfuzní vyšetření, zejména výpočet a barevné znázornění indikátorů TTP, MTT, CBV a CBF. | pro min. 1 uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2.5. | Software pro kvantitativní analýzu pro obecné perfuzní vyšetření, výpočet kvalitativního i kavantitativního (Toft) modelu a barevné znázornění parametrů wash-in, wash-out, iAUC, TTP, AT, PEI, Ktrans, Kep, Ve | pro min. 1 uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
10.2.6. | SW pro hodnocení rozdílů mezi dvěma kontrastními vyšetřeními, například perfuze/difuze | pro min. 1 uživatele | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11. | Pracovní stanice - 3 ks
11.1. | Diagnostická pracovní stanice
11.1.1. | Výkonný počítač vhodný pro diagnostický a zobrazovací SW | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.1.2. | Grafická karta pro medicínské účely | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.1.3. | Operační systém Windows kompatibilní s diagnostickým a zobrazovacím SW | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.1.4. | Klávesnice | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.1.5. | Myš | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.2. | Diagnostický monitor
11.2.1. | Barevný diagnostický monitor 1x a 1x administrativní k jedné stanici | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
11.2.2. | Uhlopříčka min. 30" diagnostický a 20" administrativní | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12. | Příslušenství
12.1. | Kompletně vybavená RF kabina, včetně obkladů, podhledu, podlahové krytiny, police na cívky, osvětlení LED. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.2. | Potrubí nouzového odvětrání helia při zániku supravodivosti | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.3. | Technologický rozvaděč pro napájení MR technologie | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.4. | Pracovní stůl do ovladovny pro umístění prvků ovládací konzoly | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.5. | Pulzní oxymetr MR kompatibilní | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.6. | Transportní lehátko pro pacienta, MR kompatibilní | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.7. | Kvalitní ruční detektor kovů | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
12.8. | Injektor MR kompatibilní s 1.5 nebo 3 T MR skenery: Současné připojení jedné nebo dvou láhví s KL a jedné s NaCL Použití a uchycení různých velikostí lahví s KL (10ml – 50ml) Možnost použití souběžně dvou různých kontrastní látek v originálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu min. 24 hodin. Bezdrátová komunikace s ovládací konzolí Možnost umístění ovládací konzole mimo vyšetřovnu Dotykový ovládací display na injektoru Rozsah objemu 1 ... 400ml bez KVO přírustek 1ml Tok 0,1 ... 10,0 ml/s nastavitelný po přírůstcích 0,1 ml/s Citlivost detektoru vzduchu max. 1 ml/pacienta Detekce vzduchových bublin >50µl Funkce Keep-Vein-Open Provozní doba při plném dobití baterie min. 18 hod. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
13. | Požadavky na chladící technologii
Chladící technologie včetně rozvodů a MaR systému pro havarijní chlazení není předmětem této zakázky, dodavatel dodá pouze položku 13.1
13.1. | Systém přepínání na nouzové chlazení | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14. | Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění
14.1. | Záruční doba 24 měsíců | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14.2. | V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14.3. | Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14.4. | Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14.5. | Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)
14.6. | Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | ano | bez hodnocení | (doplní dodavatel)