TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:

POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje – II

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění. Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je zobrazovací technika s příslušenstvím v kompletním vybavení viz. níže uvedenou specifikaci.

| Digitální RTG přístroj s C ramenem s možností DSA pro peroperační zobrazování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Plně vyvážené v každé pracovní poloze | Ano | ANO / NE |  |
| Kompaktní základna s řízením zadních kol včetně tlačítek a rukojetí řízení pro snadnou manévrovatelnost a stání, brzdy koleček | Ano | ANO / NE |  |
| Hluboké C-rameno s hloubkou ponoru pro optimální přístup i k obézním pacientům | min 730 mm | ANO / NE |  |
| Hloubka oblouku C ramene | min 770 mm | ANO / NE |  |
| Nejnižší nastavitelná výška při boční projekci | 1027 mm | ANO / NE |  |
| Motorický vertikální pohyb | 490 mm | ANO / NE |  |
| Horizontální pohyb C ramene | 200 mm | ANO / NE |  |
| SID | 993 mm | ANO / NE |  |
| Rotace orbit | +/- 200 stupňů | ANO / NE |  |
| Rotace (pro maximální flexibilitu projekce) | 140 stupňů rotace (+ 90 / - 50 stupňů) | ANO / NE |  |
| Boční vyklonění v rozsahu | +/- 10° | ANO / NE |  |
| Plochý, snadno čitelný, uživatelsky přívětivý ovládací panel s osvětleným displejem a soft klávesami pro flexibilní ovládání aplikací | Ano | ANO / NE |  |
| Ruční spínač, nožní spínač pro zapnutí rentgenového záření, výběr velikosti zvětšení, přepínání mezi odečtenými / neodečtenými snímky, kontrola snímků a výběr rentgenových režimů | Ano | ANO / NE |  |
| Ruční dálkový ovladač, který umožňuje snadný přístup k volbě režimu a zpracování obrazu pro optimalizovaný pracovní postup | Ano | ANO / NE |  |
| Nožní ovládání s možností LIH | Ano | ANO / NE |  |
| Indikátor radiace – zařízení pro management dávky záření KAP/DAP metr | Ano | ANO / NE |  |
| Dálkové ovládané nezávislé, asymetricky natáčivé clony včetně iris clony | Ano | ANO / NE |  |
| Kolimace clon bez aktivní fluoroskopie se zobrazením na monitoru | Ano | ANO / NE |  |
| Filtry pro snížení dávky na pacienta - filtry s více než 0,1 milimetru mědi a 1 milimetrem hliníku | Ano | ANO / NE |  |
| Náhledový monitor na C ramenni | Ano | ANO / NE |  |
| Sterilní krytí a jeho upevnění | Ano | ANO / NE |  |
| Plochý digitální detektor |  |  |  |
| Detektor formátu | max. 30 x 30 cm | ANO / NE |  |
| Technologie detektoru CsI | Ano | ANO / NE |  |
| Velikost pixelu | max. 154 μm | ANO / NE |  |
| Hloubka pixelu | 16 bit rozlišení 1344x1344 pixelů | ANO / NE |  |
| Uživatelsky volitelné formáty zoomu | Tři uživatelsky volitelné formáty zoomu (vstupní pole velikosti: 20,7; 15,4; 11,0 cm) | ANO / NE |  |
| Automatické řízení dávky | Ano | ANO / NE |  |
| Mřížka | 74 řádků / cm, poměr mřížky 14: 1 | ANO / NE |  |
| Čtvercové zobrazení obrazu | Ano | ANO / NE |  |
| Rentgenové režimy kontinuální a pulsní skiaskopie |  |  |  |
| Fluoroskopie s nízkou dávkou | od 3 do 15 pps | ANO / NE |  |
| Normální fluoroskopie | od 3 do 15 pps | ANO / NE |  |
| Zvýšená dávková fluoroskopie | od 3 do 15 pps | ANO / NE |  |
| Fluoroskopie na vysoké úrovni | od 3 do 15 pps | ANO / NE |  |
| Low dose – snížení dávky | na ½ a ¼ | ANO / NE |  |
| Zvuková indikace dosažení dávkového limitu | Ano | ANO / NE |  |
| Jednorázová expozice, pro extrémně ostrý snímek jednotlivých snímků | Ano | ANO / NE |  |
| Tlačítka redukce rozmazání a redukce šumu | Ano | ANO / NE |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |  |
| Mikroprocesorem řízený generátor | Ano | ANO / NE |  |
| Výkon generátoru | min. 15 kW | ANO / NE |  |
| Rozsah | 40 až 120 kV | ANO / NE |  |
| Rotační anoda s aktivním chlazením pro nejnáročnější intervenční postupy | Ano | ANO / NE |  |
| Ohniska rentgenky | 0,3 / 0,6 mm | ANO / NE |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 300 KHU | ANO / NE |  |
| Tepelná kapacita systému | min.1,7 MHU | ANO / NE |  |
| Zpracování obrazu |  |  |  |
| 12-bitová digitální zobrazovací jednotka pro fluorografii s vyhrazeným video pipeline procesorem | Ano | ANO / NE |  |
| Adaptivní redukce šumu s detekcí pohybů na bázi pixelů, která snižuje rozmazání pohybu | Ano | ANO / NE |  |
| Paměť LIH s rotaci proti a po směru hodinových ručiček | Ano | ANO / NE |  |
| Digitální rotace, zrcadlo vlevo / vpravo a nahoru / dolů na poslední fotografii držíte stisknutím prstu | Ano | ANO / NE |  |
| Systém automaticky optimalizuje kontrast a jas pro zajištění optimální kvality obrazu, anotace | Ano | ANO / NE |  |
| Digitální zoom a roam (zvětšení faktoru 2x v reálném čase, volně pohyblivé do kterékoli části obrazu), použitelné ve všech formátech zoomu detektorů | Ano | ANO / NE |  |
| Měření objektů (pro kvantifikaci délky, tloušťky a úhlu v obrázcích) | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické polohování zastínění, které digitálně vytváří oblast žaluzie v černé barvě během živého snímání za účelem zlepšení kvality obrazu | Ano | ANO / NE |  |
| Elektronické uzávěry (pro zablokování přeexponovaných oblastí obrazu v postprocesingu | Ano | ANO / NE |  |
| Kapacita archivu | min. 140 000 obrázků | ANO / NE |  |
| DICOM 3 s protokoly Send/Recieve, Storage Commitment, Print, Query/Retrive, Worklist Management a MPPS, Radiation Dose Structured Reporting, vč. dokumentace tohoto napojení | Ano | ANO / NE |  |
| Dálkové ovládání obrazu | Ano | ANO / NE |  |
| LCD monitory pro vysokou kvalitu obrazu 19“ včetně pracovní stanice | Dva kusy |  |  |
| Technologie TFT pro úhel pohledu 170 stupňů ve vodorovném i svislém směru | Ano | ANO / NE |  |
| Rozlišení monitoru | horizontální: 1280 bodů, vertikální: 1024 řádků | ANO / NE |  |
| Maximální světelný výkon | 650 cd / m2 | ANO / NE |  |
| Poměr kontrastu | > 700: 1 | ANO / NE |  |
| Zobrazení LIVE a REF obrazu | Ano | ANO / NE |  |

| Sloupový RTG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| RTG generátor |  |  |  |
| Výkon RTG generátoru | min. 50 kW | ANO / NE |  |
| Expoziční automat pro rtg stůl i vertigraf s minimálně 3-doménovou měřící komorou | Ano | ANO / NE |  |
| Rozsah expozičního napětí | min. 40 až 140 kV | ANO / NE |  |
| Možnost snímkování v režimu AEC nebo manuál technikou | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost uživatelského přizpůsobení anatomických programů podle potřeb pracoviště | Ano | ANO / NE |  |
| Nejkratší expoziční čas | 1 ms | ANO / NE |  |
| DAP metr s automatickým přenosem hodnoty do PACS systému | Ano | ANO / NE |  |
| Velikost ohniska rentgenky | max. 0.6/1.2 mm | ANO / NE |  |
| Tepelná kapacita anody | min. 300 kHU | ANO / NE |  |
| Tepelná kapacita krytu | min. 1500 kHU | ANO / NE |  |
| Podlahový stativ rentgenky |  |  |  |
| Rozsah pohybu podlahového stativu podélně | min. 140 cm | ANO / NE |  |
| Vertikální pohyb rentgenky | min. 150 cm | ANO / NE |  |
| Otáčení podlahového stativu kolem vertikální osy | 180° | ANO / NE |  |
| Otáčení rentgenky kolem horizontální osy | min. +/-90° | ANO / NE |  |
| Vyšetřovací stůl |  |  |  |
| Maximální hmotnost pacienta | 200 kg | ANO / NE |  |
| Elevace desky stolu v rozsahu nad podlahou | min. 52-75 cm | ANO / NE |  |
| Plovoucí deska s podélným pohybem min. +/-55 cm, | Ano | ANO / NE |  |
| Plovoucí deska s příčným pohybem | min. +/-12 cm | ANO / NE |  |
| Velikost desky stolu | min. 75x230 cm | ANO / NE |  |
| Vyjímatelný rastr | min. 10:1, 40 l cm, SID 100 cm | ANO / NE |  |
| Ovládání elevace a aretace plovoucí desky pomocí nožních pedálů | Ano | ANO / NE |  |
| Vertigraf |  |  |  |
| Rozsah výškového nastavení středu detektoru nad podlahou | min. 40-180 cm | ANO / NE |  |
| Vyjímatelný rastr | min. 10:1, 40 l cm, SID 150 cm | ANO / NE |  |
| Madlo pro fixaci pacienta při laterálních projekcích | Ano | ANO / NE |  |
| Bezdrátový digitální detektor |  |  |  |
| Detektor formátu | min. 43x35 cm | ANO / NE |  |
| Možností použití detektoru ve stole a jako volný detektor na lůžku | Ano | ANO / NE |  |
| Technologie detektoru CsI | Ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení snímku po expozicic | do 5 s | ANO / NE |  |
| Baterie pro detektor | min. 2 kusy | ANO / NE |  |
| Dobíječka baterií | Ano | ANO / NE |  |
| Rozlišení detektoru | 2330 x 2846 pixelů | ANO / NE |  |
| Velikost pixelu | 0,148 mm | ANO / NE |  |
| Hloubka pixelu | 16 bit | ANO / NE |  |
| Drátový digitální detektor |  |  |  |
| Formát detektoru | min. 43x43 cm s možností použití ve vertigrafu | ANO / NE |  |
| Technologie detektoru | Csl | ANO / NE |  |
| Zobrazení snímku | max. do 5 s po expozici | ANO / NE |  |
| Rozlišení | 2330 x 2846 pixe. pixelů | ANO / NE |  |
| Velikost pixelu | 0,148 mm | ANO / NE |  |
| Hloubka pixelu | 16 bit | ANO / NE |  |
| Akviziční konzole |  |  |  |
| Integrované ovládání celého systému pomocí jedné konzole (zadavatel nepřipouští dodávku analogového rtg přístroje s doplněným systémem digitalizace) | ano | ANO / NE |  |
| Operační systém | WINDOWS 10 s možností upgrade na WINDOWS 11 | ANO / NE |  |
| Dotyková obrazovka | úhlopříčka min. 19“ | ANO / NE |  |
| Lokální databáze | min. pro 1000 snímkovaných pacientů | ANO / NE |  |
| Kompatibilita s DICOM Modality Worklist, Storage, Storage Commitment, MPPS, structured Reporting, vč. dokumentace tohoto napojení | ano | ANO / NE |  |
| Manuální zadávání údajů pacienta | ano | ANO / NE |  |
| Funkce pro úpravu snímků - zvýraznění hran, inverze obrazu a rotace, optimalizace jasu a kontrastu, zoom, výřez snímku, anotace | amo | ANO / NE |  |
| Automatický přenos expozičních parametrů do PACS systému | ano | ANO / NE |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Rozvaděč pro připojení RTG přístroje, pokud nelze využít stávající | ano | ANO / NE |  |
| Kotevní prvky, konstrukce, podlahové kanálky a další prvky nutné pro instalaci nabízeného rtg přístroje | ano | ANO / NE |  |
| Technologický projekt | ano | ANO / NE |  |

| Ultrazvuk Gynekologie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Sonografický diagnostický přístroj prémiové kategorie | ano | ANO / NE |  |
| Přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu do 20 sekund ze sleep modu | ano | ANO / NE |  |
| Poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná | min. v rozmezí +/-90° | ANO / NE |  |
| Nastavitelná poloha obslužného pultu | min. v rozmezí +/-180° | ANO / NE |  |
| Mobilní přístroj s váhou bez periferií | do 105 kg | ANO / NE |  |
| Printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje | ano | ANO / NE |  |
| Min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., | ano | ANO / NE |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie), | ano | ANO / NE |  |
| Dynamický rozsah min. 280 dB, | ano | ANO / NE |  |
| 4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu | ano | ANO / NE |  |
| Sondové konektory typu pinless, | ano | ANO / NE |  |
| Full HD plochý monitor (rozlišení 1920x1080) s úhlopříčkou minimálně 24“ a maximální velikostí zobrazované výseče větší jak 20x30 cm | ano | ANO / NE |  |
| Přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu, | ano | ANO / NE |  |
| DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist, structured Reporting, vč. dokumentace tohoto napojení | ano | ANO / NE |  |
| Display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru, | ano | ANO / NE |  |
| Připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi, | ano | ANO / NE |  |
| Přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje | ano | ANO / NE |  |
| B/W printer s digitálním vstupem. | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení a další technologie : |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích, | ano | ANO / NE |  |
| B-mode na harmonických frekvencích | ano | ANO / NE |  |
| CW doppler, | ano | ANO / NE |  |
| PW TDI a color TDI, | ano | ANO / NE |  |
| PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz | ano | ANO / NE |  |
| Barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz, | ano | ANO / NE |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), | ano | ANO / NE |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí, | ano | ANO / NE |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení, | ano | ANO / NE |  |
| Technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních, | ano | ANO / NE |  |
| Simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase, | ano | ANO / NE |  |
| Softwarové programové vybavení pro OB/Gyn vyšetření včetně sw pro 3D/4D zobrazení a sw pro biometrii plodu | ano | ANO / NE |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ano | ANO / NE |  |
| Úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje, | ano | ANO / NE |  |
| Manuální úprava LGC, | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání, | ano | ANO / NE |  |
| Měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano | ANO / NE |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | ano | ANO / NE |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti, | ano | ANO / NE |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení, | ano | ANO / NE |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu | ano | ANO / NE |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení), | ano | ANO / NE |  |
| Automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním, | ano | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |  |
| 2D/3D konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 2-9 MHz,, 2D/3D, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler, min. 190 elementú, pozorovací úhel min. 100°, FOF min. 100°x 80° | ano | ANO / NE |  |
| Vaginální sonda, min. frekvenční rozsah 3-10 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, 2D, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler, min. 128 elementů, pozorovací úhel min. 163° | ano | ANO / NE |  |
| možnost budopucího rozšíření o 2D/3D matrixovou konvexní sonda pro skenování srdce plodu, min. frekvenční rozsah 1-6 MHz,, 2D/3D, M-mód, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler, min. 9000 elementú, pozorovací úhel min. 100°, FOF min. 90°x 90° | ano | ANO / NE |  |

| Ultrazvuk ARO – 2 kusy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| přenosný diagnostický přístroj high-end kategorie | ano | ANO / NE |  |
| váha přístroje včetně baterie | max. 8 kg | ANO / NE |  |
| displej s vysokým rozlišením | min. 15" | ANO / NE |  |
| kapacita | min. 500 GB | ANO / NE |  |
| standardní klávesnice | ano | ANO / NE |  |
| transportní polohovatelný vozík s nastavením výšky min 90 – 105 cm, s adaptérem pro připojení min. 3 sond | ano | ANO / NE |  |
| přístroj umožňující rychlý start | do 38 s | ANO / NE |  |
| minimálně dva USB poerty v těle přístroje | ano | ANO / NE |  |
| Dicom 3.0 rozhraní pro připojení do NIS, structured Reporting, vč. dokumentace tohoto napojení | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení a další technologie: |  |  |  |
| B-mode | ano | ANO / NE |  |
| M-mode, Anatomical M-mode | ano | ANO / NE |  |
| PW a CW Doppler | ano | ANO / NE |  |
| Energetický a barevný Doppler | ano | ANO / NE |  |
| Harmonické zobrazení | ano | ANO / NE |  |
| Simultánní duplexní/triplexní zobrazování v reálném čase | ano | ANO / NE |  |
| uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení, | ano | ANO / NE |  |
| jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání | ano | ANO / NE |  |
| dynamický rozsah | min. 170 dB | ANO / NE |  |
| frekvenční rozsah | min. v rozmezí 1-15 MHz | ANO / NE |  |
| TGC, laterální gain ovládaný min. 8 mechanickými tlačítky | ano | ANO / NE |  |
| Export dat z přístroje v běžných formátech | ano | ANO / NE |  |
| kontinuální i jednorázová optimalizace obrazu | ano | ANO / NE |  |
| SW pro vizualizaci jehly | ano | ANO / NE |  |
| SW pro kardio, vaskulár, small parts, břicho, nervy | ano | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |  |
| sektorová sonda, frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz | ano | ANO / NE |  |
| konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler, | ano | ANO / NE |  |
| lineární sonda pro cévní aplikace min. frekvenční rozsah 3 – 12 MHz, PW, harmonické zobrazení, barevný a energetický doppler, | ano | ANO / NE |  |

| Ultrazvuk pro RDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| sonografický diagnostický přístroj nejvyšší kategorie pro diagnostické a kardiovaskulární vyšetření, | ano | ANO / NE |  |
| přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení | do 20 s | ANO / NE |  |
| poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +/-90°) poloha obslužného pultu | ano | ANO / NE |  |
| Váha mobilního přístroje s bez periferií | do 110 kg | ANO / NE |  |
| printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje, | ano | ANO / NE |  |
| dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., | min. 12" | ANO / NE |  |
| vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie), | ano | ANO / NE |  |
| maximální snímkovací frekvence | min. 2800 snímků/s | ANO / NE |  |
| dynamický rozsah | min. 300 dB | ANO / NE |  |
| frekvenční rozsah přístroje v rozsahu | min. 1-20 MHz | ANO / NE |  |
| 4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu, | ano | ANO / NE |  |
| sondové konektory typu pinless, | ano | ANO / NE |  |
| OLED monitor | min. 22" | ANO / NE |  |
| přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu, | ano | ANO / NE |  |
| přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: připojení do PACS a NIS nemocnice, structured Reporting, vč. dokumentace tohoto napojení | ano | ANO / NE |  |
| DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist | ano | ANO / NE |  |
| display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru, | ano | ANO / NE |  |
| připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi, | ano | ANO / NE |  |
| přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje, | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení a další technologie: |  |  |  |
| B-mode na základních frekvencích, | ano | ANO / NE |  |
| B-mode na harmonických frekvencích | ano | ANO / NE |  |
| CW doppler, | ano | ANO / NE |  |
| PW TDI a color TDI, | ano | ANO / NE |  |
| PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz | ano | ANO / NE |  |
| barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz, | ano | ANO / NE |  |
| barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), | ano | ANO / NE |  |
| funkce detekce velmi pomalých toků – technologie microflow imaging, superb micro-vascular imaging apod., | ano | ANO / NE |  |
| barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí, | ano | ANO / NE |  |
| úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení, | ano | ANO / NE |  |
| technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních, | ano | ANO / NE |  |
| simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase, | ano | ANO / NE |  |
| softwarové programové vybavení pro interní vyšetření | ano | ANO / NE |  |
| rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | ano | ANO / NE |  |
| úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje, | ano | ANO / NE |  |
| možnost manuální úpravy LGC, | ano | ANO / NE |  |
| možnost současného real-time zobrazení dvou nezávislých rovin pomocí sektorové a TEE sond | ano | ANO / NE |  |
| zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání, | ano | ANO / NE |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ano | ANO / NE |  |
| automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | ano | ANO / NE |  |
| zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti, | ano | ANO / NE |  |
| uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení, | ano | ANO / NE |  |
| rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky až 10 minut | ano | ANO / NE |  |
| rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu | ano | ANO / NE |  |
| jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení), | ano | ANO / NE |  |
| automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním, | ano | ANO / NE |  |
| SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové maticové sondy a TEE maticové sondy, SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, model LV, fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur, modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou, modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA, | ano | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |  |
| sonda: širokopásmová 2D/3D/4D sektorová sonda pro kardiologické aplikace a TCD, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, min. 3000 elementů, matrixová technologie elementů, 2D, Live 3D, HVR, one-beat, two-beat, four-beat, six-beat, Live 3D color,PW Doppler, CW, barevný Doppler, harmonické zobrazování, M-mód, anatomický M-mód, TDI M-mód, PW a color TDI, kontrast, FOV 90°, volume FOV 98 x 98 °, | ano | ANO / NE |  |
| sonda: širokopásmová lineární sonda pro cévní aplikace, frekvenční rozsah min. 3-12 MHz, PW Doppler, barevný Doppler, CPA, optimalizace obrazu, harmonické zobrazování, | ano | ANO / NE |  |
| sonda. širokopásmová sektorová sonda pro abdominální aplikace, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, monokrystalová technologie elementů, CPA, barevný Doppler, optimalizace obrazu, harmonické zobrazování. | ano | ANO / NE |  |

| Diagnostické monitory – 3 kusy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Rozlišení | 3 Megapixel | ANO / NE |  |
| Velikost | 21,3" | ANO / NE |  |
| High Brightness | ANO | ANO / NE |  |
| Technologie | LCD, 1200 cd/m2 1400 : 1 2048x1536 (1536x2048) 170° DVI-D, Display Port 13,6-bit, 12 241 odstínů šedé DICOM, | ANO / NE |  |
| Interní kalibrace pomocí Front senzoru | ano | ANO / NE |  |
| Atest pro diagnostiku ve zdravotnictví pro práci v dosahu pacienta | ano | ANO / NE |  |
| Grafická karta | ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)