Příloha č.12 materiálu k bodu č.    programu

Požadavky na EKG  -  nejvyšší třída – 2 ks

- 12-ti kanálové EKG, s minimálně 12 kanálovým zapisovačem. Simultánní 12-kanálový záznam až 10 minut a analýza pro cca 200 nálezů

- Možnost rozšíření systému o vyhodnocení 18 kanálů EKG (V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9) umožňující lépe zobrazit ST změny, detekovat ischemii

- Automatická detekce a záznam arytmií

- Konfigurovatelné zobrazení svodů na displeji

- Otočný a naklápěcí barevný LCD displej o velikosti uhlopříčky min. 15“, s dotykovým ovládáním a rozlišením minimálně 1024x768, s ovládacími klávesami přímo na displeji pro jednoduchou obsluhu, min. 4 nastavitelné dotykové klávesy rychlé volby

- Kontrola kontaktu elektrod, automatická analýza ekg, detekce kardiostimulátoru.

- Interní paměť na EKG soubory. Možnost ukládání souborů na vloženou paměťovou SD kartu.

- Vzorkovací frekvence min. 16000 vzorků/sec na záznam nebo analýzu

- Automatický i manuální záznam

- Umístění přístroje na pojízdný stojan, pohyblivý držák kabeláže, hmotnost samotného přístroje vč. baterie maximálně 11 kg

- Integrovaná baterie, doba provozu na baterii min. 30minut

- Integrovaná termotiskárna, šíře skládaného papíru minimálně 210 mm (A4), posun papíru rychlostí 5; 10; 12,5; 25; 50mm/s, tisk alespoň 15 kanálů současně

- Nastavení citlivosti alespoň 2,5; 5; 10; 20mm/mV,

- Filtry alespoň: AC 50/60 Hz, EMG filtr 25/35 Hz, High Cut Filter 75, 100, 150Hz.

- Obrazový průvodce EKG procedury, kontrola zapojení elektrod a návod a chybové hlášení na obrazovce

- Odolnost proti defibrilaci.

- Možnost přenosu dat pomocí LAN drátově i WLAN bezdrátově do PC.

- Současné zobrazení minulých EKG záznamů a komentářů lékaře při vyšetřování

- Schopnost přístroje rozšíření o: čtečka čárových kódů; čtečka magnetických karet.

Požadavky na EKG  -  vyšší třída    3 ks

- 12-ti kanálové EKG, s minimálně 12 kanálovým zapisovačem. Simultánní 12-kanálový záznam až 24s a analýzu pro cca 200 nálezů.

- Barevný naklápěcí podsvícený displej o velikosti alespoň 7“, zobrazení všech 12 svodů současně.

- Kontrola kontaktu elektrod, automatická analýza ekg, detekce kardiostimulátoru.

- Interní paměť na alespoň 400 ekg souborů. Až 3000 souborů na vloženou paměťovou SD kartu.

- Lehký malý přenosný přístroj s možností pro uchycení jednou rukou např. madlem, hmotnost samotného přístroje maximálně 5 kg

- Integrovaná baterie, doba provozu na baterii min. 30minut

- Integrovaná alfanumerická klávesnice pro zadávání dat, těsná proti zatečení tekutin

- Integrovaná termotiskárna, šíře skládaného papíru minimálně 210 mm, posun papíru rychlostí 5, 10, 12.5, 25, 50mm/s

- Nastavení citlivosti alespoň 5, 10, 20mm/mV, filtry AC 50/60 Hz, EMG filtr 25/35 Hz, High Cut Filter 75, 100, 150Hz.

- Odolnost proti defibrilaci.

- Možnost přenosu dat pomocí LAN drátově i bezdrátově do PC.

- Možnost záznamu bez tisku a následné analýzy a tisku z počítače

- Volitelně možnost přenosu dat pomocí SD karty.

- Volitelně databázový systém pro archivaci a zpracování EKG záznamů.

- Možnost rozšíření systému o vyhodnocení 18 kanálů EKG umožňující lépe zobrazit ST změny

- Schopnost přístroje rozšíření o: čtečka čárových kódů; čtečka magnetických karet.

- Pojízdný stojan (vozík), pohyblivý držák kabelů (rameno)