# Příloha č.13 materiálu k bodu č.    programu

# MONITORING PACIENTSKÝ – Urgentní příjem (4ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1x centrální stanice)

Pacientský monitor s transportním modulem – 4ks

Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na Urgentních příjmech, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 12“ s rozlišením min. 1280x800, možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši, možnost čtečky čárových kódů

Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG

Programové vybavení monitoru - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka; možnost budoucího rozšíření sw o analýzu až 18-ti kanálového EKG

Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních

Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty

Odolnost proti defibrilačnímu výboji

Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV

Možnost zabudovaného zapisovače

Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.

Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 6kg

Ovládání monitoru i návod v českém jazyce

### Parametry multiparametrického transportního modulu (4ks):

Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP; CO; CO2; BIS; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO

Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin

Modul musí být použitelný také ve stávajících monitorech používaných na oddělení ARO nemocnice TGM Hodonín

### Příslušenství ke každému monitoru:

NiBP hadice – dvouhadicová metoda měření

NiBP manžeta - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem

Teplotní sonda kožní

### Příslušenství společné k celé dodávce:

2ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream pro ventilované pacienty

1ks - Propojovací kabel k měření IBP

2ks - Ušní SpO2 čidlo na opakované použití

Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu shodný s již používaným příslušenstvím v nemocnici TGM Hodonín

- Centrální stanice Urgentní příjem – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 4 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 16 pacientů současně

- Barevný display LCD min. 24“ s možností rozšíření o druhý display

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí vč. jejich transportních modulů na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 pro komunikaci se stávajícím nemocničním informačním systémem (NIS)

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory

- Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní

- Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS

# MONITORING PACIENTSKÝ – Chirurgická JIP  (7ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1x centrální stanice)

Pacientský monitor s transportním modulem – 7ks

Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na Urgentních příjmech, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 12“ s rozlišením min. 1280x800, možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši, možnost čtečky čárových kódů

Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG

Programové vybavení monitoru - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka; možnost budoucího rozšíření sw o analýzu až 18-ti kanálového EKG

Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních

Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty

Odolnost proti defibrilačnímu výboji

Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV

Možnost zabudovaného zapisovače

Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.

Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 6kg

Ovládání monitoru i návod v českém jazyce

### Parametry multiparametrického transportního modulu (7ks):

Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP; CO; CO2; BIS; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO

Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin

Modul musí být použitelný také ve stávajících monitorech používaných na oddělení ARO nemocnice TGM Hodonín

### Příslušenství ke každému monitoru:

NiBP hadice – dvouhadicová metoda měření

NiBP manžeta - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem

Teplotní sonda kožní

### Příslušenství společné k celé dodávce:

1ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream pro ventilované pacienty

1ks - Propojovací kabel k měření IBP

2ks - Ušní SpO2 čidlo na opakované použití

Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu shodný s již používaným příslušenstvím v nemocnici TGM Hodonín

- Centrální stanice pro CHIR-JIP – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 7 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 16 pacientů současně

- Barevný display LCD min. 24“ s možností rozšíření o druhý display

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí vč. jejich transportních modulů na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 pro komunikaci se stávajícím nemocničním informačním systémem (NIS)

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory

- Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní

- Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS

# MONITORING PACIENTSKÝ – NIP (5ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1x centrální stanice)

Pacientský monitor s transportním modulem – 5ks

Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na Urgentních příjmech, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 12“ s rozlišením min. 1280x800, možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši, možnost čtečky čárových kódů

Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG

Programové vybavení monitoru - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka; možnost budoucího rozšíření sw o analýzu až 18-ti kanálového EKG

Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních

Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty

Odolnost proti defibrilačnímu výboji

Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV

Možnost zabudovaného zapisovače

Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.

Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 6kg

Ovládání monitoru i návod v českém jazyce

### Parametry multiparametrického transportního modulu (5ks):

Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP; CO; CO2; BIS; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO

Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin

Modul musí být použitelný také ve stávajících monitorech používaných na oddělení ARO nemocnice TGM Hodonín

### Příslušenství ke každému monitoru:

NiBP hadice – dvouhadicová metoda měření

NiBP manžeta - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem

### Příslušenství společné k celé dodávce:

2ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream pro ventilované pacienty

2ks - Propojovací kabel k měření IBP

2ks - Ušní SpO2 čidlo na opakované použití

2ks - Teplotní sonda kožní

Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu shodný s již používaným příslušenstvím v nemocnici TGM Hodonín

- Centrální stanice pro NIP – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 5 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 16 pacientů současně

- Barevný display LCD min. 24“ s možností rozšíření o druhý display

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí vč. jejich transportních modulů na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 pro komunikaci se stávajícím nemocničním informačním systémem (NIS)

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory

- Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní

- Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS

# MONITORING PACIENTSKÝ – Interní JIP (12ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1x centrální stanice)

Pacientský monitor s transportním modulem – 12ks

Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na Urgentních příjmech, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 12“ s rozlišením min. 1280x800, možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů

Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši, možnost čtečky čárových kódů

Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG

Programové vybavení monitoru - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka; možnost budoucího rozšíření sw o analýzu až 18-ti kanálového EKG

Vizuální alarm minimálně ve třech úrovních

Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty

Odolnost proti defibrilačnímu výboji

Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV

Možnost zabudovaného zapisovače

Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.

Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 6kg

Ovládání monitoru i návod v českém jazyce

### Parametry multiparametrického transportního modulu (12ks):

Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP; CO; CO2; BIS; 2x teplota; možnost měření neinvazivního CCO

Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin

Modul musí být použitelný také ve stávajících monitorech používaných na oddělení ARO nemocnice TGM Hodonín

### Příslušenství ke každému monitoru:

NiBP hadice – dvouhadicová metoda měření

NiBP manžeta - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem

### Příslušenství společné k celé dodávce:

3ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream pro ventilované pacienty

3ks - Propojovací kabel k měření IBP

3ks - Ušní SpO2 čidlo na opakované použití

3ks - Teplotní sonda kožní

Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu shodný s již používaným příslušenstvím v nemocnici TGM Hodonín

- Centrální stanice INT – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 22 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory (celkem 12ks

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 32 pacientů současně

- Barevný display LCD min. 24“  1ks

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí vč. jejich transportních modulů na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 pro komunikaci se stávajícím nemocničním informačním systémem (NIS)

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory

- Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní

- Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS