Příloha č.14 materiálu k bodu č.    programu

Technické parametry monitorovacího systému

Telemetrický monitor 10x

- Pacientská telemetrická jednotka s přenosem na centrální stanici s vlastním displejem sloužící pro monitoraci jak pomocí telemetrického systému, tak samostatně (transport v rámci nemocnice)

- 10x Monitorace EKG, 12-ti svodové derivované EKG z 5 nebo 6 elektrod, SW v ČJ

- Barevný dotykový displej 2,5“-3,0“ s automatickým úsporným režimem

- Práce na vyjímatelné akumulátory, záložně práce na AA baterie

- V dodávce 21 akumulátorů (ne dobíjecí AA baterie) a dobíjecí stanice pro minimálně 9 pacientských jednotek,

- Zobrazení stavu baterie na jednotce i na centrální stanici

- Zobrazení alespoň dvou křivek v reálném čase a dalších numerických hodnot

- Snadné a rychlé zapnutí displeje pro zobrazení pacientských hodnot

- Možnost konfigurace obrazovky

- Možnost změny orientace obrazovky pro snadné klinické hodnocení.

- Vodotěsný (až IPX7) a schopny odolávat náhodnému ponoření do vody, sprchování a čištění.

- Při opuštění dosahu telemetrické sítě přejde jednotka do funkce transportního monitoru včetně jeho ovládání

- Automatické spojení s telemetrickým systémem po přiblížení do jeho dosahu (například po vnitro-nemocničním přesunu či transportu)

- Spotřební materiál: 10x EKG kabel,

Rozšíření CENTRÁLNÍ STANICE

- Dvou-obrazovkové zobrazení – 2x27“ main display na stůl k centrální stanici

- Připojení stávajících 14 pacientů JIP a 10 pacientů telemetricky monitorovaných – rozšířitelná minimálně na 32

- Režim současného zobrazení všech monitorů

- V detailním režimu musí zobrazit všechny data vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a musí umět dálkové nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby, atd…).

- V přehledovém režimu musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a také automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (minimálně vypnutý lůžkový monitor, režim standby).

- V přehledovém režimu zobrazení v pacientském sektoru ST mapování a Trendy

- Zobrazení, prohlížení, vyhodnocení a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů (tisk i z připojených monitorů)

- Paměť na pacientská data až 7 dnů (včetně plného rozkrytí minimálně 8křivek)

- Musí mít možnost – funkci WEB přístupu k pacientským hodnotám pomocí internetového prohlížeče

- Musí mít možnost – mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu (minimálně na OS Android, IOS)

- Musí mít možnost rozšíření o mobilní distribuovaný alarm – vizuální a zvukové oznámení o klinických a informačních událostech na OS Android, IOS

- Export pacientských dat ve standardním protokolu HL7

- Orientační lokalizace telemetrických jednotek

- Překládání pacientů s jejich historií (monitorovaná data) v rámci Interního oddělení a JIP

- Laserová – LAN tiskárna, UPS

# TELEMETRICKÝ SYSTÉM – Interní JIP

Telemetrická transportní jednotka 8 Ks

Bezdrátový monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta pro všechny skupiny pacientů

Telemetrická jednotka (vysílač) určena k přenosu společně s pohybujícím se pacientem

Uchycení na popruh kolem krku

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 3“,

Ovládání pomocí dotykové obrazovky

Zobrazení nejméně 3 křivek současně – min. EKG, SpO2, respirace

Zobrazení nejméně 4 monitorovaných číselných hodnot současně

Programové vybavení vysílače - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie s min. 700 záznamů; vyhodnocení ST úseku; plný záznam tzv. full disclosure min. 1 hod.; tabulkové trendy min. 1 hod.

Vizuální alarm ve více úrovních, registr alarmů pro alespoň 1000 událostí

Provoz na alkalické nebo NiMH baterie typu AA, popř. dobíjecí akumulátory typu AA

Plná komunikace s centrální stanicí, uvedenou níže.

### Monitorované parametry:

Alespoň: 6 svodové EKG; respirace; SpO2; tepová frekvence, srdeční frekvence

### Příslušenství ke každému monitoru:

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití, použitelné také u stávajících monitorů vitálních funkcí výrobce Nihon Kohden v nemocnici TGM Hodonín

Telemetrická transportní jednotka vč. NiBP – 2 ks

Bezdrátový monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta pro všechny skupiny pacientů

Telemetrická jednotka (vysílač) určena k přenosu společně s pohybujícím se pacientem

Uchycení na popruh kolem krku

Displej LCD barevný o velikosti minimálně 3“

Ovládání pomocí dotykové obrazovky

Zobrazení nejméně 3 křivek současně – min. EKG, SpO2, respirace

Zobrazení nejméně 4 monitorovaných číselných hodnot současně

Programové vybavení vysílače - zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie s min. 700 záznamů; vyhodnocení ST úseku; plný záznam tzv. full disclosure min. 1 hod.; tabulkové trendy min. 1 hod; trend NiBP min. 100 záznamů

Vizuální alarm ve více úrovních, registr alarmů pro alespoň 1000 událostí

Provoz na alkalické nebo NiMH baterie typu AA, popř. dobíjecí akumulátory typu AA

Plná komunikace s centrální stanicí, uvedenou níže

### Monitorované parametry:

Alespoň: 6 svodové EKG; respirace; SpO2; tepová frekvence, srdeční frekvence

NiBP

### Příslušenství ke každému monitoru:

Manžeta NIBP - 2ks různých velikostí

EKG kabel 3-svodový

Prstové SpO2 čidlo na opakované použití, použitelné také u stávajících monitorů vitálních funkcí výrobce Nihon Kohden v nemocnici TGM Hodonín

- Minimální rozsah pokrytí signálem :

-	Oddělení Interna B ženy, interna A muži ,  lůžkový trakt nemocnice

- Centrální stanice INT – 1ks

- Centrální stanice pro současné zobrazení min. 10 pacientů, komunikace s výše uvedenými vysílači

- Operační systém Windows 10 a vyšší

- Možnost rozšíření zobrazení minimálně na 40 pacientů současně

- Barevný display LCD o velikosti min. 24“

- Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta z výše uvedených monitorů vitálních funkcí (vysílačů) na centrále

- Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu

- Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině

- Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů

- Volba alarmů a jejich různých úrovní, vč. uživatelského konfigurování centrály

- Eliminace falešných alarmů

- Laserová síťová tiskárna

- Záložní zdroj UPS