## Úvod
Veřejná zakázka na dodávky
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště - II
SPECIFIKACE
Dokument označený jako „SPECIFIKACE“ je součástí zadávací dokumentace a obsahuje podrobnou specifikaci předmětu plnění pro všechny části VZ
Ustanovení společná pro všechny části veřejné zakázky:
1) Nabídková cena každé části VZ (pořizovací náklady) musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na dodání přístroje, jeho dopravu do místa instalace, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluh, předání dokladové části a provádění záručního servisu (podrobně ve smlouvě)
2) U všech částí VZ bude dodavatel poskytovat bezplatný záruční servis a opravy po dobu záruční doby.
3) U částí 1 VZ bude dodavatel poskytovat full servis podle smlouvy II.
3) U částí 2 a 3 VZ stanoví účastník podmínky pro sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby. Tyto údaje doplní dodavatel do smlouvy I.
4) U všech částí VZ předloží dodavatel v nabídce vyplněné tabulky, které jsou součástí této SPECIFIKACE.
5) Pořizovací náklady, náklady za full servis ani jednotkové ceny pro sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby nelze oceňovat nulovými položkami nebo položkami pod hranicí ekonomicky nutných nákladů (vyjma ceny za výjezd – viz odst. 13.4.14 Zadávacích podmínek).
6) Pořizované přístroje jsou zdravotnickými prostředky a jako takové vyžadují registraci zdravotnického prostředku na SÚKL. Dodavatel přiloží u každého přístroje registraci zdravotnického prostředku na SÚKL nebo alespoň notifikaci podanou na SÚKL s uvedením přiděleného čísla žádosti - viz odst. 13.8.10. Zadávacích podmínek.

## část 1
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště - II
část 1 VZ: Mamograf pro screening
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: Mamograf pro screening Přístroj musí pokrýt celé spektrum požadavků RDG diagnostiky prsou včetně screeningových vyšetření
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Gantry
1 | Vzdálenost ohnisko – detektor SID min. 60 cm | min. 60 cm |  | mandatorní požadavek
2 | Motorizovaný rozsahu vertikálního pohybu | min. 65 cm (cca 75-140cm nad podlahou) |  | mandatorní požadavek
3 | Rozsah motorizovaného otáčení | min. +/- 135 st. |  | mandatorní požadavek
4 | Automatická nastavení otočení gantry do uživatelsky předdefinovaných pozic | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | Digitální Indikace úhlu rotace | ANO |  | mandatorní požadavek
6 | Motorizovaná automatická i manuální komprese s digitální indikací kompresní síly | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | Maximální síla komprese | min. do 175 N |  | mandatorní požadavek
8 | Indikace komprimované tloušťky prsu | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Automatická i manuální dekomprese po ukončení expozice | ANO |  | mandatorní požadavek
10 | Automatický, motorický stranový posun kompresní lopatky, pro MLO projekce | ANO/NE |  | hodnotící požadavek | ANO je lepší | váha sub. 32%
11 | Systém pro mechanické zvětšení snímku – požadované stupňě zvětšení | min. 1,5 a 1,8 |  | mandatorní požadavek
12 | Pár nožních spínačů pro ovládání komprese a vertikálního pohybu | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | Obličejový štít nezávyslý na pohybu rentgenky | ANO |  | mandatorní požadavek
VF Generátor
14 | Vysokofrekvenční generátor o výkonu | min. 5 kW |  | mandatorní požadavek
15 | Rozsah volitelného expozičního napětí | min. 23-35 kV |  | mandatorní požadavek
16 | Rozsah volitelného expozičního proudu | min. 5-500 mA |  | mandatorní požadavek
17 | Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | ANO |  | mandatorní požadavek
18 | Systém řízení dávky (AEC) na základě vícebodového nebo celoplošného měření a hodnocení dávky minimálně na základě tloušťky prsu (míry komprese) a denzity tkáně | ANO |  | mandatorní požadavek
19 | Expoziční automat – nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | ANO |  | mandatorní požadavek
Rentgenka a kolomátor
20 | Výkonný zářič s vysokoobrátkovou anodou | min. 8.800 ot/min |  | mandatorní požadavek
21 | Dvě ohniska o velikosti: | ANO |  | mandatorní požadavek
| - malé ohnisko | max. 0.1x0.1 mm |  | mandatorní požadavek
| - velké ohnisko | max. 0.3 x 0.3 mm |  | mandatorní požadavek
22 | Tepelná kapacita anody | min. 160 kHU |  | mandatorní požadavek
23 | Tři motorizované filtry v kombinaci těchto materiálů Ag, Rh , Mo, Al.. | min. 3 |  | mandatorní požadavek
24 | Automatická i manuální kolimace | ANO |  | mandatorní požadavek
25 | Světelné zaměření pole bez ozáření | ANO |  | mandatorní požadavek
26 | Zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | ANO |  | mandatorní požadavek
Plně digitální detektor
27 | Technologie pro přímou konverzi signálu (materiál amorfní Se) nebo nepřímou konverzi signálu (CsI) | Přímá (= ANO)/ Nepřímá (= NE) |  | hodnotící požadavek | Přímá je lepší | váha sub. 32%
28 | Velikost aktivní plochy | min. 23x29cm |  | mandatorní požadavek
29 | Velikost pixelu | maximálně 100 μm |  | hodnotící požadavek | Čím menší, tím lepší | váha sub. 12%
30 | Hloubka obrazu | min. 14 bit. |  | mandatorní požadavek
Tomosyntéza
31 | Tomosyntéza integrovaná v přístroji | ANO |  | mandatorní požadavek
32 | Úhel skenování 15 st. | min.15 stupňů |  | mandatorní požadavek
33 | Automatické odstranění mřížky pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | Ano |  | mandatorní požadavek
34 | Počet projekcí 15 | min. 15 projekcí |  | mandatorní požadavek
35 | SW pro zobrazení syntetických snímků | ANO |  | mandatorní požadavek
36 | Doba snímkování při tomosyntéze max. do 5 s | 5 sek. |  | mandatorní požadavek
37 | Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | ANO |  | mandatorní požadavek
Akviziční systém
38 | Typický čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice | max. 10 s |  | mandatorní požadavek
39 | Typický čas mezi dvěma expozicemi | max. 30 s |  | mandatorní požadavek
40 | Kapacita pro interní uložení | min. 9000 snímků |  | mandatorní požadavek
41 | LCD medicínský diagnostický monitor: | ANO |  | mandatorní požadavek
| - s úhlopříčkou | min. 21" |  | mandatorní požadavek
| - s rozlišením | min 2 MPx |  | mandatorní požadavek
42 | Samostatný speciální SW pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | ANO |  | mandatorní požadavek
43 | SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | ANO |  | mandatorní požadavek
44 | DICOM 3.0 – Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | ANO |  | mandatorní požadavek
45 | Vypalování snímků na CD/DVD média v DICOM formátu | ANO |  | mandatorní požadavek
46 | Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent | min. 0.3 mm Pb |  | mandatorní požadavek
47 | Záložní zdroj | min. 700VA |  | mandatorní požadavek
48 | Kompletní sada pro testy stálosti vč. fantomů a integrovaného SW | ANO |  | mandatorní požadavek
Diagnostická stanice
49 | Vyhodnocovací systém formou portálového řešení, se dvěma plovoucími licencemi mamografického prohlížeče a serverovou komponentou instalovanou na dodané mamografické stanici, nebo na serveru, který potom musí být součástí dodávky | ANO |  | mandatorní požadavek
| SW pro zpracování obrazů získaných pomocí tomosyntézy | ANO |  | mandatorní požadavek
50 | Základní nástroje pro popis snímků -windowing, zvětšení, lupa, anotace snímků ,měření, inverze obrazu, | ANO |  | mandatorní požadavek
51 | Možnost popisu přímo v diagnostickém software s odesláním ve formě Dicom Structured Report, včetně přednastavených textů ( v českém jazyce) | ANO |  | mandatorní požadavek
52 | Automatické výškové zarovnání jednotlivých projekcí pro účely porovnávání | ANO |  | mandatorní požadavek
53 | Automatická detekce okraje prsu a zvětšení snímku podle zvolené pracovní plochy | ANO |  | mandatorní požadavek
54 | Možnost nastavení vlastních prohlížecích protokolů podle přihlášeného uživatele | ANO |  | mandatorní požadavek
55 | Automatické načtení předchozích snímků pacientky | ANO |  | mandatorní požadavek
56 | Dicom 3.0 komunikace: | ANO |  | mandatorní požadavek
57 | Možnost načtení DICOM snímků z ostatních zobrazovacích modalit | ANO |  | mandatorní požadavek
58 | Možnost provozování software 3. stran na shodné stanici( diagnostické stanici), včetně možnosti provozování klinického informačního systému (KIS) zadavatele a antivirového systému zadavatele | ANO |  | mandatorní požadavek
59 | Integrace s KIS zadavatele min. v rozsahu automatického otevření studie parametrizovaným voláním ze systému KIS - přiložte v rámci nabídky popis integrace včetně parametrů příkazu | ANO |  | mandatorní požadavek
60 | Možnost rozšířit o modul HL7 za účelem synchronizace databáze pacientů (zprávy ADT) | ANO |  | Volitelná položka
61 | Integrace se systémem ePACS pro odesílání snímků na další pracoviště | ANO |  | mandatorní požadavek
62 | Mamografická vyhodnocovací stanice: | ANO
63 | Výkonný PC s RAM min. 16 GB, kapacitou HDD min. 4 TB, CD/DVD RW mechanikou a síťovým interface 100/1000 Mbit/s, OS Windows 10 Pro CZ nebo novější | ANO |  | mandatorní požadavek
64 | Dva medicínské diagnostické vysokokontrastní LCD monitory s rozlišením 5Mpx, úhlopříčkou 21“ a svítivostí min. 2500 cd/m² | ANO |  | mandatorní požadavek
65 | Programovatelná klávesnice pro mamografii | ANO |  | mandatorní požadavek
66 | Myš s výbavou tlačítky, která odpovídá požadavkům efektivní práce při zpracování mamografických studií | ANO |  | mandatorní požadavek
67 | Záložní zdroj | min.1000 VA |  | mandatorní požadavek
68 | Připojení do PACS infrastruktůry nemocnice | ANO |  | mandatorní požadavek
Příslušenství
69 | Transparentní ploché lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | ANO |  | mandatorní požadavek
| - pro malá prsa - rozměr | cca. 19cm x 24 cm (+/- 1cm) |  | mandatorní požadavek
| - pro velká prsa - rozměr | cca. 24cm x 29 cm (+/- 1cm) |  | mandatorní požadavek
70 | Transparentní kompresní lopatky, určené k základním screeningovým a diagnostickým vyšetřením pro malá a velká prsa, s anatomickým tvarováním styčné kompresní plochy lopatek s anatomií prsu. Anatomicky tvarovaná kompresní plocha je taková, kdy její kompresní plocha netvoří rovinu, je zakřivená (tvoří oblouk) kolem snímkované anatomie. | ANO/NE |  | hodnotící požadavek | ANO je lepší | váha sub. 24%
| - pro malá prsa - rozměr | cca. 19cm x 24 cm (+/- 1cm) |  | mandatorní požadavek
| - pro velká prsa - rozměr | cca. 24cm x 29 cm (+/- 1cm) |  | mandatorní požadavek
71 | Kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | ANO |  | mandatorní požadavek
72 | Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením | ANO |  | mandatorní požadavek
73 | Všecny lopatky musí být schopny provádět snímkování jak s centrací loatky tak i s pravostranným, nebo levostranným vyosením lopatky k ose rentgenového svazku. | ANO |  | mandatorní požadavek
74 | Podpěra prsu pro snímky se zvětšením podle požadavku výše | ANO |  | mandatorní požadavek
Další požadavky
75 | Mamografický přístroj musí být rozšiřitelný o možnost funkcí vyšetření s kontrastní látkou, bez nutnosti doplnění hardvare počítačové části systému, systém musí být takovým hardware již vybaven, rozšíření se musí týkat pouze doplnění software | ANO |  | mandatorní požadavek
76 | Možnost rozšíření konfigurace přístroje o funkce stereotaktického vyšetření 2D i 3D (s tomosyntézou), včetně hardware stereotaktické jednotky. Přístroj musí být schopen tento požadavek plnit formou upgrade nabídnutého mamografického přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
Instalační požadavky
77 | Provedení deinstalace stávající technologie mamografického přístroje MicroDose Si, včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci | ANO |  | mandatorní požadavek
78 | Provedení všech stavebních úprav, které jsou potřebné k dosažení správné instalace, umístění, funkčností přístroje a funkčnosti mamografického pracoviště (změna dispozice, bourací práce, oprava stěn, statické zajištění podlah, atd.) Musí rovněž zahrnovat podle potřeby dodání včetně instalace, kabelových kanálů a kotvících komponentů které jsou potřebné pro správnou instalaci všech prvků nového přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
79 | dodání a instalace nové antistatické podlahy do vyšetřovny | ANO |  | mandatorní požadavek
80 | v případě potřeby dodání a instalace chladící jednotky pro mamografický přístroj | ANO |  | mandatorní požadavek
81 | dodání a instalace, případné přezbrojení elektrického rozvaděče pro připojení přístroje | ANO |  | mandatorní požadavek
82 | v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvodny k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění (přívod z rozvodny do sdruženého rozvaděče na rtg oddělení pro pracoviště mamografu a pracoviště CT je 3x95+70 mm CYKY, jištění 200 A; ze sdruženého rozvaděče k rozvaděči pro přístroj je kabel 4x35 CYKY, jištění 100 A ) | ANO |  | mandatorní požadavek
83 | technologický projekt | ANO |  | mandatorní požadavek
84 | Provedení instalace v místě určení, ověření funkčnosti přístroje a požadovaných funkcí. | ANO |  | mandatorní požadavek
85 | Předání přístroje odpovědné osobě včetně předávacího protokolu. | ANO |  | mandatorní požadavek
86 | Proškolení personálu uživatele oprávněnou osobou, platí jak pro mamografický přístroj, tak i pro vyhodnocovací stanici | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění
87 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech ( to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
88 | Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech ( to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu ( doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 72 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 2
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště - II
část 2 VZ: MR kompatibilní ventilátor
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: MR kompatibilní ventilátor Přístroj musí pokrýt celé spektrum podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Ventilátor MR kompatibilní
1 | počet kusů | 1 |  | mandatorní požadavek
2 | Pohon ventilátoru – kyslík nebo stlačený lékařský vzduch | min. 280 – 600 kPa |  | mandatorní požadavek
3 | Dechový objem | min. rozsah od 15 do 3000 ml |  | mandatorní požadavek
4 | Poměr I:E: | 1:1,5 |  | mandatorní požadavek
5 | Frekvence | min. 5–70 bpm |  | mandatorní požadavek
6 | Rozsah flow kyslíku | min. 0–35 l/min. |  | mandatorní požadavek
7 | PEEP: Nastavitelné | min. rozsah od 0 do 20 cmH20 |  | mandatorní požadavek
8 | Inspirační pauza: Automatické nastavení v režimu PSV | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Limit tlaku: Nastavitelné | min. rozsah od 0 do 50 cmH2O |  | mandatorní požadavek
10 | FiO2 | 100% nebo 50% |  | mandatorní požadavek
11 | Tlaková ventilace: Nastavitelné | min. rozsah od 0 (SPONT.) do 50 cmH2O |  | mandatorní požadavek
12 | Alarmy: Stav baterie / Nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách / Apnoe / Plyn / Porucha napájení Baterie pro napájení sytému alarmu 3,6 V lithium ion baterie | ANO |  | mandatorní požadavek
13 | Kompatibilita v MR prostředí min. 1,5 Tesla do 200 Gauss | ANO |  | mandatorní požadavek
14 | Jednorázový pacientský okruh z PVC s výdechovým ventilem – Průtokový senzor (na jedno použití) | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční zajištění
15 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky (doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek

## část 3
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště - II
část 3 VZ: MR kompatibilní měření SpO2
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
Základní požadavky na zařízení: MR kompatibilní měření SpO2 Přístroj musí pokrýt celé spektrum podle požadavků níže
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Monitorovací systém MR kompatibilní
1 | počet kusů | 1 |  | mandatorní požadavek
2 | K monitoraci životních funkcí pacientů při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) | ANO |  | mandatorní požadavek
3 | Kompatibilita v MR prostředí min. 1,5 Tesla do 1.500 Gauss | ANO |  | mandatorní požadavek
4 | Bezdrátový EKG a SpO2 modul | ANO |  | mandatorní požadavek
5 | Bezdrátové moduly s dobíjecími akumulátory - s kapacitou min 8 hodin | ANO |  | mandatorní požadavek
6 | Možnost měření krevního tlaku (NIBP) | ANO |  | mandatorní požadavek
7 | Dynamická vizualizace vývoje trendů | ANO |  | mandatorní požadavek
8 | Doba provozu na baterie min 6 hod. | ANO |  | mandatorní požadavek
9 | Včetně vzdáleného displeje s bezdrátovou komunikací | ANO |  | mandatorní požadavek
10 | Monitorace intenzity magnetického pole | ANO |  | mandatorní požadavek
Požadavky na záruční zajištění
11 | Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech musí zahrnovat BTK, preventivní prohlídky stanovené výrobcem a náklady související se zajištěním záruky (doprave osob, transport dílů, ubytování atd.) | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek