TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – vybavení centrální sterilizace“

druhá část veřejné zakázky

mycí a dezinfekční prokládací automaty vč. příslušenství,

s celkovou kapacitou 36 DIN sít

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| mycí a dezinfekční prokládací automaty, s celkovou kapacitou 36 DIN sít, 2 - 3 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - dvoudvéřové, prokládací provedení s otevíráním dveří výklopem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - certifikace dle normy EN ISO 15883-1, s ohřevem elektro | ANO / NE |  |  |  |  |
| - celoskleněné dveře s dvojitým sklem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - snadná instalace přístrojů vedle sebe, servis možný pouze z čisté a nečisté strany | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější povrch; nerezová ocel 1.4301 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - k dispozici je montážní prostor – šířka 1950 mm. Dodavatel zajistí kompletní, potřebnou stavební připravenost k montáži na vlastní náklady. | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ergonomická výška vkládání koše 800 - 900 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezová odstřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - elektrický bezpečnostní zámek dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dveře během mycího cyklu blokované | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přípojka Ethernet a přípojka USB | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 3 membránová vestavěná dávkovací čerpadla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kontrola dávkování měřením objemu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvě výkonná oběhová čerpadla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezové opláštění sušícího agregátu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení teploty až na 93°C | ANO / NE |  |  |  |  |
| - barevný dotykový displej 7‘‘ na čisté i nečisté straně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - el. odběr – k dispozici je max. do 25A/3F, jištění 25A/B, proudový chránič 25A/0,03 + stykač, kabel CYKY 5x4. Případné úpravy rozvodů elektroinstalace na vyšší příkon zajistí dodavatel na vlastní náklady. | ANO / NE |  |  |  |  |

| další požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - napojení na IS Stapro Medix, který provozuje zadavatel | ANO / NE |  |
| - archivace provozních dat mycích a dezinfekčních procesů | ANO / NE |  |
| - provedení veškerých přípravných stavebních prací, potřebných k uvedení mycích a dezinfekčních prokládacích automatů do provozu | ANO / NE |  |

| povinné příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - transportní vozík, 3 ks | ANO / NE |  |
| - mycí koš 5-ti až 6-ti patrový pro mytí operačního instrumentária s možností vyjmutí jednotlivých pater, 2 ks | ANO / NE |  |
| - mycí koš s držákem pro mytí min. 10 párů OP obuvi, - 1 ks | ANO / NE |  |
| - mycí koš pro mytí Laparo-Instrumentária, 2 ks | ANO / NE |  |
| - nástrojové mycí DIN síto (cca 480x250x50mm), 15 ks | ANO / NE |  |