## Lůžko
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 +-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou | ANO/NE
5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE
6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80cm | ANO/NE
7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ANO/NE
8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | ANO/NE
9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ANO/NE
10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy | ANO/NE
11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 24 cm | ANO/NE
12. | Automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 40 cm | ANO/NE
13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | ANO/NE
14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže | ANO/NE
Postranice
15. | Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | ANO/NE
16. | Postranice se nesmí vyklápět v žádné poloze mimo lůžko | ANO/NE
17. | 4 výškové pozice postranic | ANO/NE
18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | ANO/NE
19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ANO/NE
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE
21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | ANO/NE
22. | Panely z melaminu | ANO/NE
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
24. | Průměr koleček min. 100 mm | Průměr koleček … cm
25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části | ANO/NE
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
27. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy v případě výpadku elektřiny | ANO/NE
Ovladač lůžka
28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla,nebo alternativní srovnatelné řešení nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
31. | Možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“ nebo alternativní srovnatelné řešení nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
34. | Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy výškově nad pánví“ nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
35. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém nebo alternativní srovnatelné řešení | ANO/ nebo parametry srovnatelného řešení
| Další parametry | ANO/NE
36. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE
37. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE
38. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | ANO/NE
39. | Záruční doba 36 měsíců | ANO/NE

## Matrace
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 190 kg | … kg
Jádro
3. | Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu a nepropustnost proti biologickým látkám a oleji | ANO/NE
4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev nelepeny, pouze okrajová zóna | ANO/NE
5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální VISCO pěny 7 cm o hustotě min. 85 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 33 kg/m³ (oblast hlavy a nohou) a 80 kg/m³ (střední část) | ….kg/ m2 ….kg/m2
7. | Min. 9 cm vysoká spodní vrstva | ….kg/m2
8. | Zesílenán okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³ | ….cm
9. | Výška okrajové zóny min. 10 cm | …cm
10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | ANO/NE
Potah
13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | ANO/NE
14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ANO/NE
15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | ANO/NE
16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ANO/NE
17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m²
18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | ANO/NE
21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ANO/NE
Rozměr
22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | ANO/NE
23. | Výška matrace max. 16 cm min.14cm | …cm
24. | Záruka min. 48 měsíců | ANO/NE
Note on B5: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Toto fakt nevím, mají psáno nejvyšší stupeň prevence, to nevím jaký je