## Pečovatelské lůžko
Pečovatelské lůžko
| Požadavky zadavatele | Parametry nabídky dodavatele
| Základní parametry | Obchodní název:…...
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) | ….x.....x…..cm
2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 | ….x....cm
3. | Nosnost lůžka min. 190 kg | ….kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …...
5. | Rám: lakovaný rám s jednoduše demontovatelnou ložnou plochou | ANO/NE
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 65° a minimální délka zádového dílu 80 cm | úhel …..délka
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | ….
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | …
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | ANO/NE
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ….cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | ….cm
12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm | ….cm
13. | Podjezd podvozku min. 14 cm | ….cm
14. | Napájení 230 V, 50 Hz | ANO/NE
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
15. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | ….cm
16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | ….cm
17. | Při sjetí lůžka z nejvyšší nebo nejnižší polohy automatické zastavení ve střední mobilizační poloze - úvrať 40 cm | ANO/NE
Postranice
18. | Typ: v polovině dělené, výsuvné | ANO/NE
19. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | ANO/NE
20. | Výškové pozice postranic min. 4 | ANO/NE
21. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | ANO/NE
22. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou(min. 38 cm) | …cm
Čela lůžka
23. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | ANO/NE
24. | Dekor lůžka přírodní světlé dřevo | ANO/NE
25. | madlo dřevěný masiv - provedení rovné | ANO/NE
Podvozek
26. | Počet pojezdových koleček: 4 | ANO/NE
27. | Průměr koleček min. 125 mm | ….mm
28. | Kolečka nesmí být opatřeny krytem ani okrasným plastem | ANO/NE
29. | Centrální brždění pedálem v nožní části | ANO/NE
30. | Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE
31. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | ANO/NE
32. | Podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy | ANO/NE
33. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | ANO/NE
34. | Podvozek opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením | ANO/NE
35. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | ANO/NE
36. | Možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení | ANO/NE
37. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE
38. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“ | ANO/NE
39. | Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“ | ANO/NE
40. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém | ANO/NE
Hrazda
41. | Povrch: lakovaný | ANO/NE
42. | Nosnost min. 75 kg | ANO/NE
43. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | ANO/NE
44. | Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení. | ANO/NE
Ovladač lůžka
45. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | ANO/NE
46. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | ANO/NE
47. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | ANO/NE
48. | Automatická poloha kardiacké křeslo | ANO/NE
49. | Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | ANO/NE
Další parametry
50. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci | ANO/NE
51. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta | ANO/NE
52. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE
53. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE
54. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | ANO/NE
55. | Dodávka lůžka ve smontovaném stavu do místa odběratele | ANO/NE
56. | Záruční doba 36 měsíců | ANO/NE

## Matrace typ
Matrace
| Požadavky zadavatele | Nabídka:
| Základní parametry | Parametry nabídky dodavatele
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: ….........
2. | Nosnost min. 190 kg | …kg
Jádro
3. | Zpevnění okrajové zóny: 10 cm | ANO/NE
4. | Vlnitý řez podél celé matrace bez lepidla pro vyšší komfort a také lepší rozložení tlaku ležící osoby | ANO/NE
5. | 14 cm( + - 1 cm) výška matrace | ANO/NE
6. | Odonost proti hoření CRIB 5 | ANO/NE
7. | Horní vrstva matrace – ložná plocha z vysoce elastické antimikrobiální VISCO pěny 7 cm - 52 kg/m3 | ano
8. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | …cm…kg/m2
9. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev nelepeny, pouze okrajová zóna | ANO/NE
10. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | ANO/NE
Potah
13. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý textilní | ANO/NE
14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ANO/NE
15. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ANO/NE
16. | Propustnost vodních par ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C | ANO/NE
17. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
18. | Manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ANO/NE
19. | Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm | ANO/NE
21. | Odolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům | ANO/NE
22. | Trojitý potah s gramáží min. 90 g/m2 | …g/m2
Rozměr + ostatní požadavky
23. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | ANO/NE
24. | Značení potahu a samostatné pěny matrace štítkem podle požadavků EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | ANO/NE
25. | Výška matrace 14 cm tolerance 1 cm | …cm
26. | Záruka na jádro a potah 48 měsíců | ANO/NE

## Jídelní stolky
Jídelní stolek s výškově nastavitelnou deskou
| Požadavky zadavatele | Parametry nabídky dodavatele
| Základní parametry | Obchodní název:….......
1. | kovová konstrukce | ANO/NE
2. | konstrukce lakovaná stříbrnou barvou | ANO/NE
3. | sloup s plynulým výsuvem nahoru | ANO/NE
4. | automacká aretace výšky | ANO/NE
5. | sloup maximální šířka 135 (mm) | …mm
6. | sloup maximální hloubka 95 (mm) | …mm
7. | sloup s nastavitelnou výškou minimálně 73 (cm) | …cm
8. | sloup s nastavitelnou výškou maximálně 106 (cm) | …cm
9. | snížení výšky zatlačením | ANO/NE
Podvozek
10. | podvozek ve tvaru U nebo C | ANO/NE
11. | kolečka minimální průměr 49 (mm) | …mm
12. | kolečka maximální průměr 55 (mm) | …mm
13. | kolečka dvojitá | ANO/NE
14. | kolečka bržděná (minimálně dvě) | ANO/NE
15. | kolečka otočná | ANO/NE
16. | výška podvozku maximálně do 11,5 (cm) | …cm
Jídelní deska
17. | jídelní deska pevná (bez sklápění) | ANO/NE
18. | nosnost uprostřed jídelní desky min 29 (kg) | …kg
19. | materiál jídelní desky - umělá hmota (HPL) | ANO/NE
20. | stálobarevné provedení | ANO/NE
21. | jídelní deska s madlem | ANO/NE
22. | jídelní deska šířka maximálně 410 (mm) | ...mm
23. | jídelní deska šířka minimálně 460 (mm) | ….mm
24. | jídelní deska délka maximálně 960 (mm) | …mm
25. | jídelní deska délka minimálně 920 (mm) | …mm
24. | počet kusů modrá (blue) 8 | …ks
25 | počet kusů zelená (aquamarine) 9 | …ks
25. | počet kusů růžová (rose) 13 | …ks