- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 23 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Pečovatelské lůžko |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele | Parametry nabídky dodavatele |
| Základní parametry | Obchodní název:…... |
| Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) |  |
| Vnější rozměry max. 208 x 106 |  |
| Nosnost lůžka min. 190 kg |  |
| Ložná plocha |  |
| Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |  |
| Rám: lakovaný rám s jednoduše demontovatelnou ložnou plochou |  |
| Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 65° a minimální délka zádového dílu 80 cm |  |
| Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |  |
| Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |  |
| Pánevní díl: nepolohovatelný |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |  |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |  |
| Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm |  |
| Podjezd podvozku min. 14 cm |  |
| Napájení 230 V, 50 Hz |  |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm |  |
| Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |  |
| Při sjetí lůžka z nejvyšší nebo nejnižší polohy automatické zastavení ve střední mobilizační poloze - úvrať 40 cm |  |
| Postranice |  |
| Typ: v polovině dělené, výsuvné |  |
| S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |  |
| Výškové pozice postranic min. 4 |  |
| Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka |  |
| Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou(min. 38 cm) |  |
| Čela lůžka |  |
| Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem |  |
| Dekor lůžka přírodní světlé dřevo |  |
| madlo dřevěný masiv - provedení rovné |  |
| Podvozek |  |
| Počet pojezdových koleček: 4 |  |
| Průměr koleček min. 125 mm |  |
| Kolečka nesmí být opatřeny krytem ani okrasným plastem |  |
| Centrální brždění pedálem v nožní části |  |
| Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici |  |
| Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |  |
| Podvozek musí být opatřen systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy |  |
| Ovladač lůžka s háčkem na pověšení |  |
| Podvozek opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením |  |
| Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy |  |
| Možnost ovládat ovladačem integrovanou lampičku na čtení |  |
| Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) |  |
| Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“ |  |
| Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví“ |  |
| Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém |  |
| Hrazda |  |
| Povrch: lakovaný |  |
| Nosnost min. 75 kg |  |
| Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  |
| Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení. |  |
| Ovladač lůžka |  |
| Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací |  |
| Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |  |
| Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |  |
| Automatická poloha kardiacké křeslo |  |
| Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk |  |
| Další parametry |  |
| Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci |  |
| Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta |  |
| Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |  |
| Absence dutin s možností zatečení mycí vody |  |

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: |
| --- | --- | --- |
|  | Základní parametry |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: …......... |
| 2. | Nosnost min. 190 kg |  |
|  | Jádro |  |
| 3. | Zpevnění okrajové zóny: 10 cm |  |
| 4. | Vlnitý řez podél celé matrace bez lepidla pro vyšší komfort a také lepší rozložení tlaku ležící osoby |  |
| 5. | 14 cm( + - 1 cm) výška matrace |  |
| 6. | Odolnost proti hoření CRIB 5 |  |
| 7. | Horní vrstva matrace – ložná plocha z vysoce elastické antimikrobiální VISCO pěny 7 cm - 52 kg/m3 |  |
| 8. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 |  |
| 9. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev nelepeny, pouze okrajová zóna |  |
| 10. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace |  |
|  | Potah |  |
| 13. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý textilní |  |
| 14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C |  |
| 15. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji |  |
| 16. | Propustnost vodních par ASTM 96-66 550 g/m² za 24 hodin při 38°C |  |
| 17. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil |  |
| 18. | Manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci |  |
| 19. | Silná PU-vrstva (zátěr), odolnost proti bakteriím a virům, odolnost vůči kapalinám ISO 1420 > 200 cm |  |
| 21. | Odolný vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům |  |
| 22. | Trojitý potah s gramáží min. 90 g/m2 |  |
|  | Rozměr + ostatní požadavky |  |
| 23. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |  |
| 24. | Značení potahu a samostatné pěny matrace štítkem podle požadavků EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) |  |
| 25. | Výška matrace 14 cm tolerance 1 cm |  |

| Jídelní stolek s výškově nastavitelnou deskou |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele |  |
|  | Základní parametry | Obchodní název:…....... |
| 1. | kovová konstrukce |  |
| 2. | konstrukce lakovaná stříbrnou barvou |  |
| 3. | sloup s plynulým výsuvem nahoru |  |
| 4. | automacká aretace výšky |  |
| 5. | sloup maximální šířka 135 (mm) |  |
| 6. | sloup maximální hloubka 95 (mm) |  |
| 7. | sloup s nastavitelnou výškou minimálně 73 (cm) |  |
| 8. | sloup s nastavitelnou výškou maximálně 106 (cm) |  |
| 9. | snížení výšky zatlačením |  |
|  | Podvozek |  |
| 10. | podvozek ve tvaru U nebo C |  |
| 11. | kolečka minimální průměr 49 (mm) |  |
| 12. | kolečka maximální průměr 55 (mm) |  |
| 13. | kolečka dvojitá |  |
| 14. | kolečka bržděná (minimálně dvě) |  |
| 15. | kolečka otočná |  |
| 16. | výška podvozku maximálně do 11,5 (cm) |  |
|  | Jídelní deska |  |
| 17. | jídelní deska pevná (bez sklápění) |  |
| 18. | nosnost uprostřed jídelní desky min 29 (kg) |  |
| 19. | materiál jídelní desky - umělá hmota (HPL) |  |
| 20. | stálobarevné provedení |  |
| 21. | jídelní deska s madlem |  |
| 22. | jídelní deska šířka maximálně 410 (mm) |  |
| 23. | jídelní deska šířka minimálně 460 (mm) |  |
| 24. | jídelní deska délka maximálně 960 (mm) |  |
| 25. | jídelní deska délka minimálně 920 (mm) |  |

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.