TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – inkubátor“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, novorozenecký inkubátor, 1ks

| novorozenecký inkubátor, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - mikroprocesorově řízený inkubátor, zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na displeji, včetně automatických testů (po zapnutí a během provozu) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládací panel s displejem se zobrazením aktuálních a nastavených hodnot | ANO / NE |  |  |  |  |
| - čitelnost údajů na displeji ze všech pozorovacích úhlů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - měření a regulace teploty podle teploty prostředí nebo podle teploty těla pacienta | ANO / NE |  |  |  |  |
| - měření a regulace koncentrace kyslíku (FiO2) (v rozmezí min. 21–75%) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - měření a regulace relativní vlhkosti (v rozmezí min. 40–90%) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - řada alarmů (akustických i optických) zajišťuje bezpečný chod inkubátoru: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výpadek sítě | ANO / NE |  |  |  |  |
| - chyba elektronického systému | ANO / NE |  |  |  |  |
| - porucha sondy teploty vzduchu, těla, O2, relativní vlhkosti | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pokles nebo nárůst teploty těla/vzduchu mimo nastavené meze | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nárůst teploty na havarijní teplotu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - porucha ventilátoru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - odpojení topení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pokles nebo nárůst koncentrace O2 mimo nastavenou mez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pokles nebo nárůst RH mimo nastavenou mez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - porucha zvlhčovadla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - určení priorit alarmu, analýza stupně závažnosti zobrazovaných alarmů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zobrazení aktuálních a nastavených hodnot a časový záznam trendů teplot, relativní vlhkosti a koncentrace kyslíku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ukládání dat do pacientské karty | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mechanická konstrukce umožňující dobrý přístup k novorozenci, min. 5 vstupních otvorů pro ruce, min. 10 vstupů pro kabely a hadice, odklopné přední i zadní dveře a možnost sundání horního plexi krytu pro snadné čištění | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost desinfekce celého systému zvlhčování (desinfekce s parním autoklávováním) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jednoduchá desinfekce vrtule ventilace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - konstrukce přístroje minimalizuje tepelné ztráty, vzduchová clona při otevřených dveřích, ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami pacienta | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bezpečnostní systém pro detekci překážky systému ventilace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - postel s hygienickou matrací lze plynule oboustranně naklápět do úhlu max. 12° z vně inkubátoru, lze ji oboustranně vysunout a vytočit o max. 45° | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost vložení kazety pro rentgenové snímkování bez otevření předních dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nízká hlučnost (min. 38 dB) bez dávkování kyslíku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pojízdné – 4 otočná kolečka s brzdou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vysouvací dva šuplíky pro odkládání příslušenství | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hygienická matrace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - filtr na přívodu čerstvého vzduchu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1, ed.2 (2007) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - napájení 230V / 50Hz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - noha podvozku s výškově nastavitelnou nohou (rozsah 20 cm) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - doplňková police pro monitor životních funkcí | ANO / NE |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)