TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – operační světla“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, stropní operační svítidlo, 3ks

| stropní operační svítidlo, 3ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| dvouramenný stativ | ANO / NE |  |
| na dvou ramenech budou umístěny satelity se stejnými parametry | ANO / NE |  |
| světelný zdroj bílé LED | ANO / NE |  |
| intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 160.000 lx | ANO / NE |  |
| průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 180 - 300 mm plynule nebo v min. 5 krocích | ANO / NE |  |
| nastavitelná teplota chromatičnosti v rozmezí min. 3750 - 4750 K plynule nebo v min. 5 krocích | ANO / NE |  |
| endoskopický mód zelené barvy nebo max. 5% maximální intenzity | ANO / NE |  |
| index podání barev Ra min. 97 | ANO / NE |  |
| Index podání barev R9 min. 97 | ANO / NE |  |
| hloubka osvětlení L1+L2 při 20% min 1680 mm | ANO / NE |  |
| hloubka osvětlení L1+L2 při 60% min 950 mm | ANO / NE |  |
| životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | ANO / NE |  |
| ovládání světla přímo na svítidlech i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita, fokus, změna barevné teploty pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně) | ANO / NE |  |
| ovládání světla sterilně (fokus, regulace intenzity, změna barevné teploty) | ANO / NE |  |
| ekvipotenciální pospojování sestavy | ANO / NE |  |  |  |  |
| nízký nárůst teploty v operačním poli | ANO / NE |  |
| nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra | ANO / NE |  |
| neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění | ANO / NE |  |
| výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla | ANO / NE |  |
| plně otočná ramena 360° pro svítidla | ANO / NE |  |
| min. 3 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit | ANO / NE |  |
| demontáž stávajících svítidel a instalace nových světel v ceně dodávky, včetně nezbytných úprav a rozvodů | ANO / NE |  |

B, nástěnné operační svítidlo, 1ks

| nástěnné operační svítidlo, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| jednoramenný stativ s délkou ramen min. 1600 mm počítáno od středu hlavy svítidla | ANO / NE |  |
| světelný zdroj bílé LED | ANO / NE |  |
| intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 100.000 lx | ANO / NE |  |
| regulace intenzity osvětlení min. 50 – 100% plynule nebo v min. 5 krocích | ANO / NE |  |
| průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) min. 170 mm | ANO / NE |  |
| teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K | ANO / NE |  |
| index podání barev Ra min. 96 | ANO / NE |  |
| index podání barev R9 min. 94 | ANO / NE |  |
| životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | ANO / NE |  |
| ovládání světla přímo na svítidle | ANO / NE |  |
| výškově nastavitelná poloha svítidla | ANO / NE |  |
| resterilizovatelná rukojeť pro manipulaci se svítidlem – 1 kus | ANO / NE |  |
| demontáž stávajícího svítidla a instalace nového v ceně dodávky, včetně nezbytných úprav a rozvodů | ANO / NE |  |

C, stropní vyšetřovací svítidlo, 3 ks

| stropní vyšetřovací svítidlo, 3 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| jednoramenný stativ s délkou ramen min. 1600 mm počítáno od středu hlavy svítidla | ANO / NE |  |
| světelný zdroj bílé LED | ANO / NE |  |
| intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 70.000 lx | ANO / NE |  |
| regulace intenzity osvětlení min. 50 – 100% plynule nebo v min. 5 krocích | ANO / NE |  |
| průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) min. 170 mm | ANO / NE |  |
| teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K | ANO / NE |  |
| index podání barev Ra min. 96 | ANO / NE |  |
| index podání barev R9 min. 94 | ANO / NE |  |
| životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | ANO / NE |  |
| ovládání světla přímo na svítidle | ANO / NE |  |
| výškově nastavitelná poloha svítidla | ANO / NE |  |
| demontáž stávajícího svítidla a instalace nového v ceně dodávky, včetně nezbytných úprav a rozvodů | ANO / NE |  |

D, pojízdné vyšetřovací svítidlo pro porodní boxy, 3 ks

| pojízdné vyšetřovací svítidlo pro porodní boxy, 3 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| pojízdný stativ se stabilním podvozkem | ANO / NE |  |
| světelný zdroj bílé LED | ANO / NE |  |
| intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) min. 50.000 lx | ANO / NE |  |
| regulace intenzity osvětlení min. 50 – 100% plynule nebo v min. 5 krocích | ANO / NE |  |
| průměr světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) min. 170 mm | ANO / NE |  |
| teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K | ANO / NE |  |
| index podání barev Ra min. 96 | ANO / NE |  |
| index podání barev R9 min. 94 | ANO / NE |  |
| životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | ANO / NE |  |
| ovládání světla přímo na svítidle | ANO / NE |  |
| výškově nastavitelná poloha svítidla | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)