## PL typ II
Pečovatelské lůžko typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 211 x 106
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje z důvodu efektivní čištění a údržby | …
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …°
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm
12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm | … cm
13. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
14. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | … cm
15. | Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 - 45 cm | … cm
16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
17. | Postranice
18. | průběžné se 3 výškovými polohami | …
19. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
20. | Výškové pozice postranic (min. 2) | Počet pozicí: …
21. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | …
22. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm
Čela lůžka
23. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | …
24. | Dekor buk | …
25. | Panely z melaminu | …
Podvozek
26. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
27. | Průměr koleček min. 50 mm | … mm
28. | Zámek koleček: centrální zámek s odbržděním v libovolné poloze | …
29. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
30. | Hrazda
31. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
32. | Nosnost min. 75 kg | … kg
33. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
34. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | …
35. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
36. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
37. | Automatická poloha kardiacké křeslo | …
38. | Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | …
Další parametry
39 | Dekor buk | …
40 | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
41 | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
42 | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …

## M typ II
Matrace typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 2 typů kvalitních pěn | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 38 kg/m³ a 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace nebo varianta matrace je profilovaná do 7 anatomických zon | …
6. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | …
Potah
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 3 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra nebo varianta spoje potahu šité | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm