TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – plicní ventilátory“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou plicní ventilátory s kompletním vybavením, viz níže uvedenou specifikaci.

A, Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dospělých pacientů, 8 ks

| Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dospělých pacientů, 8 ks |  |  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání |  |  | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - rychlé uvedení do provozu třemi možnými způsoby: |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výběrem podle zadané hmotnosti pacienta IBW(kg), |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - volba výběru tzv. „posledního“ pacienta“ |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výběrem výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg) |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech – turbínová technologie hlučnost max. 45db, max. průtok 210 l/min |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hmotnost max. 10kg, madlo pro snadný transport |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - instalace na pojízdném vozíku s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností jeho přeskočení |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kompenzace endotracheální a tracheostomické trubice |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - volba nastavení Tv/IBW v rozsahu 6-12 ml/kg |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - displej dotykový, barevný min. 12“ s rozlišením 1280x800pix. s funkcí „vyklopení“ pro optimalizaci zobrazení z různých úhlů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ventilační režimy: VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV, AMV, IntelliCycle |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vysokoprůtoková kyslíková terapie HFNC |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - parametry ventilace: |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - Tv | - 2 – 2 000 ml | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - FiO2 | - 21 – 100% | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - F | - 1 – 100 d/min | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - I:E | - 4:1 – 1:10 | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - PEEP | - 1 – 50 cm H2O, Off | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | Flow trig | 0,5 – 15 l/min | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | Tlak trig | 10 - 0,5 cmH2O | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | Exp trig | 10 – 85%, Auto | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce uzamknutí obrazovky |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - expirační trigger s automatickou optimalizací nastavení Exp% podle stavu a potřeb pacienta |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce „zmrazení“ obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - na displeji ventilátoru současné zobrazení až 5 křivek vč. spirometrické smyčky a až 9 číselnými volitelně nastavitelnými parametry monitoringu vč. volby barev |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce obrazovky s jednou křivkou a min. 30 číselnými monitorovanými parametry |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce obrazovky spirometrie s referenční smyčkou se zobrazením min. 2 smyček vedle sebe, P-V, F-V a až 9 číselnými volitelně nastavitelnými parametry monitoringu na jedné obrazovce, vč. parametrů Re, Cstat a uložení až 5 referenčních smyček do paměti |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce Stand-by |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monitorované parametry: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2, volitelně SpO2, volitelně EtCO2, VDaw, VDaw/TVe, Vtalv, V’alv, slope CO2, V’CO2, VeCO2, ViCO2 |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce aplikace O2 s nastavením průtoku a koncentrace % O2 s grafickým vyobrazením průtokoměru, křivky O2 a průtoku v čase s nastavením tzv. časovače aplikace O2 vč. číselného monitoringu O2 % a průtok l/min |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce „odsávání“ s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení DO vč. eliminace alarmů a podání zvýšené koncentrace O2 |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - synchronizovaná nebulizace |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x tepelný zvlhčovač s možností přemístění a použití na obou ventilátorech včetně jednoho okruhu |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 180 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie a % životnosti na displeji ventilátoru s možností rozšíření až na 360 min. |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nástroj pro odpojování pacienta |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nástroj P-V pro optimalizaci nastavení PEEP |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - inteligentní alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké, fyziologické a technické, funkce tzv. „Auto limitů“ |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - historie dat s výběrem Grafických, tab. trendů a deníků událostí s detailním záznamem monit. parametrů u každé zaznamenané události, data trendů min. 72 hodin + 5000 zaznamenaných příhod |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - denní/noční režim zobrazení vč. hlasitosti zvukových projevů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - integrovaný HEPA filtr, jednoduchá údržba, bez externích senzorů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce přivolání sestry, konektivita RJ 45 – napojení na stávající monitor vitálních funkcí |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2 |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nabízené plicní ventilátory musí být kompatibilní s monitorací na Jednotce Intenzivní a Resuscitační Péče (JIRP), - vč. kompatibility s serverovou CMS z důvodů zachování přenosu dat do NIS FONS Enterprise |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - připojení do mobilního prohlížeče na JIRP z důvodu možných konzilií |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - SW kompletně v českém jazyce |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z plicních ventilátorů, které je nutné k zahájení provozu všech dostupných parametrů |  |  | ANO / NE |  |  |  |  |

B, Transportní plicní ventilátor, 2 ks

| Transportní plicní ventilátor, 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku) | ANO / NE |  |
| - hmotnost max. 3 kg | ANO / NE |  |
| - možnost podávání O2 v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentrátoru) | ANO / NE |  |
| - možnost rychlého zahájení ventilace zadáním výšky pacienta nebo zvolením urgentního režimu pro dospělé, děti a malé děti | ANO / NE |  |
| - el. napájení na bateriový provoz až 8 hod. | ANO / NE |  |
| - barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem | ANO / NE |  |
| - invazivní, neinvazivní ventilace | ANO / NE |  |
| - režimy VCV/IPPV, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání | ANO / NE |  |
| - integrovaný PEEP 0 – 30 mbar; nastavení PEEP na přístroji | ANO / NE |  |
| - hygienický filtr na vstupu | ANO / NE |  |
| - automatická kontrola funkce | ANO / NE |  |
| - SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací | ANO / NE |  |
| - dechová frekvence 5 až 50/min | ANO / NE |  |
| - dechový objem 50 – 2000 ml | ANO / NE |  |
| - Pmax 10 – 65 mbar | ANO / NE |  |
| - stupeň ochrany min. IP54 | ANO / NE |  |

C, Spotřební materiál pro provoz plicních ventilátorů pro úplnou plicní ventilaci

| Spotřební materiál pro provoz plicních ventilátorů pro úplnou plicní ventilaci |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh materiálu | splňuje | účastník nabízí |
| - Ventilační okruh - cca 1,6 m | ANO / NE |  |
| - Ventilační okruh - cca 1,8 m | ANO / NE |  |
| - Ventilační okruh koaxiální - cca 1,6 m | ANO / NE |  |
| - Ventilační okruh koaxiální - cca 1,8 m | ANO / NE |  |
| - Jednorázový bakteriální/virový filtr zvlhčující HMEF | ANO / NE |  |
| - Vrapová spojka | ANO / NE |  |
| - Uzavřené odsávání Fr14 – min. 72 hodin | ANO / NE |  |
| - Uzavřené odsávání Fr16 – min. 72 hodin | ANO / NE |  |

D, Spotřební materiál na 48 měsíců

| druh spotřebního materiálu | množství/ 12 měsíců | množství/ 48 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Ventilační okruh - cca 1,6 m | 450 | 1 800 |
| Ventilační okruh - cca 1,8 m | 25 | 100 |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,6 m | 180 | 720 |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,8 m | 25 | 100 |
| Jednorázový bakteriální/virový filtr zvlhčující HMEF | 1 200 | 4 800 |
| Vrapová spojka | 100 | 400 |
| Uzavřené odsávání Fr14 – min. 72 hodin | 400 | 1 600 |
| Uzavřené odsávání Fr16 – min. 72 hodin | 25 | 100 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)