TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – POCT glukometry“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou nové, nerepasované a plně funkční POCT glukometry v kompletním vybavení v počtu 10 ks a spotřební materiál dle níže uvedené specifikace:

| POCT glukometry v kompletním vybavení, 10 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - glukometry s dokovacími stanicemi s řídícím softwarem s přenosem výsledků do LIS/NIS | ANO / NE |  |
| - možnost doplnění o přenosné glukometry na stejný typ testovacích proužků bez připojení do LAN | ANO / NE |  |
| - primární určení pro POCT | ANO / NE |  |
| - dodavatel zajistí připojení a obousměrnou komunikaci do LIS/NIS, který je provozován Zadavatelem, včetně nastavení, otestování, zprovoznění, dokumentace tohoto napojení a licence v ceně dodávky glukometrů | ANO / NE |  |
| - automatická synchronizace data a času jednotlivých síťových glukometrů | ANO / NE |  |
| - integrovaná čtečka čárových / QR kódů (načtení operátora, pacienta) | ANO / NE |  |
| - schopnost zadání vzorků bez čárového / QR kódu | ANO / NE |  |
| - barevně podsvícený LCD displej | ANO / NE |  |
| - možnost bezpečné desinfekce a očisty vlhkou cestou | ANO / NE |  |
| - měřící metoda – elektrochemická, enzymatická. | ANO / NE |  |
| - samonasávací systém aspirace krve s automatickou detekcí naplnění | ANO / NE |  |
| - schopnost detekovat chyby při nasávání krve | ANO / NE |  |
| - schopnost eliminace interferujících látek (např. hematokrit, bilirubin, kyselina askorbová…). | ANO / NE |  |
| - chyba měření glykemie vůči referenční metodě u více jak 95% výsledků nepřesahuje ± 0,83 mmol/l pro koncentrace < 5,6 mmol/l a ± 15% pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l | ANO / NE |  |
| - měřící rozsah nejméně 1,1 – 33,0 mmol/l | ANO / NE |  |
| - rozsah provozního hematokritu nejméně 20 – 65% | ANO / NE |  |
| - maximální objem vzorku 2 ul | ANO / NE |  |
| - doba měření maximálně 10 s | ANO / NE |  |
| - typ vzorku – kapilární, venózní, arteriální, neonatální | ANO / NE |  |
| - typ použitelného protisrážlivého činidla – heparinát lithný/sodný. | ANO / NE |  |
| - možnost rozšíření systému o další analyty | ANO / NE |  |
| - vícehladinový systém kontroly kvality výrobce | ANO / NE |  |
| - v rámci externího hodnocení kvality má vlastní skupinu hodnocení | ANO / NE |  |
| - kalibrace měřících proužků na plazmu | ANO / NE |  |
| - systém bez zadávání kalibračních kódů proužků | ANO / NE |  |
| - dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO 15189 | ANO / NE |  |
| - dodavatel zajistí zaškolení obsluhy glukometrů | ANO / NE |  |
| - dodavatel zajistí zaškolení „supervizorů“ SW na dálkovou správu glukometrů | ANO / NE |  |
| - paměť glukometru alespoň: 1000 výsledků pacientů/200 QC | ANO / NE |  |
| - v případě, že glukometr komunikuje s LIS prostřednictvím dalších technických prostředků (HW, SW, middleware apod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní zařízení | ANO / NE |  |
| - dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | ANO / NE |  |

B, Předpokládaný počet vyšetření

| Předpokládaný počet vyšetření |  |  |
| --- | --- | --- |
| metoda/parametr | 12 měsíců | 48 měsíců |
| glukóza | 10 000 | 40 000 |
| ketolátky | 500 | 2 000 |

C, Předpokládaný počet vyšetření

| Hodnocené parametry |  |
| --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota nabízená účastníkem |
| interní kontrola kvality na 3 hladinách | Počet hladin |
| bezkontaktní manipulace s kontaminovaným diagnostickým proužkem - ejektor | Bez ejektoru / s ejektorem |
| dlouhodobě (kontinuálně 4 a více roků) úspěšné hodnocení v SEKK | dlouhodobá neúspěšnost / úspěšnost v SEKK |
| podklady pro e-learningové školení uživatelů | S podklady / bez podkladů |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)