- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 25 – Pečovatelská lůžka a matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Elektrické lůžko typ II

| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
| --- | --- |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Rozměry ložné plochy (matrace min.200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm |
| Vnější rozměry max.208 x 106 +-4cm) |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |
| Ložná plocha |  |
| Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |
| Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje nebo varianta rám kov, kovové lamely pevné nebo plastové lamely vyjímatelné | … |
| Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° ebo varianta minimální úhel nastavení 70°, minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …° |
| Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° nebo varianta minimální úhel nastavení 38° | Polohovatelnost: …° |
| Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° nebo varianta minimální úhel nastavení 25° | Polohovatelnost: …° |
| Pánevní díl: nepolohovatelný | … |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 ± 1 cm | … cm |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm |
| Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm | … cm |
| Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| Dolní úvrať el. nastav., max. 23 cm nebo varianta max.25 cm | … cm |
| Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 | … cm |
| Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm |
| Postranice |  |
| Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku. | … |
| S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | … |
| Výškové pozice postranic (min. 3) | Počet pozicí: … |
| Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | … |
| Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) ± 1 cm | … cm |
| Čela lůžka |  |
| Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | … |
| Dekor lůžka BUK | … |
| Panely z melaminu | … |
| Podvozek |  |
| Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| Průměr koleček min. 125 mm | … mm |
| Zámek koleček: centrální zámek | … |
| Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | … |
| Hrazda |  |
| Povrch: lakovaný | Povrch: … |
| Nosnost min. 75 kg | … kg |
| Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | … |
| Ovladač lůžka |  |
| Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s elektronickým zámkem a funkcí se světelnou indikací | … |
| Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |
| Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | … |
| Automatická poloha kardiacké křeslo | … |
| Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | … |
| Další parametry |  |
| Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci |  |
| Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta | … |
| Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |
| Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |

Pasivní antidekubitní matrace typ III

| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
| --- | --- |
| Základní parametry | Parametry nabídky |
| Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| Nosnost min. 150 kg | … kg |
| Jádro |  |
| dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | … |
| Potah |  |
| Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | … |
| Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |
| Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |
| Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | … |
| Pružný ve všech směrech | … |
| Zip min. na 2 stranách matrace | … |
| Spoje svařované, s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| Potah opatřen manipulačními popruhy | … |
| Rozměr |  |
| Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |
| Výška matrace min. 14 cm | … cm |