TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – operační stoly“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmět dodávky: 3 ks systémového elektromechanického operačního stolu s výměnnou pracovní deskou pro chirurgii. Celkově sestava pro chirurgii obsahuje: 3x mobilní základnu, 6x pracovní desku a 5x přepravní vozík operačních desek s pevnou výškou a 1x přepravní vozík operačních desek s elektricky ovládanou výškovou stavitelností.

Dovolené provozní zatížení operačního stolu min. 220 kg.

| systémový operační stůl, 3 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - mobilní základna, 3 ks |  |  |  |  |  |
| - elektrické ovládání zdvihu a vyklápění pracovní desky kolem dvou os | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zdvih pracovní desky v rozsahu 400 mm (+/- 50mm) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg 25° (+/- 5°) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laterální vyklápění desky +/-20° | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bateriový operační stůl s výdrží akumulátoru min. 7 dnů při obvyklém zatížení stolu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - signalizace stavu akumulátorů operačního stolu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovládače. Doplněno o záložní ovládač. | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na ovládačích | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mobilita stolu zajištěna v základně integrovanými kolečky, chráněnými krytem před znečištěním. | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mobilní základna stolu umožňující pohyb na kolečkách bez nutnosti použít k manipulaci transportní vozík, nebo jiné přídavné zařízení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezový kryt základny stolu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pracovní deska, 6 ks |  |  |  |  |  |
| - 5 x pěti-segmentová pracovní deska – dělený nožní segment, středový, zádový a hlavový díl | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x pěti segmentová pracovní deska s odnímatelnými ramenními díly - dělený nožní segment, středový, hlavový segment a zádový díl s odnímatelnými ramenními částmi pro snadný oboustranný přístup operatéra k operovanému rameni pacienta | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x fixace hlavy pro odnímatelné ramenní díly | ANO / NE |  |  |  |  |
| - u všech pracovních desek plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pohyby pracovní desky |  |  |  |  |  |
| - vyklápění zádového segmentu minimálně v rozsahu +60° až – 25 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hlavový segment - vyklápění minimálně v rozsahu +/- 30° | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laterální posuv | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy minimálně v rozsahu +30° až – 90° | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vyklápění do stran (kolem vertikální osy) 0° až 90° | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním tloušťky cca 7 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min cca 2 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přepravní vozíky pracovních desek, 6 ks |  |  |  |  |  |
| - 5 x přepravní vozík pracovních desek s pevnou výškou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x elektricky výškově stavitelný přepravní vozík pracovních desek | ANO / NE |  |  |  |  |
| - napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládání zdvihu kabelovým ručním ovládačem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - všechny přepravní vozíky vybaveny kolečky s centrální brzdou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství celkově pro všechny stoly |  |  |  |  |  |
| - 6 x infuzní opěrka ruky polohovatelná s fixačním pásem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 6 x kurt pro fixaci pacienta s uchycením k euroliště | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 6 x boční opěrka stavitelná vč. poutacího pásu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 4 x poutací pás dlouhý | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 2 x opěrka pro nohy dělená | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 2 x prodloužení eurolišty | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 4 x gynekologická opěrka nohy s poutacím pásem (kus) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x rozšíření pracovní desky pro obézní pacienty (středový a zádový segment) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x stolek pod ruku s teleskopem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 3 x stojan na dodané příslušenství | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x polohovatelné opěrky nohou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x extenční nástavce pro dolní končetiny kompatibilní se stávajícím vybavením | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1 x vozík k uložení a navážení extenčního příslušenství | ANO / NE |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)