TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – monitory vitálních funkcí“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou monitory vitálních funkcí pro chirurgické, interní a gynekologické oddělení, na pracovišti dospávacího pokoje a příjmu JIRP a telemetrický systém a Hotler pro interní oddělení s kompletním vybavením, viz níže uvedenou specifikaci:

- Chirurgické oddělení

Modulární monitory vitálních funkcí včetně dohledové stanice umožňující komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení všech monitorů na stávající serverový centrální monitorovací systém s oboustranným napojením do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

Zařízení bude dodáno včetně licencí, základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu monitorace všech dostupných parametrů.

| Monitory vitálních funkcí, 6 ks |  | Chirurgické oddělení | 1.1a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |  |
| - min. 5,5“ barevný dotykový displej | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - současné zobrazení min. 5 křivek měřených parametrů | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - funkce automatického jasu a multi-touch | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - režim zobrazení velkých čísel | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - možnost připojení jednoparametrového modulu min. (PICCO, CO2, IBP) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty, včetně detekce interního kardiostimulátoru | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - akumulátor na min. 8 h provozu | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - hmotnost max. 1 kg | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace, atd.) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást stávající centrální monitorovací stanice nebo monitorů) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 hodin zpětně | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromý (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrální monitorovací stanici) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrální monitorovací stanici. | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - propojení monitorů se stávající centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - nabízený transportní monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s monitorací na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP), centrálních operačních sálech (COS) z důvodu zachování měření dat při možném transportu pacienta. | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - připojení do mobilního prohlížeče na odd. JIRP z důvodu možných konzilií | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - SW kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z monitorů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů. | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - transportní rukojeť s možností zavěšení na lůžko | ANO / NE |  |  |  |  |  |

| Monitory vitálních funkcí, 2 ks |  | Chirurgické oddělení | 1.1b |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - min. 10" kapacitní dotykový displej s možností ovládání více gesty a intuitivním uživatelským rozhraním | ANO / NE |  |  |
| - Konfigurovatelné pracovní postupy definované oddělením | ANO / NE |  |  |
| - rychle změří krevního tlaku při nafouknutí přibližně za 15 sekund | ANO / NE |  |  |
| - Manuální, automatické a přizpůsobitelné režimy měření NIBP nabízejí flexibilitu pro různé klinické aplikace | ANO / NE |  |  |
| - Monitor umístěn na pojízdném stojanu | ANO / NE |  |  |
| - Součástí bude čtečka čárových kódů | ANO / NE |  |  |
| - Měření: SpO2, NIBP a teplota pomocí bezdrátového bezdotykového teploměru | ANO / NE |  |  |
| - Možnost přizpůsobení si až 30 manuálních vstupů, jako je frekvence dýchání, krevní cukr glukóza a výška atd. | ANO / NE |  |  |
| - Infografická stupnice bolesti k dokumentaci úrovní bolesti | ANO / NE |  |  |
| - Přístup pomocí ID pacienta s možností automatického načtení dat pacienta | ANO / NE |  |  |
| - Komunikace pomocí WiFi | ANO / NE |  |  |
| - monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s dohledovou stanicí | ANO / NE |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |

| Dohledová stanice, 2 ks |  | Chirurgické oddělení | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - dotykový, barevný LCD monitor s minimální úhlopříčkou 24“ | ANO / NE |  |  |
| - připojení min. 8 monitorů/lůžek | ANO / NE |  |  |
| - uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání z dotykového monitoru, z klávesnice a myší | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilita s nabízenými monitory | ANO / NE |  |  |
| - režim současného zobrazení všech monitorů | ANO / NE |  |  |
| - komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku | ANO / NE |  |  |
| - v detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mobilní přístup a prohlížení dat pomocí tabletu s iOS | ANO / NE |  |  |
| - požadované tisky budou realizovány na stávajících síťových tiskárnách. | ANO / NE |  |  |
| - možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrální monitorovací stanice | ANO / NE |  |  |
| - připojitelné do stávající serverové CMS | ANO / NE |  |  |
| - všechny tisky klinických dat musí odpovídat požadavkům na zdravotnickou dokumentaci | ANO / NE |  |  |

| Zabezpečení systému |  | Chirurgické oddělení |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem | ANO / NE |  |
| - zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti | ANO / NE |  |
| - logování přístupů k datům | ANO / NE |  |
| - možnost zálohování do externího úložiště - jak nastavení, tak i naměřených dat | ANO / NE |  |
| - možnost dálkové správy přes VPN | ANO / NE |  |

- Interní oddělení

Modulární monitory vitálních funkcí včetně dohledové stanice umožňující komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení všech monitorů na serverový centrální monitorovací systém s oboustranným napojením do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

Zařízení bude dodáno včetně licencí, základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu monitorace všech dostupných parametrů.

| Monitory vitálních funkcí, 5 ks |  | Interní oddělení | 2.1a |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - min. 5,5“ barevný dotykový displej | ANO / NE |  |  |
| - současné zobrazení min. 5 křivek měřených parametrů | ANO / NE |  |  |
| - funkce automatického jasu a multi-touch | ANO / NE |  |  |
| - ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání) | ANO / NE |  |  |
| - alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji | ANO / NE |  |  |
| - režim zobrazení velkých čísel | ANO / NE |  |  |
| - možnost připojení jednoparametrového modulu min. (PICCO, CO2, IBP) | ANO / NE |  |  |
| - odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu | ANO / NE |  |  |
| - automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty, včetně detekce interního kardiostimulátoru | ANO / NE |  |  |
| - akumulátor na min. 8 h provozu | ANO / NE |  |  |
| - hmotnost max. 1 kg |  |  |  |
| - vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace, atd.) | ANO / NE |  |  |
| - analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech | ANO / NE |  |  |
| - hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást stávající centrální monitorovací stanice nebo monitorů) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 hodin zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce) | ANO / NE |  |  |
| - skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí | ANO / NE |  |  |
| - optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí | ANO / NE |  |  |
| - možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromý (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrální monitorovací stanici) | ANO / NE |  |  |
| - možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrální monitorovací stanici. | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí | ANO / NE |  |  |
| - propojení monitorů se stávající centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace) | ANO / NE |  |  |
| - bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení | ANO / NE |  |  |
| - nabízený transportní monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s monitorací na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP), centrálních operačních sálech (COS) z důvodu zachování měření dat při možném transportu pacienta. | ANO / NE |  |  |
| - připojení do mobilního prohlížeče na odd. JIRP z důvodu možných konzilií | ANO / NE |  |  |
| - SW kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z monitorů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů. | ANO / NE |  |  |
| - transportní rukojeť s možností zavěšení na lůžko | ANO / NE |  |  |
| - držák monitorů připevnitelný ke zdi – 4 ks | ANO / NE |  |  |

| Monitory vitálních funkcí, 3 ks |  | Interní oddělení | 2.1b |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - min. 10" kapacitní dotykový displej s možností ovládání více gesty a intuitivním uživatelským rozhraním | ANO / NE |  |  |
| - Konfigurovatelné pracovní postupy definované oddělením | ANO / NE |  |  |
| - rychle změří krevního tlaku při nafouknutí přibližně za 15 sekund | ANO / NE |  |  |
| - Manuální, automatické a přizpůsobitelné režimy měření NIBP nabízejí flexibilitu pro různé klinické aplikace | ANO / NE |  |  |
| - Monitor umístěn na pojízdném stojanu | ANO / NE |  |  |
| - Součástí bude čtečka čárových kódů | ANO / NE |  |  |
| - Měření: SpO2, NIBP a teplota pomocí bezdrátového bezdotykového teploměru | ANO / NE |  |  |
| - Možnost přizpůsobení si až 30 manuálních vstupů, jako je frekvence dýchání, krevní cukr glukóza a výška atd. | ANO / NE |  |  |
| - Infografická stupnice bolesti k dokumentaci úrovní bolesti | ANO / NE |  |  |
| - Přístup pomocí ID pacienta s možností automatického načtení dat pacienta | ANO / NE |  |  |
| - Komunikace pomocí WiFi | ANO / NE |  |  |
| - monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s dohledovou stanicí | ANO / NE |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |

| Telemetrický systém, 5 setů |  | Interní oddělení | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - telemetrické měření za pomocí náramkového telemetru s měřením SpO2 hodinkového typu | ANO / NE |  |  |
| - oddělená jednotka měření EKG se zobrazením na displeji integrovaném na zápěstí pacienta a jednotka pro měření NIBP | ANO / NE |  |  |
| - váha – max. 90 g vč. baterie | ANO / NE |  |  |
| - velikost – cca 60 x 50 x 20 mm (+/- 10%) | ANO / NE |  |  |
| - velikost displeje min. 2,4“ s rozlišením min. 208 x 360 pixel | ANO / NE |  |  |
| - voděodolnost min. IP22 | ANO / NE |  |  |
| - měření: | ANO / NE |  |  |
| - EKG 3 svody | ANO / NE |  |  |
| - SpO2 | ANO / NE |  |  |
| - Resp. | ANO / NE |  |  |
| - NIBP | ANO / NE |  |  |
| - paměť uložených dat v interní paměti zařízení min. na 8 hodin | ANO / NE |  |  |
| - alarmy zobrazované na dohledové stanici | ANO / NE |  |  |
| - identifikace stavu pacienta – upadnutí, spánek, pohyb, odpočinek | ANO / NE |  |  |
| - odesílání dat pomocí Wifi | ANO / NE |  |  |
| - baterie na min. 48 hodin s dobou nabíjení max. 3 hod do 90% | ANO / NE |  |  |
| - jednotka na nabíjení baterií na min. 8 ks | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilní se Serverovou centrální stanicí integrovanou v nemocnici pro snížení nákladů a možnosti prohlížení i z jiných odd. z důvodu konzultace stavu pacienta. | ANO / NE |  |  |

| Dohledová stanice, 2 ks |  | Interní oddělení | 2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - pro zobrazení dat z monitorů vitálních funkcí i telemetrů | ANO / NE |  |  |
| - dotykový, barevný LCD monitor s min. úhlopříčkou 24“ | ANO / NE |  |  |
| - připojení min. 12 monitorů/lůžek | ANO / NE |  |  |
| - uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání z dotykového monitoru, z klávesnice a myší | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilita s nabízenými monitory | ANO / NE |  |  |
| - režim současného zobrazení všech monitorů | ANO / NE |  |  |
| - komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku | ANO / NE |  |  |
| - v detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mobilní přístup a prohlížení dat pomocí tabletu s iOS | ANO / NE |  |  |
| - požadované tisky budou realizovány na stávajících síťových tiskárnách. | ANO / NE |  |  |
| - možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrální monitorovací stanice | ANO / NE |  |  |
| - připojitelné do stávající serverové CMS | ANO / NE |  |  |
| - všechny tisky klinických dat musí odpovídat požadavkům na zdravotnickou dokumentaci | ANO / NE |  |  |

| Zabezpečení systému |  | Interní oddělení |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem | ANO / NE |  |
| - zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti | ANO / NE |  |
| - logování přístupů k datům | ANO / NE |  |
| - možnost zálohování do externího úložiště - jak nastavení, tak i naměřených dat | ANO / NE |  |
| - možnost dálkové správy přes VPN | ANO / NE |  |

| EKG holter, 4 ks |  | Interní oddělení | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - 4 ks pacientských jednotek včetně příslušenství (pacientský kabel, pouzdro) | ANO / NE |  |  |
| - 3 kanálový EKG holter záznam minimálně 7 dní | ANO / NE |  |  |
| - detekce pacemakeru (kardiostimulátoru) | ANO / NE |  |  |
| - Zobrazeni EKG křivky na LCD záznamové jednotky před spuštěním záznamu | ANO / NE |  |  |
| - přenos zaznamenaných dat do PC kabelem USB (nikoli bezdrátově, nebo paměťovou kartou) | ANO / NE |  |  |
| - ukládání záznamu do vnitřní paměti pacientské jednotky (žádná vyměnitelná paměťová media média CF/SD …) | ANO / NE |  |  |
| - pacientské tlačítko pro záznam událostí | ANO / NE |  |  |
| - váha včetně baterií max. 30 g | ANO / NE |  |  |
| - napájení jednotky vyměnitelnou AAA baterií max. 1 ks | ANO / NE |  |  |
| - veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu (propojovací kabely, čtečky atd.) | ANO / NE |  |  |
| - vyhodnocovací SW pro holter EKG v Českém jazyce | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilita SW s moderními OS WIN 7/10 64 bit | ANO / NE |  |  |
| - pacientská databáze umožňující přiřadit více záznamů k jednomu pacientovi | ANO / NE |  |  |
| - součástí dodávky budou 2 samostatné síťové licence vyhodnocovacího systému, které umožní hodnocení pořízených EKG holterovských záznamů z jiných PC zapojených do počítačové sítě. | ANO / NE |  |  |
| - vyhodnocovací SW | ANO / NE |  |  |
| - hodnocení z jednoho až plně 12ti kanálového EKG záznamu (záznam 3 kanály,dopočet virtuálních svodů) | ANO / NE |  |  |
| - možnost virtualizace svodů (doplnění na větší než zaznamenaný počet svodů) | ANO / NE |  |  |
| - hodnocení záznamů až 168 hodin | ANO / NE |  |  |
| - automatická detekce arytmií s vizualizací v EKG záznamu | ANO / NE |  |  |
| - HRV analýza | ANO / NE |  |  |
| - trendy pro hodnocený záznam | ANO / NE |  |  |
| - automatické hodnocení s možností manuální korekce | ANO / NE |  |  |
| - možnost pořizovat záznamy jak z paměťových karet, tak z jednotek bez výměnné karty | ANO / NE |  |  |
| - databáze záznamů a pacientů | ANO / NE |  |  |
| - tvorba závěrečné zprávy včetně vložení stripů z hodnoceného záznamu | ANO / NE |  |  |
| - export záznamů v otevřeném formátu například XML, PDF do NIS FONS, který je používaný zadavatelem | ANO / NE |  |  |

- Gynekologické oddělení

Modulární monitory vitálních funkcí včetně dohledové stanice umožňující komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení všech monitorů na serverový centrální monitorovací systém s tiskárnou a oboustranné napojení do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

Zařízení bude dodáno včetně licencí, základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu monitorace všech dostupných parametrů.

| Monitory vitálních funkcí, 5 ks |  | Gynekologické oddělení | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - min. 5,5“ barevný dotykový displej | ANO / NE |  |  |
| - současné zobrazení min. 5 křivek měřených parametrů | ANO / NE |  |  |
| - funkce automatického jasu a multi-touch | ANO / NE |  |  |
| - ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání) | ANO / NE |  |  |
| - alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji | ANO / NE |  |  |
| - režim zobrazení velkých čísel | ANO / NE |  |  |
| - možnost připojení jednoparametrového modulu min. (PICCO, CO2, IBP) | ANO / NE |  |  |
| - odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu | ANO / NE |  |  |
| - automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty, včetně detekce interního kardiostimulátoru | ANO / NE |  |  |
| - akumulátor na min. 8 h provozu | ANO / NE |  |  |
| - hmotnost max. 1 kg |  |  |  |
| - vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace, atd.) | ANO / NE |  |  |
| - analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech | ANO / NE |  |  |
| - hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást stávající centrální monitorovací stanice nebo monitorů) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 hod. zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce) | ANO / NE |  |  |
| - skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí | ANO / NE |  |  |
| - optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí | ANO / NE |  |  |
| - možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromý (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrální monitorovací stanici) | ANO / NE |  |  |
| - možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrální monitorovací stanici. | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí | ANO / NE |  |  |
| - propojení monitorů se stávající centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace) | ANO / NE |  |  |
| - bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení | ANO / NE |  |  |
| - nabízený transportní monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s monitorací na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP), centrálních operačních sálech (COS) z důvodu zachování měření dat při možném transportu pacienta. | ANO / NE |  |  |
| - připojení do mobilního prohlížeče na odd. JIRP z důvodu možných konzilií | ANO / NE |  |  |
| - SW kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z monitorů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů. | ANO / NE |  |  |
| - transportní rukojeť s možností zavěšení na lůžko | ANO / NE |  |  |
| - držák monitorů připevnitelný ke zdi – 4 ks | ANO / NE |  |  |
| - pojízdný stojan – 1 ks | ANO / NE |  |  |

| Dohledová stanice, 1 ks |  | Gynekologické oddělení | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - dotykový, barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ | ANO / NE |  |  |
| - připojení min. 8 monitorů/lůžek | ANO / NE |  |  |
| - uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, intuitivní ovládání z dotykového monitoru, z klávesnice a myší | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilita s nabízenými monitory | ANO / NE |  |  |
| - režim současného zobrazení všech monitorů |  |  |  |
| - komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku | ANO / NE |  |  |
| - v detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 hod. zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mobilní přístup a prohlížení dat pomocí tabletu s iOS | ANO / NE |  |  |
| - požadované tisky budou realizovány na stávajících síťových tiskárnách. | ANO / NE |  |  |
| - možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrální monitorovací stanice | ANO / NE |  |  |
| - připojitelné do stávající serverové CMS | ANO / NE |  |  |
| - všechny tisky klinických dat musí odpovídat požadavkům na zdravotnickou dokumentaci | ANO / NE |  |  |

| Zabezpečení systému |  | Gynekologické oddělení |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem | ANO / NE |  |
| - zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti | ANO / NE |  |
| - logování přístupů k datům | ANO / NE |  |
| - možnost zálohování do externího úložiště - jak nastavení, tak i naměřených dat | ANO / NE |  |
| - možnost dálkové správy přes VPN | ANO / NE |  |

- Dospávací pokoj

Modulární monitory vitálních funkcí umožňující komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení všech monitorů na serverový centrální monitorovací systém a oboustranné napojení do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

| Monitory, 4 ks |  | Dospávací pokoj | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - zobrazovací monitor min 20,0“ dotykový pro zdravotnické účely s rozlišením min. 1280x720 pixel - který umožňuje ovládání a veškerou správu modulu jako plnohodnotný monitor, uchycení na eurolištu, ukotvení transportního monitoru | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí | ANO / NE |  |  |
| - propojení monitorů se stávající centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace) | ANO / NE |  |  |
| - musí být kompatibilní se stávající monitorací na centrálních operačních sálech a odd. JIRP z důvodu zachování měření dat při možném transportu pacienta. | ANO / NE |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z monitorů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů | ANO / NE |  |  |

| Zabezpečení systému |  | Dospávací pokoj |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem | ANO / NE |  |
| - zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti | ANO / NE |  |
| - logování přístupů k datům | ANO / NE |  |
| - možnost zálohování do externího úložiště - jak nastavení, tak i naměřených dat | ANO / NE |  |
| - možnost dálkové správy přes VPN | ANO / NE |  |

- JIRP - příjem

Modulární monitor vitálních funkcí připojený ke srtávající dohledové stanici Jednotky intenzívní a resuscitační péče umožňující komunikaci prostřednictvím Wi-Fi. Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti včetně propojení monitor na serverový centrální monitorovací systém a oboustranné napojení do nemocničního informačního systému (NIS) FONS Enterprise.

| Monitor vitálních funkcí, 1 ks |  | JIRP - příjem | 5.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |
| - min. 5,5“ barevný dotykový displej | ANO / NE |  |  |
| - současné zobrazení min. 5 křivek měřených parametrů | ANO / NE |  |  |
| - funkce automatického jasu a multi-touch | ANO / NE |  |  |
| - ovládání pomocí dotykové obrazovky a jiné ovládání mimo dotykovou obrazovku pro případ poruchy displeje (např. klávesnice s českými znaky, myš, dálkové ovládání) | ANO / NE |  |  |
| - alfanumerické zobrazení měřených parametrů na displeji | ANO / NE |  |  |
| - režim zobrazení velkých čísel | ANO / NE |  |  |
| - možnost připojení jednoparametrového modulu min. (PICCO, CO2, IBP) | ANO / NE |  |  |
| - odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu | ANO / NE |  |  |
| - automatická detekce kardiostimulátoru – schopnost monitorovat/analyzovat stimulované i nestimulované pacienty, včetně detekce interního kardiostimulátoru | ANO / NE |  |  |
| - akumulátor na min. 8 h provozu | ANO / NE |  |  |
| - hmotnost max. 1 kg |  |  |  |
| - vícesvodová analýza arytmií (asystolie, komorová a síňová fibrilace, atd.) | ANO / NE |  |  |
| - analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech | ANO / NE |  |  |
| - hemodynamické výpočty, kalkulace dávkování léčiv (součást stávající centrální monitorovací stanice nebo monitorů) | ANO / NE |  |  |
| - zobrazení a prohlížení grafických a numerických trendů min. 48 hodin zpětně | ANO / NE |  |  |
| - mini trendy – min. od 5 min. do 8 h., zvýraznění neobvyklých hodnot na průběhu trendu (otevření podokna mini trendu pomocí jednoho kliknutí/přejetím po obrazovce) | ANO / NE |  |  |
| - skóre včasného varování - monitor poskytuje elektronické skóre včasného varování, které je kontinuálně monitorováno z fyziologických funkcí | ANO / NE |  |  |
| - optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí | ANO / NE |  |  |
| - možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla | ANO / NE |  |  |
| - vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC | ANO / NE |  |  |
| - pracovní režimy - pohotovostní, noční, soukromý (skrytí monitorovaných dat při návštěvě, data jsou monitorována a posílána na centrální monitorovací stanici) | ANO / NE |  |  |
| - možnost snadného uživatelského nastavení min. 3 profilů zobrazení a jejich rychlé změny v závislosti na potřebě okamžitého zobrazení měřených parametrů v průběhu léčby. Změna profilu zobrazení na pacientském monitoru nesmí mít vliv na zobrazení na centrální monitorovací stanici. | ANO / NE |  |  |
| - kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí | ANO / NE |  |  |
| - propojení monitorů se stávající centrální monitorovací stanicí (obousměrná komunikace) | ANO / NE |  |  |
| - bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení | ANO / NE |  |  |
| - nabízený transportní monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s monitorací na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP), centrálních operačních sálech (COS) z důvodu zachování měření dat při možném transportu pacienta. | ANO / NE |  |  |
| - připojení do mobilního prohlížeče na odd. JIRP z důvodu možných konzilií | ANO / NE |  |  |
| - SW kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |  |
| - oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |  |
| - grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |  |
| - součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z monitorů, které je nutné k zahájení provozu monitorace všech dostupných parametrů. | ANO / NE |  |  |
| - transportní rukojeť s možností zavěšení na lůžko | ANO / NE |  |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)