TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – elektrochirurgické generátory“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastní nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka dvou kusů elektrochirurgických generátorů v kompletním vybavení dle uvedené specifikace:

A, Elektrochirurgický generátor nejvyšší třídy

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí na min. 300 programů (přednastavené a volně programovatelné) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost vytvoření a uložení programů uživateli | ANO / NE |  |  |  |  |
| - funkce „oblíbené programy“ | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přístroj s dotykovým barevným přehledným displejem s velikostí min. 9“ | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost nastavení jasu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - čelní panel z bezpečnostního skla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozlišení displeje min. 800x480 pixelů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - generátor na displeji zobrazuje min.: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvolený program | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavený efekt | ANO / NE |  |  |  |  |
| - max. špičkové napětí | ANO / NE |  |  |  |  |
| - typ pedálu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zvolené módy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - max. výkon ve Watt | ANO / NE |  |  |  |  |
| - typ neutrální elektrody | ANO / NE |  |  |  |  |
| - indikaci stavu elektrody | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ikonu uzamčení obrazovky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - informace a menu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost změny monopolárního i bipolárního nastavení menu ze sterilního operačního pole tlačítky na rukojeti a pedálem u každé zásuvky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - min. dvě různá nastavení pro každou zásuvku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - připojení min. dvou nožních spínačů a jejich volné přiřazení všem zásuvkám | ANO / NE |  |  |  |  |
| - generátor má automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monitorovací systém pro dělené neutrální elektrody a možnost nastavení dětské neutrální elektrody s automatickým omezením výkonu na 36 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činnosti a výstrah | ANO / NE |  |  |  |  |
| - menu přístroje, nápověda, hlášení chybová a informační jsou kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - indikace chybových stavů je optická i akustická | ANO / NE |  |  |  |  |
| - chybová hlášení jsou textová a zobrazují kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zapojení min. 2 monopolárních a min. 3 bipolárních nástrojů současně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - každá monopolární a bipolární zásuvka má funkci automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přístroj umožňuje připojení nástrojů s konektory typu mezinárodní (americký) standard (3pin, 2pin 28,58 mm, pr. 4 mm) i německý typ (pr. 5 mm, kulatý konektor) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární řez min. 400 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární koagulace min. 250 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární řez min. 200 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární koagulace min. 120 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - požadované programy generátoru: |  |  |  |  |  |
| - bipolární resekce a vaporizace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - gynekologický program pro supracervikální laparoskopické hysterektomie | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární koagulace dvou nástrojů současně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mikro režim s výkonem už od 0,1 W | ANO / NE |  |  |  |  |
| - režimy pro argonovou plazmovou koagulaci vč. pulzní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - režimy pro gastroenterologii gastro řez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - režim tzv. suchého řezu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární řez: |  |  |  |  |  |
| - standardní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - čistý | ANO / NE |  |  |  |  |
| - smíšený | ANO / NE |  |  |  |  |
| - resekční | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laparoskopický | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mikro (různé rychlosti – min. 3, pro různé nástroje, až 9 efektů) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - argonový | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pro gynekologii | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární řez: |  |  |  |  |  |
| - standardní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární nůžky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární resekce a vaporizace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monopolární koagulace: |  |  |  |  |  |
| - sprejová | ANO / NE |  |  |  |  |
| - silná | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jemná | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laparoskopická | ANO / NE |  |  |  |  |
| - resekční | ANO / NE |  |  |  |  |
| - simultánní | ANO / NE |  |  |  |  |
| - argonová (otevřená, pulzní, flexibilní) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární koagulace: |  |  |  |  |  |
| - pro pinzety | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mikro | ANO / NE |  |  |  |  |
| - autostart | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární nůžky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - laparoskopická | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zatavení cév a tkání do průměru 7 mm včetně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení hemostatického efektu v rozmezí min. 1 až 9 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - frekvence 350 kHz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - autotest po zapnutí i během provozu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatické přizpůsobení výkonu operované tkáni | ANO / NE |  |  |  |  |
| - aktivace nástroje ručně, nožním pedálem anebo autostartem (u bipolárního režimu), | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení doby zpoždění aktivace autostartu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - režimy ligace cév a tkání do průměru 7 mm včetněF | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární resekce ve fyziologickém roztoku a vaporizace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - konektor pro připojení argonové jednotky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení odsávačky elektrochirurgického kouře s automatickou i nožní aktivací | ANO / NE |  |  |  |  |
| - upgrade přístroje min. pomocí USB, příp. zabezpečenou cestou WiFi | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost zobrazit návod na displeji přístroje | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost zobrazit aplikační videa na displeji přístroje (např. z disku USB); příp. zobrazit psaný návod v českém jazyce na displeji přístroje | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: |  |  |  |  |  |
| - nožní spínač dvoupedálový s přepínacím tlačítkem a kabelem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kabel do sítě | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zemnící kabel | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kabel pro připojení jednorázových neutrálních elektrod | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jednorázové dělené neutrální elektrody, min. 100 kusů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rukojeť na elektrody: |  |  |  |  |  |
| - 2 tlačítka | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kabel min. 4,5 m | ANO / NE |  |  |  |  |
| - autoklávovatelná | ANO / NE |  |  |  |  |
| - záruka min. 200 autoklávních cyklů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vozík | ANO / NE |  |  |  |  |

B, Elektrochirurgický generátor střední třídy

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - generátor pro chirurgické výkony | ANO / NE |  |
| - monopolární řez a koagulace, bipolární koagulace | ANO / NE |  |
| - monopolární řez min. 300 W | ANO / NE |  |
| - monopolární koagulace min. 120 W | ANO / NE |  |
| - bipolární koagulace min. 120 W | ANO / NE |  |
| - intuitivní ovládání pomocí tlačítek na čelním panelu | ANO / NE |  |
| - nastavení výkonu plynule po kroku 1 W v celém rozsahu výkonů | ANO / NE |  |
| - min. 2 monopolární a 1 bipolární zásuvka | ANO / NE |  |
| - možnost současného zapojení min. 3 nástrojů | ANO / NE |  |
| - generátor řízený mikroprocesorem a programovatelný – min. 100 programů včetně zadání vlastních názvů programů | ANO / NE |  |
| - přednastavené programy: |  |  |
| - standard | ANO / NE |  |
| - mikro | ANO / NE |  |
| - makro | ANO / NE |  |
| - resekce | ANO / NE |  |
| - možnost rozšíření o programy argon/gastro | ANO / NE |  |
| - přednastavené hodnoty programů může uživatel jednoduše změnit a změny uložit stisknutím jediného tlačítka na čelním panelu | ANO / NE |  |
| - zobrazení nastavených hodnot, programů a režimů viditelně a přehledně na displejích | ANO / NE |  |
| - nastavení efektu - min. 10 hodnot od 0 do 9 | ANO / NE |  |
| - monopolární režimy: |  |  |
| - standardní | ANO / NE |  |
| - mikro | ANO / NE |  |
| - makro | ANO / NE |  |
| - resekční | ANO / NE |  |
| - koagulace: |  |  |
| - simultánní koagulace dvěma nástroji současně | ANO / NE |  |
| - silná koagulace (možnost nastavení bez řezu, smíšená, s řezem | ANO / NE |  |
| - jemná koagulace | ANO / NE |  |
| - sprejová koagulace | ANO / NE |  |
| - čistý řez | ANO / NE |  |
| - smíšený řez | ANO / NE |  |
| - řez s velmi silnou koagulací | ANO / NE |  |
| - bipolární režimy: |  |  |
| - standardní | ANO / NE |  |
| - mikro | ANO / NE |  |
| - makro | ANO / NE |  |
| - možnost rozšíření generátoru o další režimy řezu a koagulace | ANO / NE |  |
| - autostart pro bipolární režim s možností nastavení zpoždění autostartu v rozmezí min. 50 ms – 2500 ms | ANO / NE |  |
| - frekvence 330 kHz | ANO / NE |  |
| - autotest po zapnutí i během provozu | ANO / NE |  |
| - zobrazení chyby na displeji | ANO / NE |  |
| - automatické měření a regulace výkonu | ANO / NE |  |
| - nastavení hlasitosti | ANO / NE |  |
| - ovládání: |  |  |
| - ruční | ANO / NE |  |
| - nožní | ANO / NE |  |
| - autostartem | ANO / NE |  |
| - nožní spínač voděodolný generátor (stupeň ochrany IP X8) | ANO / NE |  |
| - generátor sám rozpozná připojení nožního spínače | ANO / NE |  |
| - akustická a optická indikace chybových hlášení obsluhy a systému | ANO / NE |  |
| - speciální monitorovací systém pro dělené neutrální elektrody | ANO / NE |  |
| - automatické přerušení el. okruhu generátorem při nedostatečném připevnění neutrální elektrody | ANO / NE |  |
| - indikace chybových stavů na displeji a akustická idikace | ANO / NE |  |
| - paměť chyb | ANO / NE |  |
| - integrovaný bezpečnostní systém | ANO / NE |  |
| - kontinuální samočinná kontrola generátoru | ANO / NE |  |
| - funkce obnovení továrního nastavení | ANO / NE |  |
| - konektor pro připojení argonové jednotky | ANO / NE |  |
| - možnost připojení k odsávačce elektrochirurgického kouře s automatickou i nožní aktivací pedálem | ANO / NE |  |
| - příslušenství: |  |  |
| - nožní spínač dvoupedálový s kabelem | ANO / NE |  |
| - kabel do sítě | ANO / NE |  |
| - zemnící kabel | ANO / NE |  |
| - kabel pro připojení jednorázových neutrálních elektrod | ANO / NE |  |
| - jednorázové dělené neutrální elektrody, min. 100 ks | ANO / NE |  |
| - rukojeť na elektrody: |  |  |
| - 2 tlačítka | ANO / NE |  |
| - kabel min. 4,5 m | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelná | ANO / NE |  |
| - záruka min. 200 autoklávních cyklů | ANO / NE |  |
| - vozík | ANO / NE |  |

| Hodnocené parametry |  |
| --- | --- |
| Hodnocený parametr | Hodnota nabízená účastníkem |
| Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů | Ano/Ne |
| Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W | W |
| U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbývajícího počtu použití nástroje | Ano/Ne |
| Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová | Ano/Ne |
| Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží | Ano/Ne |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)