TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – laparoskopická technika“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka laparoskopické věže s kompletním vybavením, včetně nástrojů, viz níže uvedená specifikace.

| Kamerová jednotka, 1 ks |  | I. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - medicínský atest | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozlišení a režim zobrazení: rozlišení min. 4 K, ve výstupním formátu 3840 x 2160 px a současně možnost 1920 x 1080 pix | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost přepínání 2d/3d režim | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém umožňující pracovat min. ve 4 K 2D/3D UHD rozlišení s využitím úzkopásmového zobrazování při laparoskopických výkonech | ANO / NE |  |  |  |  |
| - podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG | ANO / NE |  |  |  |  |
| - centrální jednotka s modulem pro připojení 4K UHD ICG kamerové hlavy, 4K 3D ICG video-laparoskopu při zachování stejné řídící kamerové jednotky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém umožňující min. 4 různé módy zobrazení dle potřeb operatéra - standardní zobrazení, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole, kombinace zvýšení kontrastu a jasu, min. 2 módy úzkopásmového zobrazení pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy pomocí softwaru v kamerové jednotce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - podpora NIR/ICG fluorescenčního zobrazení v různých módech, min. real-time overlay (bílé světlo/kontrastní látka), monochromatické zobrazení kontrastní látky, intenzivní mapování (zobrazení signálu NIR/ICG se bude zobrazovat v různých barvách v závislosti na síle detekovaného signálu NIR) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - volba min. dvou druhů barev při fluorescenčním zobrazení tkáně (např. modrá a zelená) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém filtrace barevných spekter nezávislý na světelném zdroji | ANO / NE |  |  |  |  |
| - omyvatelná klávesnice včetně touchpadu pro ovládání kamerové jednotky a vkládání pacientských dat | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vkládání pacientských dat, min. jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení bílé barvy: na čelním panelu jednotky, pomocí klávesnice a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - záznam fotek a videa ve full HD rozlišení na USB paměť, vč. externí SSD paměti min. 3tb | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výstupy min. 2 x DP 1.2, 1 x 12g (3g)- SDI, 1 x DVI, uveďte | ANO / NE |  |  |  |  |
| - min. 3 x USB 2.0 pro připojení externího disku a dalšího příslušenství, uveďte | ANO / NE |  |  |  |  |
| - digitální zoom | ANO / NE |  |  |  |  |
| - otáčení obrazu o 180° | ANO / NE |  |  |  |  |

| Zdroj studeného světla, 1ks |  | II. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - medicínský atest | ANO / NE |  |
| - výkonný led zdroj světla pro bílé světlo a pro NIR světlo, tj. 2 typy LED | ANO / NE |  |
| - světelný tok min. 2 000 lm, uveďte | ANO / NE |  |
| - zdroj světla vhodný mimo standardní zobrazení i pro úzkopásmové zobrazení | ANO / NE |  |
| - zdroj světle vhodný mimo standardní zobrazení i pro fluorescenční zobrazení | ANO / NE |  |
| - světelná teplota bílého světla 5 700°K | ANO / NE |  |
| - ovládání prostřednictvím dotykového displeje a tlačítek na kamerové hlavě | ANO / NE |  |
| - univerzální konektor (karusel) pro světlovodný kabel | ANO / NE |  |
| - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu | ANO / NE |  |
| - automatické nastavení intenzity osvětlení propojením s kamerovou jednotkou | ANO / NE |  |
| - standby mód | ANO / NE |  |
| - možnost připojení nožního spínače pro přepínání mezi bílým a NIR světlem (spínač není součástí dodávky) | ANO / NE |  |
| - životnost LED min. 30 000 hodin, uveďte | ANO / NE |  |

| 2D Kamerová hlava, 1ks |  | III. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - medicínský atest | ANO / NE |  |
| - mini. 2 čipová CMOS 4K UHD kamerová hlava | ANO / NE |  |
| - nativní rozlišení min. 4K UHD 3840 x 2160 PIX, uveďte | ANO / NE |  |
| - Podpora ICG zobrazení | ANO / NE |  |
| - integrovaný neoddělitelný objektiv min. f = 18 mm, uveďte | ANO / NE |  |
| - digitální zoom, min. 2 x, uveďte | ANO / NE |  |
| - min. 3 tlačítka na kamerové hlavě z toho min. 2 programovatelná s nastavením 4 volitelných funkcí (např. ovládání dokumentace, vyvážení bílé, ovládání zdroje světa). Uveďte nastavitelné funkce. | ANO / NE |  |
| - aretace laparoskopické optiky | ANO / NE |  |
| - podpora úzkopásmového zobrazení | ANO / NE |  |
| - integrovaný neoddělitelný kabel kamerové hlavy | ANO / NE |  |

| 3D Videolaparoskop, 1ks |  | IV. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - 3D nerozebíratelný videolaparoskop ve 4K rozlišení s modalitou ICG | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelný systém | ANO / NE |  |
| - 3 tlačítka, z toho 2 libovolně programovatelná (např. přepínání 2D/3D, ovládání ICG módu apod.) | ANO / NE |  |
| - úhel pohledu 30°, průměr 10 mm, délka min. 320 mm, uveďte | ANO / NE |  |
| - podpora úzkopásmového selektivního zobrazení ve 2D i 3D | ANO / NE |  |
| - zobrazení ICG kontrastní látky v kombinaci s příslušným zdrojem světla ve 2D i 3D ve 4 K rozlišení | ANO / NE |  |
| - videolaparoskop bude mít NIR/ICG fluorescenční zobrazení v různých módech, min. Real-time overlay (bílé světlo/kontrastní látka), monochromatické zobrazení kontrastní látky, intenzivní mapování (zobrazení signálu NIR/ICG se bude zobrazovat v různých barvách v závislosti na síle detekovaného signálu) | ANO / NE |  |
| - volba min. dvou barev při fluorescenčním zobrazení tkáně min. u Real-time overlay modu (např. modrá a zelená) | ANO / NE |  |
| - automatická rotace u 2D systému a automatické přepínání 2D/3D u 3D systému | ANO / NE |  |
| - sterilizační košík pro uložení videolaparoskopu a světlovodný kabel vhodný pro zobrazení kontrastní látky ICG součástí dodávky | ANO / NE |  |

| 2D Laparoskopická optika, 2 ks |  | V. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - 2D zobrazovací režim | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelné | ANO / NE |  |
| - průměr 10 mm | ANO / NE |  |
| - úhel pohledu 30° | ANO / NE |  |
| - pracovní délka Min 310 mm | ANO / NE |  |
| - kompatibilní s nabízeným světelným zdrojem a kamerovou jednotkou | ANO / NE |  |
| - příslušenství | ANO / NE |  |
| - světlovodný kabel, průměr min. 4,5 mm, délka min. 250 cm, se zvýšenou odolností proti přehřívání, 2 ks | ANO / NE |  |
| - sterilizační košík pro optiku a světlovodný kabel, 2 ks | ANO / NE |  |

| Elektrokoagulace, 1 ks |  | VI. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - elektrochirurgický multioborový generátor, určený pro laparoskopickou i endoskopickou i otevřenou operativu | ANO / NE |  |
| - ovládání pomocí dotykového displeje v českém jazyce | ANO / NE |  |
| - nastavení výkonu plynule po kroku 1 W v celém rozsahu výkonu | ANO / NE |  |
| - monopolární výstupy pro připojení nástrojů s konektory min. dvou standardů bez použití adaptérů min. 2, konfigurace zdířek pro připojení nástrojů s konektory min dvou standardů bez použití adaptéru | ANO / NE |  |
| - bipolární výstupy pro připojení nástrojů s konektory min. dvou standardů bez použití adaptérů, min. 2, konfigurace zdířek pro připojení nástrojů s konektory min dvou standardů bez použití adaptéru | ANO / NE |  |
| - generátor řízený mikroprocesorem a programovatelný s možností zadání vlastních názvů, min. 50 programů, uveďte | ANO / NE |  |
| - monopolární výkon min. 400 W maximální, uveďte | ANO / NE |  |
| - bipolární výkon min. 200 W maximální, uveďte | ANO / NE |  |
| - min. 2 monopolární a 1 bipolární zásuvka | ANO / NE |  |
| - možnost současného zapojení min. 3 nástrojů, uveďte hodnotu: | ANO / NE |  |
| - generátor řízený mikroprocesorem a programovatelný – min. 100 programů včetně zadání vlastních názvů programů, uveďte | ANO / NE |  |
| - programy: min. monopolární simultánní koagulace (silná, řezná a sprejová), mikro režim s výkonem už od 0,1 W, režim tzv. suchého řezu, gynekologický program pro supracervikální laparoskopické hysterektomie, režimy bipolární resekce a vaporizace ve fyziologickém roztoku TUR (s výkonem až 860 W), uveďte | ANO / NE |  |
| - možnost připojení argonové jednotky | ANO / NE |  |
| - nastavení efektu, min. v 9 krocích, uveďte | ANO / NE |  |
| - monopolární režimy minimálně: sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční, simultánní silná i sprejová koagulace, uveďte | ANO / NE |  |
| - bipolární režimy minimálně: pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická, bipolární resekce a vaporizace ve fyziologickém roztoku TUR, uveďte | ANO / NE |  |
| - aktivace nástroje ručně, nožním pedálem a také autostartem (u bipolárního režimu), nastavení autostart/autostup a možnost nastavení doby zpoždění aktivace autostartu | ANO / NE |  |
| - autotest po zapnutí i během provozu | ANO / NE |  |
| - zobrazení chyb na displeji | ANO / NE |  |
| - automatické měření a regulace výkonu | ANO / NE |  |
| - automatické přerušení el. okruhu generátorem při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody | ANO / NE |  |
| - konektor pro připojení argonové jednotky | ANO / NE |  |
| - propojení s odsávačkou kouře | ANO / NE |  |
| - automatická detekce dělené či nedělená neutrální elektrody | ANO / NE |  |
| - dvoupedálový nožní spínač | ANO / NE |  |
| - vhodný pro koagulaci silných cév | ANO / NE |  |
| - držák monopolárních elektro s 2 tlačítky + elektroda nožová, elektroda kulička | ANO / NE |  |
| - resterilizovatelný kabel pro jednorázové neutrální elektrody | ANO / NE |  |
| - jednorázové neutrální dělené elektrody, jedno balení min. 100 ks | ANO / NE |  |

| Odsávačka kouře, 1 ks |  | VII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - aktivace odsávání kouře je manuální anebo automatická | ANO / NE |  |
| - min. 3 stupně výkonu odsávání | ANO / NE |  |
| - možnost nastavení doby odsávání po ukončení aktivace | ANO / NE |  |
| - součástí pedál nebo ovladač pro manuální aktivatici | ANO / NE |  |

| Insuflační jednotka CO2 1 ks |  | VIII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - medicínský atest | ANO / NE |  |
| - zvuková i světelná signalizace při přetlaku, ochrana proti přetlakování pacienta | ANO / NE |  |
| - možnost insuflace předehřátým CO2 plynem | ANO / NE |  |
| - zobrazení informací o tlaku, průtoku a celkové spotřebě | ANO / NE |  |
| - informace viditelné na displeji: nastavená hodnota tlaku i aktuální + současně nastavený maximální průtok i aktuální | ANO / NE |  |
| - ovládání pomocí min. 7“ dotykového displeje, uveďte | ANO / NE |  |
| - ovládání jednotky v českém jazyce | ANO / NE |  |
| - možnost připojení na centrální rozvod plynu i plynovou lahev | ANO / NE |  |
| - CO2 vysokotlaká hadice 1m | ANO / NE |  |
| - průtok, (min. 50 l/min), uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - tlak, (min. 30 mmHg), uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy | ANO / NE |  |
| - 20 ks hydrofobních filtrů mezi insuflátorem a insuflační hadicí, jednorázové filtry součástí dodávky | ANO / NE |  |
| - 1 x resterlizovatelná insuflační hadice bez předehřevu | ANO / NE |  |
| - 1 x resterilizovatelný hadicový set s předehřevem, délka (min. 250 cm), uveďte | ANO / NE |  |

| Oplachová pumpa, 1 ks |  | IX. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - samostatná jednotka s dotykovým ovládacím barevným displejem | ANO / NE |  |
| - multioborové využití s možností softwarového rozšíření pro různé operační obory: min. software pro laparoskopie, hysteroskopie | ANO / NE |  |
| - hlučnost, (max. 70 dBA při 2500 ml/min), uveďte hodnotu | ANO / NE |  |
| - funkce umožňující elektronickou výškovou korekci polohy přístroje ve vztahu k poloze pacienta | ANO / NE |  |
| - tlak pro laparoskopické výkony, min. 450 mmHg, uveďte | ANO / NE |  |
| - nastavení průtoku pro laparoskopické výkony, (min. v rozsahu 100 – 3 500 ml/min), uveďte | ANO / NE |  |
| - nastavení tlaku pro hysteroskopické výkony, (20 – 150 mmHg), uveďte | ANO / NE |  |
| - ovládání jednotky v českém jazyce | ANO / NE |  |
| - resterilizovatelný laparoskopický hadicový set | ANO / NE |  |
| - resterilizovatelný hysteroskopický hadicový set | ANO / NE |  |

| Odsávací pumpa, 1 ks |  | X. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - odsávací pumpa se sacím výkonem min. 30 l/min, uveďte | ANO / NE |  |
| - podtlak min. 85 kPa, uveďte | ANO / NE |  |
| - plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru | ANO / NE |  |
| - 1 ks odpadní láhve min. 2 l, jednorázové vaky s víkem balení min. 40 ks, antibakteriální filtr 1, uveďte | ANO / NE |  |
| - 1 x resterilizovatelné hadice | ANO / NE |  |
| - uchycení na eurolištu | ANO / NE |  |
| - hydrofobní bakteriální filtr jako součást pumpy | ANO / NE |  |

| Monitor na endoskopickém vozíku, 1 ks |  | XI. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 2D/3D 4K plochý monitor | ANO / NE |  |
| - úhlopříčka min. 31“, Uveďte velikost úhlopříčky | ANO / NE |  |
| - vstupy min. 2 x DP, 1 x DVI, uveďte všechny vstupy | ANO / NE |  |
| - výstupy min. 1 x DVI, uveďte všechny výstupy. | ANO / NE |  |
| - kontrastní poměr 1 250:1 (2D), 500:1 (3D) | ANO / NE |  |
| - svítivost min. 500 CD/M2 (2D), 200 CD/M2 (3D), uveďte svítivost | ANO / NE |  |
| - umístění na polohovatelném rameni endoskopického vozíku, které je součástí dodávky a nabídkové ceny | ANO / NE |  |

| Monitor na samostatném stojanu, 1 ks |  | XII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - certifikovaný pro použití v medicíně | ANO / NE |  |
| - 2D/3D 4K monitor | ANO / NE |  |
| - úhlopříčka min. 55“, uveďte velikost | ANO / NE |  |
| - rozlišení min. 4K, 3840 x 2160 PIX, uveďte | ANO / NE |  |
| - vstupy min. 2 x DP, 1 x DVI, uveďte všechny vstupy | ANO / NE |  |
| - výstupy min. 1 x DP, 1 x DVI, uveďte všechny výstupy | ANO / NE |  |
| - kontrastní poměr 100 000:1 | ANO / NE |  |
| - svítivost min. 408 CD/m2 (2D), 170 CD/m2 (3D), - uveďte | ANO / NE |  |
| - umístění na samostatném mobilním stojanu | ANO / NE |  |

| Záznamové zařízení, 1 ks |  | XIII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - přístroj musí být dokumentační a streamovací jednotka s ovládacím panelem určená pro zdravotnictví | ANO / NE |  |
| - umístění na endoskopickém pojízdném vozíku | ANO / NE |  |
| - záznam a archivace video sekvence v rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 - 1080p60), uveďte | ANO / NE |  |
| - možnost on-line živého vysílání v rozlišení min. Full HD (1920 x 1080 -1080p60), uveďte | ANO / NE |  |
| - ovládání z tlačítek na kamerové hlavě | ANO / NE |  |
| - možnost rozšíření o zvukovou stopu videonahrávek (komentované operace) | ANO / NE |  |
| - možnost připojení na FULL HD Video výstup 4 K kamerové jednotky | ANO / NE |  |
| - ukládání záznamů na interní úložiště bez točivých mechanických součástí min. 500 GB, uveďte velikost interního uložiště | ANO / NE |  |
| - funkce ukládání záznamů na síťové úložiště (určený síťový disk nemocnice) | ANO / NE |  |
| - ovládání pomocí dotykového ovládacího panelu s barevným displejem s min. velikostí 9" | ANO / NE |  |
| - vstupy min. HD-SDI/3G-SDI (BNC), DVI, HDMI, S-VIDEO, uveďte | ANO / NE |  |
| - formát nahraného videa H.264 (MPEG-4 AVC), High Profile, Level 4.1, progresivně, uveďte | ANO / NE |  |
| - formát snímků JPG | ANO / NE |  |
| - síťové připojení RJ45, min. rychlost 1 Gbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, uveďte | ANO / NE |  |
| - živý přenos videa po stávající LAN | ANO / NE |  |
| - formát živého přenosu videa HTTP Live Streaming, WEB RTC | ANO / NE |  |
| - zobrazení živého přenosu v aplikaci pro iOS | ANO / NE |  |
| - zobrazení živého přenosu ve webovém prohlížeči (PC, tablet, mobilní telefon) | ANO / NE |  |
| - autorizovaný přístup pro zobrazení živého přenosu | ANO / NE |  |
| - autorizovaný přístup k ovládání záznamového zařízení | ANO / NE |  |
| - ovládání dotykovým panelem, barevný dotykový displej min. 9“, IPS displej, uveďte velikost displeje | ANO / NE |  |
| - souběžné ukládání a živý přenos do sítě | ANO / NE |  |
| - ruční zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů | ANO / NE |  |
| - náhled vstupního videosignálu na ovládacím panelu | ANO / NE |  |
| - konfigurace zařízení přes ovládací panel | ANO / NE |  |
| - dezinfikovatelný povrch | ANO / NE |  |
| - SW licence pro automatický export nahrávek do PACS, DICOM 3.0 kompatibilní - modalita Worklist, časově neomezený SW | ANO / NE |  |
| - přístroj musí mít možnost budoucího rozšíření o záznam 3D Full HD | ANO / NE |  |
| - přístroj musí mít možnost budoucího rozšíření o konferenční režim s oboustrannou zvukovou a jednosměrnou obrazovou komunikací | ANO / NE |  |
| - přístroj musí mít možnost budoucího rozšíření o integraci do systému videomanagementu | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky je 1 ks mobilního omyvatelného vozíku pro umístění nahrávacího zařízení s integrovaným držákem ovládacího panelu a uzamykatelným úložným prostorem pro nahrávací zařízení, převodníky a příslušenství | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky jsou signálové převodníky (pokud zařízení přímo nedisponuje definovanými vstupy) | ANO / NE |  |
| - součástí musí být softwarové licence podporované po dobu životnosti přístroje zdarma | ANO / NE |  |

| Endoskopický pojízdný vozík, 1 ks |  | XIV. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - pro medicinské použití | ANO / NE |  |
| - pohyblivé nastavitelné rameno pro LCD monitor | ANO / NE |  |
| - 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná | ANO / NE |  |
| - držák infuzních vaků | ANO / NE |  |
| - držák pro kamerové hlavy | ANO / NE |  |
| - držák na CO2 lahve | ANO / NE |  |
| - lišta na odpadní nádobu a odsávací jednotku | ANO / NE |  |
| - manipulační madlo | ANO / NE |  |
| - antistatická povrchová úprava | ANO / NE |  |
| - centrální zapínání a vypínání všech nainstalovaných zařízení s ochranou proti přepětí | ANO / NE |  |
| - uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům | ANO / NE |  |

| Mobilní stojan pro 55“ monitor |  | XV. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 4 x kolečka, alespoň 2 brzditelná | ANO / NE |  |

| Set laparoskopických nástrojů pro bipolární koagulaci |  | XVI. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 1 x bipolární úchopové kleště KELLY, model CLERMONT-FERRAND, autoklávovatelné. - Otočné, rozebíratelné na 3 částí - plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro bipolární kabel, izolovaný kovový vnější plášť s konektorem pro čištění, kleště vložka. Vhodné k disekci, obě branže pohyblivé, velikost 5 mm, délka 36 cm. | ANO / NE |  |
| - 1 x bipolární úchopové kleště, model CLERMONT-FERRAND, autoklávovatelné. - Otočné, rozebíratelné na 3 částí - plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro bipolární kabel, izolovaný kovový vnější plášť s konektorem pro čištění, kleště vložka. Okénkové branže s jemným atraumatickým zoubkováním, velikost 5 mm, délka 36 cm. | ANO / NE |  |
| - 1 x bipolární úchopové kleště, model CLERMONT-FERRAND, autoklávovatelné. - Otočné, rozebíratelné na 3 částí - plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro bipolární kabel, izolovaný kovový vnější plášť s konektorem pro čištění, kleště vložka. Okénkové branže s jemným atraumatickým zoubkováním, velikost 5 mm, délka 43 cm. | ANO / NE |  |
| - 3 x bipolarní kabel pro laparoskopické nástroje, autoklávovatelná, délka min. 300 cm | ANO / NE |  |

| Set laparoskopických nástrojů - trokary |  | XVII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 2 x trokar, velikost 11 mm - s pyramidálním hrotem, insuflačním kohoutem, délka 10,5 cm, autoklávovatelný. - Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci. | ANO / NE |  |
| - 2 x bezpečnostní trokar, - hladký, pro nástroje vel. 10 mm, pracovní délka 97 mm, bodec trokaru chráněný, s ventilem CO2. Autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 2 x šroubovice pro trokar o vel. 11 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 6 x trokar, velikost 6 mm, s pyramidálním hrotem, insuflačním kohoutem, délka 10,5 cm. Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). Autoklávovatelný. - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci. | ANO / NE |  |
| - 6 x šroubovice pro trokar o vel. 6 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 2 x redukční tubus pro trokar vnější průměr 11 mm/ nástroj průměr 5 mm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 2 x redukční klapka, autoklávovatelná. - Pro trokar vnější průměr 11 mm/ nástroj průměr 5 mm. | ANO / NE |  |

| Set laparoskopických nástrojů trokary – prodloužená délka |  | XVIII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 3 x trokar pro obézní pacienty s pyramidálním hrotem, průměr 6 mm, délka 15 cm, autoklávovatelný. - Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci. | ANO / NE |  |
| - 3 x šroubovice pro trokar o vel. 6 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x trokar pro obézní pacienty s pyramidálním hrotem, průměr 11 mm, délka 15 cm, autoklávovatelný. - Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci. | ANO / NE |  |
| - 1 x šroubovice pro trokar o vel. 11 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x trokar pro obézní pacienty s pyramidálním hrotem, průměr 13,5 mm, délka 15 cm, autoklávovatelný. - Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci. | ANO / NE |  |
| - 1 x šroubovice pro trokar o vel. 13,5 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x redukční klapka pro trokar vnější průměr 13 mm/ nástroj průměr 10 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x redukční tubus pro trokar vnější průměr 11 mm/ nástroj průměr 5 mm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |

| Set laparoskopických nástrojů |  | XIX. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 1 x trokar s pyramidálním hrotem, průměr 13,5 mm, délka 11,5 cm. - Multifunkční klapka (s manuální možností otevírání klapky). - Součástí háček, pro otevírání klapky při sterilizaci, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 1 x šroubovice pro trokar o vel. 13,5 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x redukční klapka pro trokar vnější průměr 13 mm/ nástroj průměr 10 mm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x redukční tubus pro trokar vnější průměr 11 mm/ nástroj průměr 5 mm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 3 x VERESS jehla, průměr 2.1 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x V - retraktor pro kolorektální operativu, s rotačním kolečkem pro natáčení a prodloužení distálního konce. Autoklávovatelný, velikost 10 mm, délka 30 cm. S konektorem pro čištění. | ANO / NE |  |
| - 1 x vějířkový retraktor, velikost 5 mm, délka 32 cm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 1 x KÖCKERLING extrakorporální uzlovač, průměr 5 mm, délka 46 cm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 6 x monopolární kabel pro laparoskopické nástroje, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 2 x disekční a úchopové kleště „Aligátor“, velikost 5 mm, délka 36 cm, rotační pracovní část, obě branže pohyblivé. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x disekční a úchopové kleště, atraumatické, velikost 5 mm, délka 36 cm okénkové, „vroubkované“, rotační pracovní část, obě branže pohyblivé. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x úchopové kleště, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm, vícezubé čelisti, šířka čelistí 4,8 mm, jedna pohyblivá branže. - Složené ze 3 částí – kovová rukojeť bez aretace a konektoru pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x úchopové kleště, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm, okénkové, délka branží okolo 18 mm, obě branže pohyblivé. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x CROCE-OLMI úchopové kleště, atraumatické, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm, zahnuté, okénkové, jedna branže pohyblivá. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 3 x KELLY disekční a úchopové kleště, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm, obě branže pohyblivé, délka branží 22 mm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x KELLY disekční a úchopové kleště, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm, obě branže pohyblivé, délka branží 16 mm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x disekční a úchopové kleště, pravoúhlé, obě branže pohyblivé, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x RASSWEILER disekční a úchopové kleště, atraumatické, délka branží 43 mm, zahnuté, obě branže pohyblivé, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – kovová ručka bez aretace a bez konektoru pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x nůžky, obě branže pohyblivé, zahnuté, délka branží 20 mm, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x kleště na tkáně SAWALHE, - obě branže pohyblivé, branže 2 x 3 zuby s trnem uprostřed branží, rotační pracovní část, velikost 10 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – kovová rukojeť bez aretace a konektoru pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x kleště úchopové BABCOCK, atraumatické, délka branží 30 mm, jedna pohyblivá branže, okénkové, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x punkční jehla s LUER-Lock, průměr 1,6 mm, velikost 5 mm, délka 36 cm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 2 x palpační sonda, velikost 5 mm, délka 36 cm s centimetrovým značením, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 2 x úchopové kleště na střevo, okénkové, délka branží 37 mm, obě branže pohyblivé, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 5 x CADIERE koagulační a disekční elektroda, ve tvaru L, se značením cm, distální špička zúžená, velikost 5 mm, délka 36 cm, připojení pro monopolární kabel, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 2 x koagulační elektroda MANGESHIKAR, kulička, velikost 5 mm, délka 36 cm, připojení pro monopolární kabe, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 2 x jehelec s ergonomickou axiální rukojetí s odnímatelnou aretací, uvolnění aretace na pravé straně, rovné čelisti, s vložkou z karbidu wolframu, průměr 5 mm, délka 33 cm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 1 x sací a irigační trubice s bočními otvory, antireflexní povrch, s dvoucestným kohoutem pro ovládání jednou rukou, velikost 5 mm, délka 36 cm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x BLAKESLEY bioptické kleště, délka branží 14 mm, jedna branže pohyblivá - rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 36 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace, s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |

| Set laparoskopických nástrojů - prodloužená verze |  | XX. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 1 x disekční a úchopové kleště „Aligátor“, velikost 5 mm, délka 43 cm, rotační pracovní část, obě branže pohyblivé. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 1 x disekční a úchopové kleště, atraumatické, velikost 5 mm, délka 43 cm okénkové, rotační pracovní část, obě branže pohyblivé. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 1 x KELLY disekční a úchopové kleště, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm, obě branže pohyblivé, délka branží 22 mm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 1 x disekční a úchopové kleště, pravoúhlé, obě branže pohyblivé, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 1 x nůžky, obě branže pohyblivé, zahnuté, délka branží 20 mm, zoubkované, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x úchopové kleště na tkáně, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm, branže 2 x 3 zuby s trnem uprostřed branží, délka čelistí 26 mm, jedna pohyblivá branže. - Složené ze 3 částí – kovová rukojeť bez aretace a konektoru pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 1 x punkční jehla, LUER-lock, průměr 1,6 mm, velikost 5 mm, délka 43 cm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - palpační sonda s označením cm, velikost 5 mm, délka 43 cm, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x úchopové kleště na střevo, okénkové, délka branží 37 mm, obě branže pohyblivé, rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť s vypínatelnou aretací a konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |
| - 2 x CADIERE koagulační a disekční elektroda, ve tvaru L, se značením cm, distální špička zúžená, velikost 5 mm, délka 43 cm, připojení pro monopolární kabel, autoklávovatelná. | ANO / NE |  |
| - 1 x jehelec s ergonomickou axiální rukojetí s odnímatelnou aretací, uvolnění aretace na pravé straně, rovné čelisti, s vložkou z karbidu wolframu, průměr 5 mm, délka 43 cm, autoklávovatelný. | ANO / NE |  |
| - 1 x sací a irigační trubice, s bočními otvory, antireflexní povrch, s dvoucestným kohoutem pro ovládání jednou rukou, velikost 5 mm, délka 43 cm | ANO / NE |  |
| - 1 x BLAKESLEY bioptické kleště, délka branží 14 mm, jedna branže pohyblivá - rotační pracovní část, velikost 5 mm, délka 43 cm. - Složené ze 3 částí – plastová rukojeť bez aretace, s konektorem pro monopolární kabel, izolovaný tubus, inzert nástroje. Autoklávovatelné. | ANO / NE |  |

| Hadicové sety |  | XXI. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - 3 x hadicový laparoskopický oplachový set pro oplachovou pumpu, resterilizovatelný. | ANO / NE |  |
| - 4 x hadicový set pro odsávací pumpu vč. pacientské hadice, resterilizovatelný | ANO / NE |  |
| - 2 x hadicový hysteroskopický oplachový set pro oplachovou pumpu, resterilizovatelný. | ANO / NE |  |
| - 1 x insuflační hadice, délka 250 cm, bez předehřevu, resterilizovatelná | ANO / NE |  |
| - 3 x insuflační hadice, délka 250 cm, s předehřevem, resterilizovatelná | ANO / NE |  |

| Nástroje |  | XXII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - resterilizovatelný nástroj na ligaci cév a tkání až do 7 mm průměru, pro otevřenou operativu, s kabelem, ergonomický design, délka 230 mm | ANO / NE |  |
| - bipolární laparoskopický nástroj (resterilizovatelný) na ligaci, s jednorázovými noži. Rotační pracovní část, pracovní délka 36 cm, průměr 5,5 mm. Aktivace nástroje přímo na rukojeti | ANO / NE |  |
| - resterilizovatelná rukojeť na elektrody, 2 ovládací tlačítka, pro elektrody s průměrem konce 4 mm, 3-pin konektor do koagulace a kabel s délkou 4,5 m. | ANO / NE |  |

| Pojízdný zdravotnický nástrojový vozík, 3 ks |  | XXIII. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - vyroben z nerezových profilů, 2 odkládací nerezové plata, přičemž horní plato je lisované se zaoblenými rohy a spodní rovné | ANO / NE |  |
| - rozměry okolo 640 mm x 480 mm x 850 mm (D x Š x V) | ANO / NE |  |
| - kolečka 2 x bržděné a 2 x nebržděné o průměru 75 mm | ANO / NE |  |
| - hmotnost max. 15 kg | ANO / NE |  |

| Sterilizační kontejnery, 3 ks |  | XXIV. |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| - ventilový systém bez filtrů | ANO / NE |  |
| - vnitřní rozměr kontejnerové vany 585 x 274 x 188 mm | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky každého kontejneru bude: | ANO / NE |  |
| - 1 x víko sterilizačního kontejneru | ANO / NE |  |
| - 2 x síto (rozměr 535 x 250 x 70 mm) do kontejnerové vany | ANO / NE |  |
| - 2 x silikonová podložka do síta | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)