TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – defibrilátory“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka dvou defibrilátorů v kompletním vybavení viz.níže uvedená specifikace:

| Defibrilátor střední třídy, 1 ks | I. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| EKG 12 svodů | ANO / NE |  |
| IBP počet kanálů 2 | ANO / NE |  |
| CO2 metodou SIDESTREAM | ANO / NE |  |
| NIBP | ANO / NE |  |
| SpO2 | ANO / NE |  |
| teplota | ANO / NE |  |
| RESP | ANO / NE |  |
| váha vč. soupravy externích deskových pádel do 7 kg | ANO / NE |  |
| barevný displej o velikosti min. 8“ |  |  |
| rozlišení min. 800x600 | ANO / NE |  |
| zobrazení min. 4 křivek | ANO / NE |  |
| záznamník min. 80 mm | ANO / NE |  |
| baterie na min. 12 hodin monitorování nebo 400 výbojů při 360J | ANO / NE |  |
| režimy: |  |  |
| manuální | ANO / NE |  |  |  |  |
| AED | ANO / NE |  |
| stimulace | ANO / NE |  |
| defibrilační výboj 1 – 360J | ANO / NE |  |
| defibrilační elektrody zařazeny v sazebníku pojišťovny | ANO / NE |  |
| doba nabití k prvnímu výboji na 200J min 3s na 360J do 7s | ANO / NE |  |
| ukládání událostí min. 900 událostí | ANO / NE |  |
| náhled křivek min. 24 hodin | ANO / NE |  |
| tabulkové trendy min. 72 hodin | ANO / NE |  |
| neinvazivní stimulace – Demand nebo Fixní | ANO / NE |  |
| odolnost min. IPX4 | ANO / NE |  |
| pro zachování stávajících investic, defibrilátor kompatibilní s instalovanou serverovou CMS s odesíláním dat pomoci WiFi. Propojení s informačním systémem Nemocničního informačního systému FONS Enterprise. | ANO / NE |  |
| grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |
| resuscitační vozík s následující specifikací a vybavením: |  |  |
| plocha pro umístění a fixaci defibrilátoru | ANO / NE |  |
| odkladní zásuvka – min. 4 ks na uložení spotřebního materiálu k defibrilátoru | ANO / NE |  |
| antimikrobiální povrch | ANO / NE |  |
| centrální zamykání | ANO / NE |  |
| ambuvak dvouplášťový | ANO / NE |  |
| laryngoskop dobíjecí, vč. sady lžic MacKintosh | ANO / NE |  |
| laryngoskopická lžíce pro obtížnou intubaci | ANO / NE |  |
| intraosální vrtačka, vč. koniotomického setu | ANO / NE |  |
| magillovy kleště | ANO / NE |  |
| rozvěrač DU | ANO / NE |  |
| kleště na jazyk | ANO / NE |  |
| odsávačka bateriová | ANO / NE |  |
| fonendoskop | ANO / NE |  |
| peán dlouhý | ANO / NE |  |

| Defibrilátor vyšší třídy, 1 ks | II. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| EKG 12 svodů | ANO / NE |  |
| NIBP | ANO / NE |  |
| IBP počet kanálů 2 | ANO / NE |  |
| CO2 | ANO / NE |  |
| RESP | ANO / NE |  |
| teplota | ANO / NE |  |
| váha max. 5 kg | ANO / NE |  |
| odolnost min. IPX5 | ANO / NE |  |
| displej: |  |  |
| barevný | ANO / NE |  |
| velikost min. 9“ | ANO / NE |  |
| dotykový kapacitní | ANO / NE |  |
| chráněný tvrzeným sklem | ANO / NE |  |
| rozlišení min. 1200 x 1020 pixel | ANO / NE |  |
| zobrazení min. 7 křivek | ANO / NE |  |
| možnost pořízení kopie obrazovky | ANO / NE |  |
| možnost vysokého kontrastu | ANO / NE |  |
| monitorovací režim min. 6 hod. nebo 200 výbojů při 360J | ANO / NE |  |
| stimulační režim min. 4 hod. | ANO / NE |  |
| záznamník min. 110 mm | ANO / NE |  |
| provádění automatického testu každý den/měsíc | ANO / NE |  |
| ukládání dat min. 120 minut křivky nebo min. 200 hodin tabulkové strany s rozlišením 1 minuta | ANO / NE |  |
| nastavení výboje 1 – 360J | ANO / NE |  |
| režimy: |  |  |
| defibrilace | ANO / NE |  |
| AED | ANO / NE |  |
| stimulace | ANO / NE |  |
| monitorace | ANO / NE |  |
| ultrazvuk | ANO / NE |  |
| režim stimulace – Demand nebo Fixní | ANO / NE |  |
| defibrilační elektrody zařazeny v sazebníku pojišťovny | ANO / NE |  |
| pro zachování stávajících investic, defibrilátor kompatibilní s instalovanou serverovou CMS s odesíláním dat pomoci WiFi. Propojení s informačním systémem Nemocničního informačního systému FONS Enterprise. | ANO / NE |  |
| grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |
| UZ sonda připojitelná pomocí USB, vč. příslušného software a propojení do PACS zadavatele | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)