Minimální požadované technické parametry pro nákup parního sterilizátoru:

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru bez možnosti sterilizace roztoků | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů) | Ano |  | Podmínka |
| prokládací dvoudveřové provedení | Ano |  | Podmínka |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  | Podmínka |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  | Podmínka |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | Ano |  | Podmínka |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry | Ano |  | Podmínka |
| motorické ovládání dveří sterilizační komory | Ano |  | Podmínka |
| vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | Ano |  | Podmínka |
| intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | Ano |  | Podmínka |
| systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů |  |  | Podmínka |
| USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech | Ano |  | Podmínka |
| zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) – požadujeme kompatibilitu se stávajícím transportním systémem BMT STERIVAP 6612-2 ED | Ano |  | Podmínka |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | Ano |  | Podmínka |
| integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | Ano |  | Podmínka |
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní se sterilizační technikou | Ano |  | Podmínka |
| parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde je instalován současný přístroj a případné úpravy řeší dodavatel (celkový prostor na CS je 280 (v) x 570(š) x 135 (h) cm) | Ano |  | Podmínka |
| Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje: |  |  |  |
| okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů | Ano |  | Podmínka |
| archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií | Ano |  | Podmínka |
| tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů | Ano |  | Podmínka |
| dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu | Ano |  | Podmínka |
| okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem | Uveďte |  | Informativní |
| ochrana dat systémem přístupových práv |  |  | Podmínka |
| ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru |  |  |  |
| automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| nezávislý systém archivace dat | Ano |  | Podmínka |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| nástup na servis do 24 hodin od nahlášení |  |  |  |
| odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do 5-ti dní záruční doba 24 měsíců. |  |  |  |

| Předmět plnění | Počet ks | Typové označení a obchodní název přístroje |
| --- | --- | --- |
| Dodávka, montáž a uvedení do provozu parního sterilizátoru s možností sterilizace roztoků | 1 |  |

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | x |  |  |
| Výrobce | x |  |  |
| využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů) | Ano |  | Podmínka |
| prokládací dvoudveřové provedení | Ano |  | Podmínka |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu |  |  | Podmínka |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů |  |  | Podmínka |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | Ano |  | Podmínka |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry | Ano |  | Podmínka |
| motorické ovládání dveří sterilizační komory | Ano |  | Podmínka |
| vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | Ano |  | Podmínka |
| intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | Ano |  | Podmínka |
| systém CHIP karet pro uživatelskou volbu programů |  |  | Podmínka |
| USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech | Ano |  | Podmínka |
| zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) – požadujeme kompatibilitu se stávajícím transportním systémem BMT STERIVAP 6612-2 ED | Ano |  | Podmínka |
| sterilizace roztoků v uzavřených lahvích s řízeným chladnutím a protitlakem vzduchu | Ano |  | Podmínka |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | Ano |  | Podmínka |
| integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | Ano |  | Podmínka |
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní se sterilizační technikou | Ano |  | Podmínka |
| parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde je instalován současný přístroj a případné úpravy řeší dodavatel (celkový prostor na CS je 280 (v) x 570(š) x 135 (h) cm) | Ano |  | Podmínka |
| Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje: |  |  |  |
| okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů | Ano |  | Podmínka |
| archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií | Ano |  | Podmínka |
| tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů | Ano |  | Podmínka |
| dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu | Ano |  | Podmínka |
| okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem | Uveďte |  | Informativní |
| ochrana dat systémem přístupových práv |  |  | Podmínka |
| ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru |  |  |  |
| automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu | Ano |  | Podmínka |
| nezávislý systém archivace dat | Ano |  | Podmínka |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| nástup na servis do 24 hodin od nahlášení |  |  |  |
| odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do 5-ti dní záruční doba 24 měsíců. |  |  |  |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení