## List1
FOTOKOAGULAČNÍ LASER
Příloha č. 5 - Minimální technická specifikace
Parametr | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota | Poznámka
FOTOKOAGULAČNÍ LASER
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Specifikace přístroje
Typ laseru - Polovodičový laser | ANO
Délka pulzu 5-1000 ms | 5 - 1000 ms (+/- 10 %)
Vlnová délka 577 nm /žlutý/ | 577 nm
Výkon 0-2000 mW | 0-2000 mW (+/- 10 %)
Naváděcí paprsek:
- Dioda 635 nm | ANO
- Nastavitelný jas | ANO
- Výkon na rohovce max. 1 mW | max. 1 mW
Šablony - Single Spot, Array, Triple Arc, Triple Ring, Arc, Line, Circle, Enhanced Octants, Wedge, Hexagon | ANO
Laser štěrbinová lampa – aplikace laserového paprsku
- Velikost laserové stopy - Plynule nastavitelná 50 - 400 um | ANO, 50 - 400 um
- Zvětšení – 5x(39mm), 8x(25mm), 12x nebo 13x(15.6mm), 20x(9.8mm), 32x(6.3mm) | ANO
- Zdroj světla LED | ANO
Ovládání laseru
- Naváděcí paprsek – prostřednictvím mikromanipulátoru na joistiku štěrbinové lampy | ANO
- Nastavení parametrů laseru (velikost laserové stopy, délka pulzu, interval pulzů …) – prostřednictvím ovládacího panelu na štěrbinové lampě nebo prostřednictvím ovládací konzoly | ANO
- Změna nastavených parametrů bez nutnosti odklonění hlavy od okulárů | ANO
- projekce nastavených parametrů do okuláru operatéra | ANO
- Nožní ovladač | ANO
Automatické vytvoření protokolu výkonu | ANO
Propojení s databázovým a archivačním systémem: o sdílení protokolu výkonu o úpravy protokolu výkonu o definování protokolu výkonu | ANO
Podprahová laserová terapie | ANO
Možnost rozšíření o trabekuloplastický modul | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
V …............................., dne …........................
…...................................................................................
za prodávajícího