Příloha zadávací dokumentace č. 2a

Technická specifikace:

Část č. 1 VZ:

Myčky nástrojů pro operační sály

a) Specifikace předmětu dodávky

- 2 kusy prokládací (dvoudveřové) mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s ohřevem elektro

- max. příkon 8,3 kW

- max. vnější rozměry přístroje (v,š,h): 1840, 650, 710 mm

- vnější opláštění nerez

- dopředu výklopné prosklené dveře,

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické, alkalické

- termická i chemotermická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- dvouplášťové konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- výkonné oběhové čerpadlo o výkonu min. 600 l/min

- elektronická, mikroprocesorové volně programovatelná řídící jednotka s dotykovým panelem (min. 40 programů)

- výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku a připojení na PC

- dvě vestavěná dávkovací čerpadla pro tekuté mycí a neutralizační prostředky s možností připojení dvou dodatečných čerpadel

- vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát (min. 250 m3/hod) s HEPA filtrem H14

Příslušenství:

- 2 mycí vozíky s pěti patry na OP instrumentarium (horní 4 úrovně vyjímatelné)

- 10 mycích DIN sít standardní velikosti

- nástavec k uložení MIC instrumentaria

b) Specifikace předmětu dodávky:

- 2 kusy jednodveřové mycí a dezinfekční automaty, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro

- max. příkon 9,3 kW

- termická i chemotermická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- max. vnější rozměry přístrojů (v,š,h): 835(včetně nerezového víka), 600, 600 mm

- vnější opláštění nerez

- dopředu výklopné celonerezové dveře

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (min. programy Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10´)

- bezespárově svařovaný mycí prostory s hladkými švy

- mycí prostory bez topných těles, topná tělesa skrytá

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- mycí prostory vybavené dvěma nerezovými mycími rameny

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- automatické dovírání a uzamykání dveří

- vestavěné horkovzdušné sušící agregáty o ventilačním výkonu min. 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)

- mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi

- výkonná oběhová čerpadla s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min

- nerezové dotykové ovládací panely s tlačítky rychlé volby

- elektronické, programovatelné řídící jednotky (min. 14 zákl. programů)

- výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring)

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

- u každého přístroje:

- vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii

- vestavěný dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- vestavěný změkčovač vody

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- alespoň u jednoho přístroje: externí dávkovací modul pro tekuté chemické dezinfekční prostředky na OP obuv

Příslušenství:

- 2 vozíky pro umístění min. 6 DIN sít standardní velikosti

- 12 mycích DIN sít standardní velikosti

- injektorový vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení pro MIC instrumentarium - max. délka 550 mm, osazeni ve 2 úrovních, možnost uloženi sítové misky na drobné díly nástavce pro rozkládací MIC nástroje, buben na optické kabely a odsávací hadice