Příloha zadávací dokumentace č. 2b

Technická specifikace:

Část č. 2 VZ: Sterilizátory

a)	Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci 8 STJ

- využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek

- dvoudveřové – prokládací provedení

- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

- splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

- napájení parou

- detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře

- motorické ovládání dveří sterilizační komory

- horizontálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou

- ovládání dotykovým displejem v ČJ

- zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík)

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji

- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) vhodná je kompatibilita s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty provozovanými na CS

b)	Kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd 6 STJ

- využitelný objem komory 6 sterilizačních jednotek

- komora kvádrového tvaru pro ideální využitelnost

- dvoudveřové – prokládací provedení

- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

- vyhřívaný plášť komory vč. dveří

- splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

- odpovídající evropskému standardu EN 14180 a validovatelný podle této normy a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- napájení parou: přepínatelné – centrální vyvíječ páry/integrovaný elektrický vyvíječ páry s odplyněním

- sterilizace při teplotě 55-80 °C v podtlaku dle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb.

- ovládání dotykovým displejem v ČJ

- použití koncentrace formaldehydu do 40 %

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) vhodná je kompatibilita s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty provozovanými na CS

c)	Parní sterilizátor 1 STJ

- využitelný objem komory 1 sterilizační jednotka

- jednodveřové provedení

- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

- splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

- integrovaný elektrický vyvíječ páry

- manuálně otvírané dveře horizontálním směrem pro možnost důkladné dezinfekce a údržby vnitřní strany

- ovládání dotykovým displejem v ČJ

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) vhodná je kompatibilita s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty provozovanými na CS

d)	SW pro dokumentaci procesů

Softwarový komunikační systém pro dokumentaci a archivaci sterilizačních procesů.

Systém umožňuje:

- okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů

- archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií

- tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů

- dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu

- okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem

- ochrana dat systémem přístupových práv

- nezávislý systém archivace dat

e)	Podmínky pro instalaci sterilizátorů

Demontáž a ekologickou likvidaci starých přístrojů zajistí dodavatel jako součást zakázky (i ceny).

Stavební připravenost a nestandardní transport přístrojů od místa složení dopravcem na místo instalace (I. nadzemní podlaží, nutnost vybourání otvoru v obvodovém zdivu objektu a následné zapravení do původního stavu včetně okenní výplně na základě předchozí výzvy zadavatele) zajistí na své náklady dodavatel. Na termín zprovoznění bude zajištěn přívod elektrické energie pod napětím až k rozvaděči (v dostatečné kapacitě) v souladu s platnými předpisy a normami, funkční přívod vody, funkční odpadové potrubí. Ilustrace a transportní trasy tvoří přílohu č. 6 ZD.