Příloha č. 1F materiálu k bodu č.       programu

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Narkotizační přístroj vyšší třídy 2 ks

Univerzální anesteziologický přístroj pro použití od novorozenců po dospělé

      - pojízdný přístroj a bržděná kola podvozku

      - vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů od 0,2 l /min s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu

      - elektronické průtokoměry

      - integrované monitorování plynové analýzy O2 (paramagnetické), N2O, CO2 a inhalačních anestetik inspiračně a expiračně, MAC a xMAC v anesteziologickém přístroji, automatická kompenzace inhalačního anestetika Desfluran

      - monitorace ventilačních parametrů (objemové a tlakové hodnoty, smyčky plicní mechaniky Tv, Mv, poddajnosti plic)

      - připojení na standardní rozvody medicinálních plynů - vzduch, O2, N2O, vakuum,

      - možnost připojení jednocestných okruhů,

      - elektronické rotametry, elektronický směšovač plynů s inteligentní elektronickou kontrolou hypoxické směsi (lze nastavit minimální koncetraci 21% O2 pro použití u novorozenců)

      - integrovaná odsávačka bronchů

      - použití absorbéru na jedno použití

      - integrovaný O2 průtokoměr

      - směšování čerstvé směsi  plynů zabraňující hypoxické směsi,

      - integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) s odpadní nádobou pro vyrovnání tlaku mezi pac. okruhem a rozvodem mediplynů

      - integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy,

      - pracovní plocha na dokumentaci

      - možnost použití všech inhalačních anestetik (Iso, Sevo, Des), s možností využití dvou, ev. tří odpařovačů s pojistkou proti současnému použití

      - součástí nabídky elektronické odpařovače na Sevofluran

      - zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače (anestetikum) a úroveň jeho naplnění

- režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O2 a koncentrace aplikovaného anestetika

      - Displej ventilátoru alespoň 15“, dotykové ovládání, alespoň 3 křivky současně

      - elektronické vedení záznamu

      - Plně automatický test přístroje vč. automatického zapnutí přístroje dle nastaveného času

      - Automatizovaná procedura čištění přístroje od kondenzátu

      - záložní bateriový zdroj pro provoz až na 90 minut,

      - zásuvky na příslušenství,

      - napájení 230 V/50 Hz, integrované elektrické zásuvky s vlastním jističem.

      - monitoring využití směsi vč.optimalizace průtoku pro daného pacienta v nejkratším možném čase

### Ventilátor

      - kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu,

      - rychlé spuštění, lze však ventilovat i provést úvod do anestézie i při vypnutém přístroji nebo v průběhu startu a jednoduchého testovacího režimu bez nutnosti interakce uživatele,

      - rychlý start ventilace umožňuje i automatické přednastavení ventilačních parametrů dle hmotnosti pacienta

      - elektronicky řízený a elektricky poháněný ventilátor s ventilačními režimy:

      - objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV),

      - synchronizovaná přerušovaná madatorní ventilace / spontánní ventilace s tlakovou podporou (SIMV/PS)

      - spontánní ventilace s tlakovou podporou (PSV)

      - elektronicky řízený, eletricky poháněný ventilátor

      - vyhřívání ventilátoru pro zamezení kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu při anestézii minimal flow při průtocích od 0,2 l / min s příslušenstvím pro sběr kondenzátu

      - precizní provedení ventilátoru a těsnost systému společně s nástroji pro vedení anestezie minimal-flow doplňuje monitoring spotřeby anestetika pro on-line kontrolu nákladů na provoz

      - ventilační parametry

- VT dechový objem 5 – 1400 ml v tlakové i objemové ventilaci

- Tplat Inspirační pauza 2 – 60% Tinsp

- Inspirační tlak  1 - 70 cm H2O

- f Dechová frekvence 3 – 100 dechů za minutu

- I:E ratio 1:50 až 50:1

- Rozsah nastavení PEEP 2 až 20 cmH2O

- Použití spotřební materiálu a kompatibilita ze stávajícími anest. přístroji

Monitor vitálních funkcí pro novorozence, dětí a dospělé stejného výrobce jako anest. přístroj

- umístění na otočné rameno, upevněné na anest. přístroji

- s barevným, dotykovým displejem 15“

- akustické a optické alarmy všech měřených parametrů,

- ST analýza

- 3 svodové EKG, HR, respirace, NIBP, SpO2, 2x IBP, teplota.

- fyziologické kalkulace, grafické a tabulární trendy 120 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 30 sec.

- optický alarm  – uhel viditelnosti 360°

- monitorace základních arytmií

- uživatelsky konfigurovatelná obrazovka, současné zobrazení křivek i trendů na obrazovce

- kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry

- 3 úrovně alarmů, zvukově a barevně odlišné, snadné nebo automatické nastavení

- eliminace falešných alarmů

- volba barvy pro zobrazení jednotlivých parametrů

- lékové kalkulace

- Měření relaxace